## 1.UZV kardio
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 1. Aparati za UZV dijagnostiku - primjena u DB kardiologije - 2 kom
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU I COLOR-DOPPLER DIJAGNOSTIKU SRCA I KRVNIH ŽILA | kom | 1
2 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU I COLOR-DOPPLER DIJAGNOSTIKU SRCA I KRVNIH ŽILA SA SEKTORSKOM KARDIOLOŠKOM I LINEARNOM VASKULARNOM SONDOM | kom | 1
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 1. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 1. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU I COLOR-DOPPLER DIJAGNOSTIKU SRCA I KRVNIH ŽILA ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Specijalizirani digitalni kardiološki ultrazvučni Color Doppler uređaj
1.1.1. | konzola na četiri kotača; podešavanje konzole lijevo/desno, gore-dolje za rad operatera u sjedećem ili stojećem položaju, prednja i stražnja ručka
1.1.2. | Težina uređaja max. 80 kg radi lakšeg prevoženja unutar bolnice
1.1.3. | ukupni dinamički raspon min. 260 dB
1.1.4. | Visokorezolucijski LCD monitor dijagonale min. 21,5'', rezolucije min. 1920x1080 piksela, podešavanje visine i horizontalnog pomaka nezavisno od konzole, horizontalni kut vidljivosti ne manji od 165°
1.1.5. | Ekran u boji visoke rezolucije, osjetljiv na dodir, dijagonale min. 12'', za upravljenje uređajem. Automatska prilagodba pozadinskog osvjetljenja. Mogućnost konfiguracije ekrana sukladno zahtjevu korisnika
1.1.6. | Minimalno 4 aktivna konektora za slikovne sonde i 1 za pencil sondu
1.1.7. | Digitalni "beamformer" s min. 380.000 procesnih digitalnih kanala
1.1.8. | Podrška za sektorske (za odrasle i za djecu), linearne, konveksne, TEE za odrasle i za djecu, trodimenzionalne volumne TEE, matrične sektorske i slijepe (pencil) sonde. Integrirani nosači za sonde s obje strane uređaja
1.2. | Način rada sustava:
1.2.1. | B (2D) mod
1.2.2. | Panoramski prikaz
1.2.3. | Color Doppler (Color flow), Power Doppler
1.2.4. | PW Doppler, HPRF, CW Doppler mod
1.2.5. | M-mod, Color M mod
1.2.6. | Slobodnokutni anatomski M način rada, pomicanje početne točke, paralelno pomicanje linije, dostupno u B i Color modu, dostupan na slici u realnom vremenu i na arhiviranim kino zapisima iz arhive, mogućnost kreiranja anatomskog M-moda iz snimljene 2D kino sekvence iz arhive. Zakrivljeni slobodnokutni M način rada po proizvoljno odabranoj crti
1.2.7. | Prikazivanje svih stijenki jednog presjeka u M prikazu (slobodno obilježavanje stijenki neovisno o kutu i 2D presjeku za M prikaz), dostupno za brzine miokarda, deformaciju i brzinu deformacije
1.2.8. | Tissue Harmonic Imaging (THI), oslikavanje harmoničnim frekvencijama, harmonični prikaz s inverznom tehnologijom
1.2.9. | PW tkivni Doppler, Color tkivni Doppler
1.2.10. | Napredne tehnike za poboljšanje rezolucije simultanim skeniranjem dvostrukom frekvencijom u realnom vremenu, otklanjanjem točkastih artefakata, višesmjernim skeniranjem
1.3. | Karakteristike sustava za 2D prikaz
1.3.1. | Zakretanje polja sektora i podešavanje širine slike
1.3.2. | Max. dubina prikaza slike min. 35 cm
1.3.3. | prikaz apeksa proširenim poljem u radu sa sektorskom sondom
1.3.4. | Uvećanje visoke rezolucije za područje interesa koje fokusira cijelu snagu ultrazvučnog oslikavanja u odabranu regiju interesa
1.3.5. | Automatska optimizacija slike pritiskom na jednu tipku: lateralno pojačanje i TGC
1.3.6. | Max. osvježenje slike min. 1200 sl/sek
1.3.7. | Obojeni 2D
1.3.8. | kino memorija od min. 1,5 GB, dvostruki i četverostruki kino prikaz
1.3.9. | Obavezna mogućnost podešavanja parametara slike u postprocesingu na slici s odgodom iz privremene i trajne arhive: pojačanje, rejekcije i perzistencije na živoj slici i na slici pozvanoj iz arhive
1.4. | Obojani Doppler (Color Flow)
1.4.1. | s osvježenjem slike od min. 580 okv/sek
1.4.2. | obavezna mogućnost promjene pojačanja obojanog Dopplera, obojane mape, dvostruki prikaz 2D/obojani Doppler u stvarnom vremenu i u postprocesingu
1.4.3. | pregled obojane kino sekvence iz arhive u originalnom osvježenju slike, uz mogućnost uklanjanja boje i pregleda samo 2D prikaza, promjena obojane mape
1.5. | PW i CW Doppler
1.5.1. | Automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja u realnom vremenu
1.5.2. | Mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta
1.5.3. | Detektiranje velikih brzina protoka, HPRF
1.5.4. | Prikaz najveće brzine PW Dopplerom od min. 7 m/sek
1.5.5. | Triplex prikaz za PW Doppler na kardiološkoj sektorskoj sondi (paralelan prikaz 2D, Color Doppler i PW Doppler slike u realnom vremenu)
1.5.6. | Prikaz najveće brzine CW Dopplerom od min. 12 m/sek
1.5.7. | Triplex prikaz za CW Doppler na kardiološkoj sektorskoj sondi (paralelan prikaz 2D, Color Doppler i CW Doppler slike u realnom vremenu)
1.5.8. | Automatska optimizacija spektra PW i CW Dopplera pritiskom na jednu tipku automatski podešava baznu liniju, PRF i kutnu korekciju
1.5.9. | Obavezna mogućnost podešavanja parametara slike i kino zapisa u postprocesingu na slici s odgodom iz privremene i trajne arhive: pojačanje, rejekcija, kompresija, format prikaza, pomak bazne linije, inverzija, korekcija dopplerskog kuta, promjena color mape
1.6. | Tkivni Doppler miokarda
1.6.1. | prikaz brzine kretanja miokarda za analizu funkcije miokarda
1.6.2. | Pulsni Doppler miokarda (PW Tkivni Doppler)
1.6.3. | Obojani Doppler miokarda
1.6.4. | Prikaz longitudinalne kontraktilnosti miokarda u boji na podlozi žive 2D slike (različite boje predstavljaju različite vrijednosti pomaka miokarda)
1.6.5. | Gornja granica osvježenja slike min. 600 okv/sek ovisna o parametrima oslikavanja u najmanjem području interesa
1.6.6. | Prikaz brzine označenog područja miokarda brojčanim vrijednostima i krivuljama u stvarnom vremenu za spektralni zapis PW Doppler miokarda, te krivuljama u boji za označena područja na podlozi 2D žive slike za obojani Doppler miokarda. Istovremeni prikaz krivulja za minimum 8 različitih područja interesa
1.6.7. | Prikaz deformacije na podlozi 2D žive slike, kodirano bojom gdje različite boje predstavljaju različite vrijednosti, prikaz krivuljama u boji za označena područja na podlozi žive 2D slike za obojani Doppler miokarda, istovremeni prikaz krivulja za najmanje osam područja interesa
1.6.8. | Postavljanje najmanje 4 vremenske oznake u jednom srčanom ciklusu, koje označavaju zatvaranje i otvaranje zalistaka u podlozi krivulja, automatski preneseno iz drugih prikaza (M-prikaza, PW dopplera, CW dopplera ili Dopplera miokarda)
1.6.9. | Kvantitativna analiza miokarda dostupna iz arhiviranog kino zapisa
1.6.10. | Promjena parametara volumena uzorka u područja interesa, istovremeni prikaz krivulja, žive slike i dvodimenzionalne podloge za brzine miokarda, ukupnu deformaciju i brzinu deformacije
1.6.11. | Prikaz sinhroniziranosti pokreta miokarda iz podataka dobivenih tkivnim Dopplerom sa živog prikaza i arhiviranog zapisa, s kvantitativnim analizama
1.7. | Program za test opterećenja
1.7.1. | Integrirani program za test opterećenja („Stress Ehokardiografija“)
1.7.2. | 2D farmakološki test opterećenja, kvantitativne analize
1.7.3. | 2D test opterećenja uz korištenje bicikla ili trake
1.7.4. | kontinuirano spremanje „stress“ podataka za kasniju analizu
1.7.5. | standardni protokoli, mogućnost kreiranja novih protokola, CRT protokoli
1.8. | Alat za automatski izračun istisne frakcije (EF) bazirano na "Speckle tracking" metodi praćenjem referentne točke i Simpsonu
1.9. | Specijalizirani kardiološki program
1.9.1. | Specijalizirani kardiološki program sa kardiološkim mjerenjima, kalkulacijama i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika
1.9.2. | Mogućnost prilagodbe ispisa za PC printer zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarima
1.10. | Radna stanica
1.10.1. | Integrirana radna stanica za obradu slike i podataka s SQL bazom pacijenata
1.10.2. | Pretraživanje baze podataka prema podacima o pacijentu, ID-u, datumu pregleda, korisniku, dodijeljenom ključu
1.10.3. | Istovremeni prikaz za min. 10 kino sekvenci/slika
1.10.4. | Zaključavanje nalaza i izvješća digitalnim potpisom definiranih korisnika u bazi podataka uz točno vrijeme
1.10.5. | Automatizacija procesa skeniranja predprogramiranim protokolima od strane korisnika
1.10.6. | Arhiviranje slika i kino dinamičkih zapisa na tvrdi disk, DVD i USB memoriju, uz mogućnost spremanja sirovih podataka („raw data“)
1.10.7. | Obavezna mogućnost naknadnog mijenjanja parametara na pozvanim slikama i kino zapisima iz arhive: pojačanja u 2D i Color modu, brzine prikaza kino sekvence, pomak bazne linije, promjena sive i kolor mape, naknadna mjerenja i analize, kreiranje Anatomskog M moda iz arhiviranog 2D kino zapisa
1.11. | MULTIFREKVENTNE SONDE:
1.11.1. | Sektorska matrična kardiološka sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala - 1 kom: - frekvencijski raspon od min. 1,5 do 4,5 MHz - izbor od min. 5 THI, 5 Color Doppler i 5 PW Doppler frekvencija - broj elemenata: min. 192 - širina sektora: min. 115⁰ - max. dubina prikaza slike min. 35 cm - konektor za sondu bez izraženih igličastih kontakata (pinova)
1.11.2. | Linearna sonda - 1 kom: - frekvencijski raspon od min. 3 do 10 MHz - broj elemenata: min. 190 - širina prikaza min. 43 mm - konektor za sondu bez izraženih igličastih kontakata (pinova)
1.11.3. | TEE 3D, 4D volumna transezofagusna sonda - 1 kom frekvecijskog raspona od min. 3 do 8 MHz, s min. 2.400 elemenata, za 2D prikaz s harmonicima, M mod prikaz, anatomski M mod, Color flow, PW i CW Doppler, tkivni Color Doppler, 4D prikaz min. 2 programabilne tipke na sondi
1.12. | Ostale karakteristike
1.12.1. | Ugrađeni UPS uređaj
1.12.2. | Vanjski priključci: DVI-I, USB 2.0, Ethernet sučelje s brzinom protoka podataka 1 Gb/s
1.12.3. | Uputstva za upotrebu dostupna na ekeranu uređaja elektronskom formatu pritsikom na jednu tipku
1.12.4. | Aplikacija za direktno spajanje servisnog centra na uređaj putem internet veze, mogućnost direktnog slanja podataka, slika, pogrešaka sustava te programskog održavanja
1.12.5. | Potrošnja uređaja ne veća od 600 VA
1.13. | Dodatna vanjska radna stanica - 1 kom
1.13.1. | Dodatna vanjska radna stanica za arhiviranje i obradu slike sa bazom pacijenata s kompatibilnim programom i aplikacijama kao i na UZV uređaju, na kojoj se pregledavaju sirovi podaci (slike i kino sekvence u originalnom osvježenju slike)
1.13.2. | Obavezna mogućnost naknadne promjene parametara na pozvanim slikama ili kino sekvencama iz arhive ultrazvučnog uređaja
1.13.3. | Naknadna mjerenja i analize, izvješća s mogućnošću prilagodbe prema korisniku
1.13.4. | Program za automatiziranu evaluaciju lijevog ventrikula praćenjem referentne točke ("speckle tracking") metodom: - Mjerenje i prikaz longitudinalne deformacije, - procjena globalne funkcije i segmentalnih pomaka lijeve klijetke na 2D slici, - automatizirano opcrtavanje endokarda iz zadanih točaka uz analizu deformacije
1.13.5. | Prikaz vrijednosti deformacije na 2D slici, krivuljama "strain" podataka i grafičkim "Bull's Eye" prikazom za svaki presjek
1.13.6. | Jedinstveni prikaz svih rezultata "Bull's Eye" izvještajem s analizom svakog segmenta u odnosu na globalnu vršnu sistoličku vrijednost, analize za TTE i TEE prikaz
1.13.7. | Automatski izračun ejekcijske frakcije ( Auto EF)
1.14. | Periferni uređaji:
1.14.1. | C/b video printer - 1. kom
1.14.2. | Ugrađeno EKG sučelje, kabel s 3 odvoda - 1. kom
1.15. | Dodatne mogućnosti:
1.15.1. | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s programom za trodimenzionalni prikaz srca u realnom vremenu (4D):
1.15.2. | punog volumena u 4D prikazu iz 1 srčanog ciklusa (mora omogučiti 4D prikaz u max. širini UZV sektora s min. 20 vol/sek)
1.15.3. | 4D kolor prikaz
1.15.4. | Istovremeni prikaz u 3 ravnine-apikalno
1.15.5. | simultani prikaz 12 slojeva snimljenog volumena srca
1.15.6. | stereoskopski 4D prikaz
1.15.7. | Automatska kvantifikacija lijevog ventrikula u 4D prikazu: Strain, LV Mass
2. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU I COLOR-DOPPLER DIJAGNOSTIKU SRCA I KRVNIH ŽILA SA SEKTORSKOM KARDIOLOŠKOM I LINEARNOM VASKULARNOM SONDOM ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: Specijalizirani digitalni ultrazvučni Color Doppler uređaj
2.1.1. | Visokorezolucijski LCD monitor dijagonale min. 19''
2.1.2. | Color ekran visoke rezolucije za upravljenje uređajem, osjetljiv na dodir dijagonale min. 8,4''
2.1.3. | Minimalno 4 aktivna konektora za slikovne sonde i jedan za pencil sondu
2.1.4. | Digitalni "beamformer" s min. 180.000 digitalnih kanala
2.1.5. | Podrška za sektorsku, TEE, linearne, konveksne, mikrokonveksne i pencil sonde
2.1.6. | Integrirani nosač sondi s obje strane uređaja
2.2. | Načini rada sustava:
2.2.1. | B (2D) mod
2.2.2. | Color Flow mod (CF) – s osvježenjem slike od min. 150 sl/sec
2.2.3. | PW Doppler, HPRF, CW Doppler mod
2.2.4. | M-mod, Color M mod
2.2.5. | Power Doppler
2.2.6. | Slobodnokutni anatomski M način rada, pomicanje početne točke, paralelno pomicanje linije, dostupno u B i Color modu, dostupan u realnom vremenu i na arhiviranim kino zapisima iz arhive
2.2.7. | Tissue Harmonic Imaging (THI)
2.2.8. | PW tkivni Doppler, Color tkivni Doppler
2.2.9. | Triplex prikaz za PW Doppler na kardiološkoj sektorskoj sondi (paralelan prikaz 2D, Color Doppler i PW Doppler slike u realnom vremenu)
2.2.10. | Napredne tehnike za poboljšanje rezolucije skeniranjem otklanjanjem točkastih artefakata i višesmjernim skeniranjem
2.2.11. | Simultani prikaz 2D/Color M moda, 2D/Color tkivnog Dopplera u realnom vremenu
2.3. | Karakteristike sustava za 2D prikaz:
2.3.1. | Zakretanje polja sektora i podešavanje širine slike
2.3.2. | Automatska opimizacija slike pritiskom na jednu tipku (pojačanje, TGC i mapa sive skale)
2.3.3. | Dubina prikaza slike od 0 do 30 cm
2.3.4. | Podešavanje dinamičkog raspona min. 120 dB
2.3.5. | Uvećanje visoke rezolucije za područje interesa koje fokusira cijelu snagu ultrazvučnog oslikavanja u odabranu regiju interesa
2.3.6. | Osvježenje slike min. 900 sl/sek
2.3.7. | Obojeni 2D
2.3.8. | Obavezna mogućnost podešavanja parametara slike u postprocesingu: pojačanja, rejekcije i kompresije na živoj slici i na slici pozvanoj iz arhive
2.3.9. | Kino memorija za min. 200 MB, paralelni dvostruki, četverostruki prikaz
2.4. | PW i CW Doppler:
2.4.1. | Automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja u realnom vremenu
2.4.2. | Mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta
2.4.3. | Detektiranje velikih brzina protoka, HPRF mod
2.4.4. | Gornja granica dubine uzorka min. 30 cm
2.4.5. | Automatska optimizacija slike PW Dopplera pritiskom na jednu tipku (podešava baznu liniju, PRF i korekciju kuta)
2.4.6. | Obavezna mogućnost podešavanja parametara slike i kino zapisa u postprocesingu: pojačanje, bazne linije, format prikaza, dopplerskog kuta, rejekcije, kompresije, kolor mape
2.5. | Specijalizirani kardiološki program
2.5.1. | Specijalizirani kardiološki program sa kardiološkim mjerenjima, kalkulacijama i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika
2.5.2. | Automatski izračun ejekcijske frakcije ( Auto EF)
2.6. | Tkivni Doppler miokarda
2.6.1. | Pulsni Doppler miokarda (PW Tkivni Doppler)
2.6.2. | Obojani Doppler miokarda
2.7. | Radna stanica
2.7.1. | Integrirana radna stanica za obradu slike i podataka s bazom pacijenata
2.7.2. | Specijalizirani kardiološki program s kardiološkim mjerenjima, izračunima i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika
2.7.3. | Mogućnost prilagodbe ispisa za PC printer zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarima
2.7.4. | Preglednik za min. 12 slika i/ili kino sekvenci istovremeno
2.7.5. | Pretraživanje baze podataka prema podacima o pacijentu i to: ID-u, datumu pregleda, korisniku
2.7.6. | Arhiviranje slika i kino dinamičkih zapisa na tvrdi disk ili SSD od min. 500 GB, DVD i USB memoriju, uz mogućnost spremanja sirovih podataka (raw data)
2.7.7. | Obavezna mogućnost naknadnog mijenjanja parametara na pozvanim slikama i kino zapisima iz arhive: pojačanja u 2D i Color modu, audio pojačanja, brzine prikaza kino sekvence, pomak bazne linije, promjena sive i kolor mape, naknadna mjerenja i analize, kreiranje Anatomskog M moda iz arhiviranog 2D kino zapisa
2.7.8. | Uputstva za upotrebu dostupna na ekranu uređaja putem tipkovnice
2.8. | Vanjski priključci:
2.8.1. | Composite video, USB 2.0, stereo izlaz, Ethernet
2.9. | Dodatna vanjska radna stanica
2.9.1. | Dodatna vanjska radna stanica za arhiviranje i obradu slike sa bazom pacijenata s kompatibilnim programom i aplikacijama kao i na UZV uređaju, na kojoj se pregledavaju sirovi podaci (slike i kino sekvence u originalnom osvježenju slike)
2.9.2. | Obavezna mogućnost naknadne promjene parametara na pozvanim slikama ili kino sekvencama iz arhive ultrazvučnog uređaja
2.9.3. | Naknadna mjerenja i analize, izvješća s mogućnošću prilagodbe prema korisniku
2.9.4. | Analize i mjerenja za obojani Doppler miokarda s kvantitativnim analizama
2.9.5. | automatski izračun ejekcijske frakcije ( Auto EF)
2.10. | MULTIFREKVENTNE SONDE:
2.10.1. | Sektorska kardiološka sonda : - frekvencijski raspon min. od 1.5 do 4 MHz - Izbor od min. 3 THI frekvencija - min. 64 elemenata - Dubina prikaza min. 30 cm - Širina sektora min. 115°
2.10.2. | Linearna sonda : - frekvencijski raspon min. od 3 do 10 MHz - Izbor od min. 4 THI frekvencija - Min. 192 elemenata - Dubina prikaza min. 16 cm - FOV min. 42 mm. - Prošireni konveksni prikaz
2.10.3. | CW Doppler slijepa ("pencil") sonda frekvencijskog raspona min. 1,8 MHz
2.11. | Periferni uređaji:
2.11.1. | C/b video printer
2.11.2. | Ugrađeni UPS
2.11.3. | EKG sučelje, prikaz EKG signala u živoj slici, EKG kabel s 3 odvoda
2.12. | Dodatne mogućnosti:
2.12.1. | Mogućnost buduće nadogradnje dodatnim opcijama:
2.12.2. | program za automatiziranu evaluaciju lijevog ventrikula praćenjem referentne točke ("speckle tracking") metodom:
2.12.3. | Mjerenje i prikaz longitudinalne deformacije, procjena globalne funkcije i segmentalnih pomaka lijeve klijetke na 2D slici, automatizirano opcrtavanje endokarda iz zadanih točaka uz analizu deformacije
2.12.4. | Prikaz vrijednosti deformacije na 2D slici, krivuljama "strain" podataka i grafičkim "Bull's Eye" prikazom za svaki presjek
2.12.5. | Jedinstveni prikaz svih rezultata "Bull's Eye" izvještajem s analizom svakog segmenta u odnosu na globalnu vršnu sistoličku vrijednost
2.12.6. | analize za TTE i TEE prikaz
2.12.7. | Mogućnost buduće nadogradnje s TEE sondom za odrasle frekvencijskog raspona od min. 3 do 8 MHz
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 2.UZV gastro_DK
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 2. Aparati za UZV dijagnostiku - primjena u DB gastrologije i kirurgije - 2 kom
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU S LINEARNOM SONDOM, BEZ DOPPLERA | kom | 1
2 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU - PRIJENOSNI COLOR-DOPPLER, LAPTOP STIL | kom | 1
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 2. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 2. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU S LINEARNOM SONDOM, BEZ DOPPLERA - PRIMJENA U DB GASTROLOGIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Konzola na 4 kotača. LCD LED kolor monitor veličine najmanje 17'', na pokretnoj ruci s podešavanjem visine, dubine i zakreta
1.2. | Min. 8 '' Color Touch Screen za upravljanje uređajem
1.3. | Min. 3 aktivna priključka za sonde
1.4. | Uređaj mora podržavati rad sa slijedećim sondama: konveksne, mikrokonveksne, bi-planarne mikrokonveksne, linearne, sektorske, 3D volumne konveksne
1.5. | Načini rada: B, B/B, M, THI, Kodirani harmonici s pulsnom inverzijom, „Speckle“ redukcija artefakata, višesmjerno skeniranje, prošireni trapezoidni (konveksni) prikaz na linearnoj sondi, panoramski prikaz, Color Doppler, PW Doppler, Triplex prikaz uživo B, Color i PW Doppler moda. Automatska optimizacija slike u 2D modu i PW Doppleru.
1.6. | Digitalni „Beamformer“ najnovije generacije s min. 220.000 procesnih kanala. Frekvencijski raspon uređaja min. od 2 do 18 MHz
1.7. | Ukupni dinamički opseg uređaja min. 260 dB.
2D prikaz:
1.8. | Maksimalna dubina prikaza min. 32 cm.
1.9. | Osveženje slike (framerate) min. 1200 sl/sek
1.10. | Dinamički raspon min. od 38 dB do 95 dB.
1.11. | Kino memorija min. 360 MB.
1.12. | Speckle Reduction Imaging“ redukcija artefakata, dostupno u B modu na svim traženim sondama, paralelan prikaz uživo s 2D slikom
1.13. | Višesmjerno skeniranje, podesivo u 4 koraka, sa 9 linija, dostupno u radu sa svim traženim sondama. Dostupno u B, Color, PW Doppler modu. Paralelan dvostruki prikaz 2D/slika dobivena višesmjernim skeniranjem
PW Doppler:
1.14. | Podešavanje dopplerskog kuta: +/- 90°
1.15. | Automatski prikaz dopplerskih kalkulacija u stvarnom vremenu
1.16. | Automatska optimizacija optimizira baznu liniju, inverziju i PRF
1.17. | Integrirana baza pacijenata s arhivom slika i kino sekvenci. Mogućnost podešavanja parametara slike u postprocesingu: promjena pojačanja, sive mape, kompresije, rejekcije, kolor mape, bazne linije, dopplerskog kuta, dinamike slike, nivo „speckla, formata prikaza slike, inverzija boje, invezija spektra, automatska optimizacija, TGC
1.18. | Mogućnost direktnog spajanja servisnog centra na uređaj putem Internet vez
1.19. | Uputstva za upotrebu dostupna pritiskom na jednu tipku u elekronskom formatu na ekranu uređaja
1.20. | Formati za eksportiranje datoteka: JPEG, WMW, AVI i DICOM Raw data
Multifrekventne sonde:
1.21. | Multifrekventna konveksna sonda s min. 128 elemenata, frekvencijskog raspona min. od 2 MHz do 5 MHz s mogućnosti min. 4 promjena frekvencija za 2D prikaz i 3 za THI prikaz
1.22. | Multifrekventna linearna sonda s min. 128 elemenata, frekvencijskog raspona min. od 5 MHz do 12 MHz s mogućnosti min. 4 promjena frekvencija za 2D prikaz i 4 za THI prikaz, širine prikaza ne veće od 40 mm
1.23. | Mogućnost nadogradnje uređaja sa sektorskom sondom frekvencijskog raspona od min. 1,8 do 4 MHz, s min. 64 elemenata, kut prikaza min. 110°, min. 3 promjene frekvencije za 2D i THI prikaz, CW Doppler frekvencija
Crno bijeli video printer
2. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU - PRIJENOSNI COLOR-DOPPLER, LAPTOP STIL - PRIMJENA U DNEVNOJ KIRURGIJI ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | PRIJENOSNI ULTRAZVUČNI COLOR DOPPLER UREĐAJ
2.2. | Digitalni prijenosni Color Doppler ultrazvučni uređaj s drškom za lako prenošenje uređaja u ruci s 1 aktivnim priključkom za slikovnu sondu
2.3. | Težina konzole sa baterijom ne veća od 6,5 kg
2.4. | Min. broj digitalnih kanala za procesuiranje signala: min. 190.000
2.5. | Obavezna mogućnost rada s elektronskim sondama: sektorskim, konveksnim, mikrokonveksnim, linearnim
2.6. | Integrirani LCD monitor visoke rezolucije dijagonale min. 15'', rezolucije min. 1024 x 768 pixela
2.7. | Frekvencijski raspon sustava minimalno od 1,8 MHz do 13 MHz ili šire
2.8. | Ukupni dinamički opseg uređaja min. 220 dB ili šire
2.9. | Min. 8 TGC kliznih tipki za namještanje dubinskog pojačanja
Načini (modovi) rada:
2.10. | B (2D) mod
2.11. | M mod, Color M mod
2.12. | CF-Color Flow (Color Doppler), Direkcijski Power Doppler
2.13. | PWD- PW Doppler
2.14. | "Speckle" redukcija artefakata podesiva u min. 5 koraka, dostupno i u postprocesingu ili jednakovrijedno
2.15. | THI- Tissue Harmonic Imaging s pulsnom invezijom ili jednakovrijedno
2.16. | Dvostruki prikaz: B/B, B/Color Doppler, B/Power Doppler, B/PW Doppler paralelni prikazi u realnom vremenu. Triplex prikaz B+Color Doppler/PW Doppler u realnom vremenu
2.17. | Višesmjerno skeniranje – preklapanje više slika u realnom vremenu nastalim zakretanjem UZV snopa (uobičajeni komercijalni naziv Compaunding ili drugi odgovarajući naziv za istu tehnologiju). Podesivo u min. 3 koraka, do min. 7 kuteva ili jednakovrijedno
B (2D) mod:
2.18. | Dinamički raspon podesiv od min. 38 do 95 dB ili šire
2.19. | Maksimalna frekvencija osvježenja slike u 2D modu min. 1.000 okvira/sek
2.20. | Automatska optimizacija slike pritiskom na jednu tipku.
2.21. | Izbor od min. 7 sivih mapa i 8 obojanih mapa
2.22. | Odabir od min. 1 do 8 fokusnih zona
2.23. | Dubina prikaza slike minimalno od 2 do 32 cm
Color Doppler:
2.24. | PRF opseg min. od 100 do 18.000 Hz ili šire
2.25. | Odabir od min. 12 color mapa
2.26. | Raspon brzina min. od 2 cm/s do 280 cm/s
2.27. | Max. Osvježenje slike ("frame rate") u triplex prikazu: min. 300 sl/s
2.28. | Korecija kuta ("angle steer") podesiva u min. 3 koraka
PW Doppler:
2.29. | PRF opseg min. od 350 do 26.000 Hz ili šire
2.30. | Skala brzine podesiva min. od 2 cm/s do 4 m/sek ili više
2.31. | Korekcija kuta podesiva min. +/- 89º, u koraku od 1º
2.32. | Wall filter podesiv od 6 do 4.500 Hz ili šire
2.33. | Automatski prikaz Dopplerskih kalkulacija u realnom vremenu sa mogućnošću odbira željenog prikaza kalkulacija (MD, PS, ED, PI, RI)
2.34. | Automatska optimizacija slike u PW modu, PRF, inverzije, kuta i bazne linije pritiskom na jednu tipku
2.35. | Integrirana radna stanica s bazom podataka pacijenata, s arhiviranjem slika i kino sekvenci na ugrađeni tvrdi disk od min. 120 GB
2.36. | Kino memorija za min. 2.000 kino sekvenci, dvostruki kino prikaz i četverostruki kojo prikaz. Brzina pregleda kino sekvence podesiva u min. 10 koraka
2.37. | Podizanje operativnog sustava u max: 150 sec
2.38. | Preglednik slika
2.39. | Arhiviranje slika i kino sekvenci u JPEG, AVI, WMV i Raw data formatima
2.40. | Integrirana uputstva za upotrebu dostupna pritiskom na jednu tipku
2.41. | Standardna i napredna mjerenja i kalkulacije: radni protokoli i izvješća uz mogućnost konfiguracije prema korisniku
2.42. | Obavezna mogućnost naknadnog mijenjanja parametara slike iz arhiviranih zapisa slika i kino sekvenci u postprocesingu: B, M , Color i PW Doppler pojačanje signala, mijenjanje sivih i obojanih mapa, mijenjanje dinamike slike, inverzija spektra, promjena Dopplerskog kuta, pomicanje bazne linije, mijenjanje rejekcije, promjena formata prikaza, aktivacija automatske optimizacije
2.43. | Mogućnost rada na mrežni napon 220V i na integriranu bateriju u konzolI
2.44. | Max. potrošnja uređaja: 250 VA
2.45. | Mogućnost programskog održavanja uređaja s udaljene lokacije putem internet veze
Multifrekventne sonde:
2.46. | Multifrekventna linearna sonda frekvencijskog raspona min. od 4,5 do 13,0 MHz, broj elemenata u sondi min. 192. Promjena min. 4 bazne frekvencije i 3 THI frekvencije. Zakretanje kuta podesivo u min. 20 koraka, min. +/- 20°. Prošireni konveksni prikaz
2.47. | Konveksna sonda frekvencijskog raspona min. od 2 do 6 MHz, broj elemenata u sondi min. 128. Promjena min. 4 bazne frekvencije i 3 THI frekvencije. FOV min. 55°
Mogućnosti buduće nadogradnje uređaja:
2.48. | Crno-bijeli digitalni video printer
2.49. | Originalna transportna kolica na 4 kotača s policom za UZV konzolu i nosačem za sonde i smještaj printera
2.50. | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja sa sektorskom sondom frekvencijskog raspona od min. 1,8 do 4 MHz, THI, s min. 64 elemenata, s promjenom min. 5 THI frekvencija i kutom prikaza od min. 110°
2.51. | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s integriranim edukacijskim programom za različite tehnike skeniranja s grafičkim prikazom formiranja UZV snopa, indikacije pozicije sonde, prikaza tražene anatomije i kliničke referentne slike
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 3.UZV nefro_urol_inf.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 3. Aparati za UZV dijagnostiku - primjena u DB nefrologije, urologije i infektologije - 3 kom
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU TRANSPORTABILNI S DOPPLEROM I PUNKCIONOM VODILICOM ZA PRIMJENU U NEFROLOGIJI | kom | 1
2 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U UROLOGIJI | kom | 1
3 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U INFEKTOLOGIJI | kom | 1
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 3. predmeta nabave bez PDV-a
5 | Porez na dodanu vrijednost
6 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 3. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU TRANSPORTABILNI S DOPPLEROM I PUNKCIONOM VODILICOM - PRIMJENA U DB NEFROLOGIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Digitalni Color Doppler ultrazvučni sustav
1.2.. | Na kotačima s kočnicama, ne portabl koncep, velike pokretljivosti
1.3. | Osnovna jedinica mase maksimalno 65 kg
1.4. | Upravljačka ploča podesiva po visini, uz mogućnost zakretanja
1.5. | Integrirana alfanumerička tipkovnica
1.6. | Minimalno 3 aktivna konektora za sonde, ne uključujući konektor za pencil sondu
1.7. | Tehnički napredan minimalno 12-bitni digitalni Beam Former
1.8. | Maksimalna radna frekvencija uređaja do minimalno 18 MHz
1.9. | Frekvencija osvježavanja slike (frame rate) min. 745 frame/sec ili više
1.10. | Broj korisnički definiranih profila (presets): min. 33
1.11. | Modovi rada i kombinacije istodobno prikazanih modova: B, M, D (PW, HPRF-PW, CW), Dual B, Quad B, B+M, B+D, B+Color+D (simultano - triplex mod u realnom vremenu), B+Color, B+Power Doppler, Dual B+Color, Quad B+Color, Dual B+Power Doppler, Quad B+Power Doppler, M+Color, M+Power Doppler, B+Color/M+Color, B+ Color/D, B/B+Color (Dvostruki dinamički prikaz u stvarnom vremenu ) ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.12. | Mogućnost parcijalnog horizontalnog i vertikalnog pojačanja slike u B modu
1.13. | Software za smanjenje šuma na slici uz zadržavanje vidljivosti rubova tkiva. Tkiva različitih struktura su prikazana različitim razinama svjetline ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.14. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog Dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.15. | Prostorno komponiranje slike superimpozicijom iz više smjerova skeniranja uz mogućnost podešavanja kuta prostiranja valova od min. 5° - 15° ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.16. | Mogućnost priključivanja raznih tipova konveksnih, mikrokonveksnih, linearnih, fazno-matričnih, intraoperativnih, laparoskopskih i bi-plane sondi
B-Mod (2D)
1.17. | Razine sive skale: min. 256
1.18. | Maksimalna dubina snimanja (doseg) do: minimalno 40 cm
1.19. | Zoom: min. 6 puta na slici u stvarnom vremenu i min. 16 koraka u zamrznutoj slici
1.20. | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
1.21. | Trapezoidni prikaz
Color Mod
1.22. | Prikaz: brzina, varijacija, brzina + varijacija, Power Doppler ili jednakovrijedno, Superosjetljivi mod visoke definicije ili jednakovrijedno, TDI (Tissue Doppler Imaging) ili jednakovrijedno
1.23. | Odabir prikaza: min. 3 (rezolucija, standard, penetracija)
1.24. | Referentna frekvencija, min. raspon: 2 - 8 MHz
1.25. | Raspon brzina, min.: -3,50 m/s do 0 i 0 do 3,50 m/s
1.26. | Frekvencija analize, min. raspon: 0,3 - 16 kHz
1.27. | Namještanje bazne linije: min. ±127 koraka
1.28. | Mogućnost invertiranja prikaza
Spektralni Doppler
1.29. | Načini rada: PW, CW, HPRF PW
1.30. | Raspon brzina, min.:
1.30.1. | PW: -7,00 m/s do 0 i 0 do 7,00 m/s
1.30.2. | CW: -15,00 m/s do 0 i 0 do 15,00 m/s
1.31. | Frekvencija analize, min. raspon:
1.31.1. | PW: 0,3 do 20 kHz
1.31.2. | CW: 1,3 do 41 kHz
1.32. | Referentne frekvencije, minimalni raspon:
1.32.1. | PW: 2 - 6 MHz
1.32.2. | CW: 2 - 4 MHz
1.33. | Korekcija kuta, min.: do 80 stupnjeva
1.34. | Inverzija spektra
1.35. | Korekcija kuta:
1.35.1. | Automatska
1.35.2. | Ručna: min. do 80 stupnjeva
1.36. | Veličina volumena uzorka, min.: 0,5 - 20 mm
M-Mod
1.37. | Brzina prikaza, min.: 1 - 8 s/ravnini
1.38. | Broj razina kontrasta, min.: 23
1.39. | Smanjenje osvijetljenja, min.: 16 razina
Mjerenja i nalazi
1.40. | Urološka mjerenja (minimalno): Volumen prostate (PSA volumen, PRS volumen isječka), Volumen mjehura, sjemena vrećica, volumen testisa, bubrežni volumen, kortikalna debljina, mjerenje bubrežne zdjelice, Dopplerska mjerenja bubrežne arterije (index pulsiranja, indeks otpora)
1.41. | B-Mod (minimalno): udaljenost, opseg, površina, volumen (uključujući BP Simpson i SP Simpson), indeks, histogram, kut, automatsko ocrtavanje srčanih komora
1.42. | Spektralni doppler (minimalno): brzina, ubrzanje (i usporavanje), srednja brzina protoka, gradijent pritiska, RI, PI, srčana frekvencija, vremenski interval, indeks, mjerenja stenotičnog protoka, mjerenja regurgitacijskog protoka
1.43. | M-Mod (minimalno): brzina, duljina (amplituda), vremenski interval, indeks, srčana frekvencija
1.44. | Kardiološka mjerenja (minimalno)
1.44.1. | B mod: LV volumen (površina-duljina, Simpson, BP elipsa, Bullet, Pombo, Teichholz, Gibson, mjerenje zalistaka (AVA, MVA), LA/AO, mjerenja desnog ventrikula, LV masa miokarda, IVC (inferior vena cava) mjerenja, volumen lijevog i desnog atrija
1.44.2. | M mod: Pombo, Gibson, Teichholz, mjerenja mitralnog zaliska, mjerenja trikuspidalnog zaliska, LA/AO mjerenja, mjerenja zaliska plućne arterije, IVC mjerenja
1.44.3. | Spektralni doppler: LVOT, RVOT, trans-mitralni protok, stenotički protok (AS, PS, MS, TS), regurgitacijski protok (AR, PR, MR, TR), vena porta, koronarni protok, TDI PW, CRT mjerenja (asinkrona evaluacija)
1.44.4. | Flow mod: PISA mjerenja, debljina miokarda
1.45. | Ostala mjerenja (minimalno): stopa stenoze, mjerenja na 3D međusobno okomitim ravninama, 3D volumna mjerenja
1.46. | Broj body markera: min. 60 tvorničkih i min. 20 korisnički podesivih
1.47. | Korisnički definirane kalkulacije: min. 30 namjestivih jednadžbi za svaku aplikaciju
Kino memorija
1.48. | Cine memorija, B-Mod: min. 12800 frame-ova
1.49. | Scroll funkcija, Doppler mod: min. 10 sekundi
Napredne funkcije
1.50. | Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na tipku
1.51. | Mogućnost prikaza slike u realnom vremenu i usporene slike jedne do druge
1.52. | Softver za bolju vizualizaciju igle
Obavezna mogućnost nadogradnje
1.53. | 3D slikovni prikaz na 2D sondi
1.54. | Prošireno polje pregleda: prikaz područja skeniranja šireg od širine sonde, pomicanjem sonde po snimanoj strukturi
1.55. | Automatsko mjerenje debljine intime medie
1.56. | Mogućnost postavljanja 3 M-kursora u B-modu omnidirekcionalno na bilo kojoj poziciji snimke. Moguće je rekonstruirati M-mod snimku iz linijskih podataka B-mod slike (dostupno nakon smrzavanja)
Sonde
1.57. | Širokopojasna multifrekvencijska linearna elektronska sonda, 1 kom
1.57.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije,Trapezoid, navođenje igle
1.57.2. | Raspon frekvencija emitiranja, max. 5 - min. 13 MHz
1.57.3. | Širina skeniranja: min. 38 mm - max. 40 mm
1.57.4. | Adapter za izvođenje punkcija
1.58. | Širokopojasna multifrekvencijska konveksna elektronska sonda, 1 kom
1.58.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije
1.58.2. | Raspon frekvencija emitiranja, max. 2 - min. 5 MHz
1.58.3. | Radijus zakrivljenosti: min. 60 mm
1.58.4. | Kut skeniranja: min. 60˚
1.59. | Crno-bijeli pisač
2. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U UROLOGIJI ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Digitalni Color Doppler ultrazvučni sustav
2.2. | Na kotačima s kočnicama, velike pokretljivosti, ne portabl koncept
2.3. | Osnovna jedinica mase maksimalno 65 kg
2.4. | Upravljačka ploča podesiva po visini, uz mogućnost zakretanja
2.5. | Integrirana alfanumerička tipkovnica
2.6. | Minimalno 3 aktivna konektora za sonde, ne uključujući konektor za pencil sondu
2.7. | Tehnički napredan minimalno 12-bitni digitalni Beam Former
2.8. | Broj kanala za procesiranje signala: minimalno 199000
2.9. | Maksimalna radna frekvencija uređaja do minimalno 18 MHz
2.10. | Frekvencija osvježavanja slike (frame rate) min. 745 frame/sec ili više
2.11. | Broj korisnički definiranih profila (presets): min. 33
2.12. | Modovi rada i kombinacije istodobno prikazanih modova: B, M, D (PW, HPRF-PW, CW), Dual B, Quad B, B+M, B+D, B+Color+D (simultano - triplex mod u realnom vremenu), B+Color, B+Power Doppler, Dual B+Color, Quad B+Color, Dual B+Power Doppler, Quad B+Power Doppler, M+Color, M+Power Doppler, B+Color/M+Color, B+ Color/D, B/B+Color (Dvostruki dinamički prikaz u stvarnom vremenu ) ILI JEDNAKOVRIJEDNO
2.13. | Mogućnost parcijalnog horizontalnog i vertikalnog pojačanja slike u B modu
2.14. | Software za smanjenje šuma na slici uz zadržavanje vidljivosti rubova tkiva. Tkiva različitih struktura su prikazana različitim razinama svjetline ILI JEDNAKOVRIJEDNO
2.15. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog Dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
2.16. | Prostorno komponiranje slike superimpozicijom iz više smjerova skeniranja uz mogućnost podešavanja kuta prostiranja valova od min. 5° - 15° ILI JEDNAKOVRIJEDNO
2.17. | Mogućnost priključivanja raznih tipova konveksnih, mikrokonveksnih, linearnih, fazno-matričnih, intraoperativnih, laparoskopskih i bi-plane sondi
B-Mod (2D)
2.18. | Razine sive skale: min. 256
2.19. | Maksimalna dubina snimanja (doseg) do: minimalno 40 cm
2.20. | Zoom: min. 6 puta na slici u stvarnom vremenu i min. 16 koraka u zamrznutoj slici
2.21. | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
2.22. | Trapezoidni prikaz
Color Mod
2.23. | Prikaz: brzina, varijacija, brzina + varijacija, Power Doppler ili jednakovrijedno, Superosjetljivi mod visoke definicije ili jednakovrijedno, TDI (Tissue Doppler Imaging) ili jednakovrijedno
2.24. | Odabir prikaza: min. 3 (rezolucija, standard, penetracija)
2.25. | Referentna frekvencija, min. raspon: 2 - 8 MHz
2.26. | Raspon brzina, min.: -3,50 m/s do 0 i 0 do 3,50 m/s
2.27. | Frekvencija analize, min. raspon: 0,3 - 16 kHz
2.28. | Namještanje bazne linije: min. ±127 koraka
2.29. | Mogućnost invertiranja prikaza
Spektralni Doppler
2.30. | Načini rada: PW, CW, HPRF PW
2.31. | Raspon brzina, min.:
2.31.1. | PW: -7,00 m/s do 0 i 0 do 7,00 m/s
2.31.2. | CW: -15,00 m/s do 0 i 0 do 15,00 m/s
2.32. | Frekvencija analize, min. raspon:
2.32.1. | PW: 0,3 do 20 kHz
2.32.2. | CW: 1,3 do 41 kHz
2.33. | Referentne frekvencije, minimalni raspon:
2.33.1. | PW: 2 - 6 MHz
2.33.2. | CW: 2 - 4 MHz
2.34. | Korekcija kuta, min.: do 80 stupnjeva
2.35. | Inverzija spektra
2.36. | Korekcija kuta:
2.36.1. | Automatska
2.36.2. | Ručna: min. do 80 stupnjeva
2.37. | Veličina volumena uzorka, min.: 0,5 - 20 mm
M-Mod
2.38. | Brzina prikaza, min.: 1 - 8 s/ravnini
2.39. | Broj razina kontrasta, min.: 23
2.40. | Smanjenje osvijetljenja, min.: 16 razina
Mjerenja i nalazi
2.41. | Urološka mjerenja (minimalno): Volumen prostate (PSA volumen, PRS volumen isječka), Volumen mjehura, sjemena vrećica, volumen testisa, bubrežni volumen, kortikalna debljina, mjerenje bubrežne zdjelice, Dopplerska mjerenja bubrežne arterije (index pulsiranja, indeks otpora)
2.42. | B-Mod (minimalno): udaljenost, opseg, površina, volumen (uključujući BP Simpson i SP Simpson), indeks, histogram, kut, automatsko ocrtavanje srčanih komora
2.43. | Spektralni doppler (minimalno): brzina, ubrzanje (i usporavanje), srednja brzina protoka, gradijent pritiska, RI, PI, srčana frekvencija, vremenski interval, indeks, mjerenja stenotičnog protoka, mjerenja regurgitacijskog protoka
2.44. | M-Mod (minimalno): brzina, duljina (amplituda), vremenski interval, indeks, srčana frekvencija
2.45. | Ostala mjerenja (minimalno): stopa stenoze, mjerenja na 3D međusobno okomitim ravninama, 3D volumna mjerenja
2.46. | Broj body markera: min. 60 tvorničkih i min. 20 korisnički podesivih
2.47. | Korisnički definirane kalkulacije: min. 30 namjestivih jednadžbi za svaku aplikaciju
Kino memorija
2.48. | Kino memorija, B-Mod: min. 12800 frame-ova
2.49. | Scroll funkcija, Doppler mod: min. 10 sekundi
Napredne funkcije
2.50. | Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na tipku
2.51. | Mogućnost prikaza slike u realnom vremenu i usporene slike jedne do druge
2.52. | Prikaz rešetke za brahiterapiju na isporučenoj bi-plane sondi
Obavezna mogućnost nadogradnje
2.53. | 3D slikovni prikaz na 2D sondi
2.54. | Prošireno polje pregleda: prikaz područja skeniranja šireg od širine sonde, pomicanjem sonde po snimanoj strukturi
2.55. | Automatsko mjerenje debljine intime medie
2.56. | DICOM komunikacija
2.57. | Mogućnost postavljanja 3 M-kursora u B-modu omnidirekcionalno na bilo kojoj poziciji snimke. Moguće je rekonstruirati M-mod snimku iz linijskih podataka B-mod slike (dostupno nakon smrzavanja)
Sonde
2.58. | Širokopojasna multifrekvencijska linearna elektronska sonda, 1 kom
2.58.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije, Trapezoid, navođenje igle
2.58.2. | Raspon frekvencija emitiranja, max. 5 - min. 13 MHz
2.58.3. | Širina skeniranja (duljina sonde): min. 38 mm - max. 40 mm
2.58.4. | Adapter za izvođenje punkcija
2.59. | Širokopojasna multifrekvencijska konveksna elektronska sonda, 1 kom
2.59.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije
2.59.2. | Raspon frekvencija emitiranja, max. 2 - min. 5 MHz
2.59.3. | Radijus zakrivljenosti: min. 60 mm
2.59.4. | Kut skeniranja: min. 60˚
2.59.5. | Adapter za izvođenje punkcija
2.60. | Širokopojasna multifrekvencijska bi-plane sonda, 1 kom
2.60.1. | Raspon frekvencija emitiranja, konveksna: max. 4 - min. 8 MHz, linearna: max. 5 - min. 13 MHz
2.60.2. | Radijus zakrivljenosti konveksnog dijela: min. 9 mm - max. 11 mm
2.60.3. | Kut skeniranja konveksnog dijela min. 120˚
2.60.4. | Širina skeniranja linearnog dijela: min. 60 mm - max. 62 mm
2.60.5. | Adapter za izvođenje punkcija
2.60.6. | Zaštitne navlake za sondu
2.61. | Crno-bijeli pisač
3. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U INFEKTOLOGIJI ( 1 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3.1. | Dijagnostički ultrazvučni aparat s najnovijom potpuno digitaliziranom tehnologijom, na kotačima (isključuje portablini koncept)
3.2. | Minimalno 3 aktivna priključka za UZV elektronske slikovne sonde s bezpinskim sklopom te minimalno jedan pasivni priključak za UZV elektronske slikovne sonde
3.3. | Minimalno 17" LED monitor visoke rezolucije s mogućnošću zakretanja lijevo/desno i zakretanja gore/dolje ili jednakovrijedno
3.4. | Upravljanje s pomoću minimalno 10,4'' TFT LCD Color Touch Screen-a
3.5. | Frekvencijski raspon uređaja (odašiljanje/primanje signala) minimalno 1-18 MHz
3.6. | Fokus: minimalno 16 razina
3.7. | Digitalni video ulaz/izlaz: min. 2 DVI kanala (1 ulaz, 1 izlaz); ili jednakovrijedno ili bolje
3.8. | Korištenje uređaja i zaštita podataka pacijenata: broj korisnički računa (autorizacija) minimalno 3
3.9. | Mobilnost uređaja: masa samog uređaja maksimalno 95 kg
3.10. | Cine memorija i broj slika dinamičke memorije (cineloop): min. 19.000 frameova u B modu, kapacitet u M i D modu minimalno 300 sekundi
3.11. | Broj korisnički definiranih profila ("presets"): min. 80
Modovi rada i kombinacije istovremeno prikazanih modova:
3.12. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
3.13. | B, M, D, B+M, B+D, B+Color, B+Power Doppler, B+Superosjetljivi mod visoke definicije, M+Color, M+Power Doppler, M+Superosjetljivi mod visoke definicije, B+Color/M+Color, B+Power Doppler/M+Power Doppler, B+Superosjetljivi mod visoke definicije/M+Superosjetljivi mod visoke definicije, B+Color/D ILI JEDNAKOVRIJEDNO
3.14. | Dual B, Dual B+Color, Dual B+Power Doppler, Dual B+Superosjetljivi mod visoke definicije ILI JEDNAKOVRIJEDNO
3.15. | Quad B, Quad B+Color, Quad B+Power Doppler, Quad B+Superosjetljivi mod visoke definicije ILI JEDNAKOVRIJEDNO
3.16. | Istovremeni prikaz u stvarnom vremenu (triplex mod ili jednakovrijedno) - B+Color/D, B+Power Doppler/D, B+Superosjetljivi mod visoke definicije/D ILI JEDNAKOVRIJEDNO
3.17. | Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
3.18. | Trapezoidni prikaz ili jednakovrijedno
3.19. | Automatska optimizacija 2D slike (pojačanje), PW Dopplera (osnovna linija, PW pojačanje i raspon brzine) i Color Doppler (pojačanje)
3.20. | Automatska optimizacija brzine ultrazvučnih valova
3.21. | Usmjereni superosetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Dopper. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
3.22. | Prostorno komponiranje slike radi boljeg prikaza struktura zida tubularnih šupljina kao npr. arterija, vena, plaka, tromba
3.23. | Programski filter za redukciju šuma na ultrazvučnoj B-mod slici bez gubitka korisnih informacija
3.24. | Pohranjivanje sirovih (Raw Data) UZV podataka na različite digitalne medije i interni hard disk s mogućnošću kasnije obrade osnovnih parametara, kao npr. pojačanje, dinamički rang.
3.25. | Mogućnost priključivanje 3D/4D linearne sonde
3.26. | Mogućnost priključivanja raznih tipova sondi: konveksnih, linearnih, fazno-matričnih, intraoperativnih, transezofagijalnih, radijalnih, laparoskopskih i bi-plane sondi
B-Mod (2D mod)
3.27. | Razine sive skale: min. 256
3.28. | Maksimalna dubina skeniranja (doseg) do min. 40 cm
3.29. | Zoom: min. 8 puta u slici u stvarnom vremenu i min. 8 puta u zamrznutoj slici
3.30. | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
3.31. | Rotacija slike za 90°
3.32. | Trapezoidni prikaz
Color Mod
3.33. | Prikaz: Color: (brzina, varijacija, brzina + varijacija), Power Doppler ili jednakovrijedno, Superosjetljivi mod visoke definicije ILI JEDNAKOVRIJEDNO
3.34. | Frekvencijski raspon, min.: 2 - 10 MHz
3.35. | Raspon brzina, min.: od ±0,6 cm/s do ±400 cm/s
3.36. | PRF, min. raspon: 0,03 - 19 kHz
3.37. | Namještanje bazne linije: minimalno ±127 koraka
3.38. | Mogućnost invertiranja prikaza boja
Spektralni Doppler
3.39. | Načini rada: PW, CW, HPRF PW, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
3.40. | Raspon brzina, min.:
3.40.1. | PW: ±1,2 cm/s do ±340 cm/s
3.40.2. | CW: ±24 cm/s do ±600 cm/s
3.41. | Frekvencija analize (PRF), min. raspon:
3.41.1. | PW: 0,07 do 20 kHz
3.41.2. | CW: 1,34 do 40 kHz
3.42. | Frekvencije, min. raspon:
3.42.1. | PW: 2.1 - 10 MHz
3.42.2. | CW: 2 - 5 MHz
3.43. | Korekcija kuta, min.: do 80 stupnjeva
3.44. | Inverzija prikaza spektra
3.45. | Korekcija kuta:
3.45.1. | Automatska
3.45.2. | Ručna: min. do 80 stupnjeva
3.46. | Veličina volumena uzorka, min.: 0,5 - 20 mm
Mjerenja
3.47. | Opća mjerenja (minimalno): udaljenost, opseg, površina, volumen, vrijeme, kut, histogram, RI, PI, Doppler praćenje u stvarnom vremenu, srčana frekvencija
3.48. | Paket obstetrijskih i ginekoloških mjerenja i kalkulacija (minimalno): gestacijska dob, Dopplerska mjerenja na fetusu, duljina cerviksa, mjerenja na maternici, mjerenja na jajnicima
3.49. | Paket uroloških mjerenja (minimalno): volumen prostate, mjerenje mjehura, renalni volumen
3.50. | Paket mjerenja malih organa (minimalno): lezija, volumen štitnjače
3.51. | Vaskularna mjerenja (minimalno): mjerenja karotidne arterije, postotak stenoze (promjer i površina)
3.52. | Kardiološka mjerenja
3.52.1. | B mod: LV volumen (površina-duljina,BP elipsa, Simpson, Bullet, Pombo, Teichholz, Gibson, mjerenje zalistaka (AVA, MVA), LA/AO, mjerenja desnog ventrikula, LV masa miokarda, IVC (inferior vena cava) mjerenja
3.52.2. | M mod: Pombo, Gibson, Teichholz, mjerenja mitralnog zaliska, mjerenja trikuspidalnog zaliska, LA/AO mjerenja, mjerenja zaliska plućne arterije, IVC mjerenja
3.52.3. | Spektralni doppler: LVOT, RVOT, trans-mitralni protok, stenotički protok (AS, PS, MS, TS), regurgitacijski protok (AR, PR, MR, TR), koronarni protok, TDI PW
3.52.4. | Flow mod: PISA mjerenja
Obavezna mogućnost nadogradnje:
3.53. | Spajanje putem DICOM-a na bolničku mrežu
3.54. | Softver za precizno kvantitativno mjerenje i analizu elastičnosti stijenki krvnih žila u stvarnom vremenu
3.55. | Neinvazivni način procjene endotelne funkcije mjerenjem vazodilatacije krvnih žila, čija je promjena prvi pokazatelj ateroskleroze. Mora imati mogućnost postavljanja držača za ruku pacijenta i fiksatora za sondu
3.56. | Funkcija za analizu kontrakcije i dilatacije, analiza dinamike krvnog protoka izračunom prolaska transmitiranih i reflektiranih valova u krvnim žilama
3.57. | Istovremeni prikaz slike u stvarnom vremenu uz usporenu sliku (jedna do druge)
3.58. | Automatsko mjerenje debiljne intime medie (maksimalna, srednja i minimalna vrijednost IMT)
3.59. | Tkivna elastografija u realnom vremenu podržana na linearnim, konveksnim, mikrokonveksnim, intraoperativnim, 3D, 4D i endokavitalnim sondama ili bolje
3.60. | Širi prikaz snimanja pomicanjem sonde uz mogućnost istovremenog prikaza Color dopplera ili Power Doppler ili Superosjetljivi mod visoke definicije
3.61. | 3D prikaz koristeći 2D sonde
3.62. | CW Doppler za visoke brzine na linearnim sondama
Sonde
3.63. | Širokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda, 1 komad
3.63.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije, Širi prikaz snimanja pomicanjem sonde, Trapezoidni prikaz, CW, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
3.63.1. | Raspon frekvencija emitiranja: max. 2 MHz - min. 12 MHz
3.63.3. | Širina skeniranja: min. 38 mm - max. 40 mm
3.64. | Širokopojasna multifrekventna konveksna elektronska sonda, 1 komad
3.64.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije, Širi prikaz snimanja pomicanjem sonde, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
3.64.2. | Raspon frekvencija emitiranja: max. 1 MHz - min. 5 MHz
3.64.3. | Kut skeniranja: min. 70°
3.65. | Crno-bijeli pisač, 1 komad
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 4.UZV hemato_RE
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 4. Aparati za UZV dijagnostiku - primjena u DB hematologije, onkologije, anestezije i reanimacije- 3 kom
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U HEMATOLOGIJI I ONKOLOGIJI | kom | 1
2 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U DB ANESTEZIJE I REANIMACIJE | kom | 2
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 4. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 4. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U HEMATOLOGIJI I ONKOLOGIJI ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Digitalni Color Doppler ultrazvučni sustav , na kotačima s kočnicama, velike pokretljivosti, osnovna jedinica mase maksimalno 65 kg, ne portabl koncept
1.2. | Upravljačka ploča podesiva po visini, uz mogućnost zakretanja
1.3. | Integrirana alfanumerička tipkovnica
1.4. | Minimalno 3 aktivna konektora za sonde, ne uključujući konektor za pencil sondu
1.5. | Tehnički napredan minimalno 12-bitni digitalni Beam Former
1.6. | Maksimalna radna frekvencija uređaja do minimalno 18 MHz
1.7. | Frekvencija osvježavanja slike (frame rate) min. 745 frame/sec ili više
1.8. | Broj korisnički definiranih profila (presets): min. 33
1.9. | Modovi rada i kombinacije istodobno prikazanih modova: B, M, D (PW, HPRF-PW, CW), Dual B, Quad B, B+M, B+D, B+Color+D (simultano - triplex mod u realnom vremenu), B+Color, B+Power Doppler, Dual B+Color, Quad B+Color, Dual B+Power Doppler, Quad B+Power Doppler, M+Color, M+Power Doppler, B+Color/M+Color, B+ Color/D, B/B+Color (Dvostruki dinamički prikaz u stvarnom vremenu ); ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.10. | Mogućnost parcijalnog horizontalnog i vertikalnog pojačanja slike u B modu
1.11. | Software za smanjenje šuma na slici uz zadržavanje vidljivosti rubova tkiva. Tkiva različitih struktura su prikazana različitim razinama svjetline ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.12. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog Dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.13. | Prostorno komponiranje slike superimpozicijom iz više smjerova skeniranja uz mogućnost podešavanja kuta prostiranja valova od min. 5° - 15° ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.14. | Mogućnost priključivanja raznih tipova konveksnih, mikrokonveksnih, linearnih, fazno-matričnih, intraoperativnih, laparoskopskih i bi-plane sondi
B-Mod (2D)
1.15. | Razine sive skale: min. 256
1.16. | Maksimalna dubina skeniranja (doeseg) do: minimalno 40 cm
1.17. | Zoom: min. 6 puta na slici u stvarnom vremenu i min. 16 koraka u zamrznutoj slici
1.18. | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
1.19. | Trapezoidni prikaz
Color Mod
1.20. | Prikaz: brzina, varijacija, brzina + varijacija, Power Doppler ili jednakovrijedno, Superosjetljivi mod visoke definicije ili jednakovrijedno, TDI (Tissue Doppler Imaging) ili jednakovrijedno
1.21. | Odabir prikaza: min. 3 (rezolucija, standard, penetracija)
1.22. | Referentna frekvencija, min. raspon: 2 - 8 MHz
1.23. | Raspon brzina, min.: -3,50 m/s do 0 i 0 do 3,50 m/s
1.24. | Frekvencija analize, min. raspon: 0,3 - 16 kHz
1.25. | Namještanje bazne linije: min. ±127 koraka
1.26. | Mogućnost invertiranja prikaza
Spektralni Doppler
1.27. | Načini rada: PW, CW, HPRF PW
1.28. | Raspon brzina, min.:
1.28.1. | PW: -7,00 m/s do 0 i 0 do 7,00 m/s
1.28.2. | CW: -15,00 m/s do 0 i 0 do 15,00 m/s
1.29. | Frekvencija analize, min. raspon:
1.29.1. | PW: 0,3 do 20 kHz
1.29.2. | CW: 1,3 do 41 kHz
1.30. | Referentne frekvencije, minimalni raspon:
1.30.1. | PW: 2 - 6 MHz
1.30.2. | CW: 2 - 4 MHz
1.31. | Korekcija kuta, min.: do 80 stupnjeva
1.32. | Inverzija spektra
1.33. | Korekcija kuta:
1.33.1. | Automatska
1.33.2. | Ručna: min. do 80 stupnjeva
1.34. | Veličina volumena uzorka, min.: 0,5 - 20 mm
M-Mod
1.35. | Brzina prikaza, min.: 1 - 8 s/ravnini
1.36. | Broj razina kontrasta, min.: 23
1.37. | Smanjenje osvijetljenja, min.: 16 razina
Mjerenja i nalazi
1.38. | Urološka mjerenja (minimalno): Volumen prostate (PSA volumen, PRS volumen isječka), Volumen mjehura, sjemena vrećica, volumen testisa, bubrežni volumen, kortikalna debljina, mjerenje bubrežne zdjelice, Dopplerska mjerenja bubrežne arterije (index pulsiranja, indeks otpora)
1.39. | B-Mod (minimalno): udaljenost, opseg, površina, volumen (uključujući BP Simpson i SP Simpson), indeks, histogram, kut, automatsko ocrtavanje srčanih komora
1.40. | Spektralni doppler (minimalno): brzina, ubrzanje (i usporavanje), srednja brzina protoka, gradijent pritiska, RI, PI, srčana frekvencija, vremenski interval, indeks, mjerenja stenotičnog protoka, mjerenja regurgitacijskog protoka
1.41. | M-Mod (minimalno): brzina, duljina (amplituda), vremenski interval, indeks, srčana frekvencija
1.42. | Kardiološka mjerenja (minimalno)
1.42.1. | B mod: LV volumen (površina-duljina, Simpson, BP elipsa, Bullet, Pombo, Teichholz, Gibson, mjerenje zalistaka (AVA, MVA), LA/AO, mjerenja desnog ventrikula, LV masa miokarda, IVC (inferior vena cava) mjerenja, volumen lijevog i desnog atrija)
1.42.2. | M mod: Pombo, Gibson, Teichholz, mjerenja mitralnog zaliska, mjerenja trikuspidalnog zaliska, LA/AO mjerenja, mjerenja zaliska plućne arterije, IVC mjerenja
1.42.3. | Spektralni doppler: LVOT, RVOT, trans-mitralni protok, stenotički protok (AS, PS, MS, TS), regurgitacijski protok (AR, PR, MR, TR), vena porta, koronarni protok, TDI PW, CRT mjerenja (asinkrona evaluacija)
1.42.4. | Flow mod: PISA mjerenja, debljina miokarda
1.43. | Ostala mjerenja (minimalno):
1.43.1. | stopa stenoze
1.43.2. | mjerenja na 3D međusobno okomitim ravninama
1.43.3. | 3D volumna mjerenja
1.44. | Broj body markera: min. 60 tvorničkih i min. 20 korisnički podesivih
1.45. | Korisnički definirane kalkulacije: min. 30 namjestivih jednadžbi za svaku aplikaciju
Kino memorija
1.46. | Cine memorija, B-Mod: min. 12800 frame-ova
1.47. | Scroll funkcija, Doppler mod: min. 10 sekundi
Napredne funkcije
1.48. | Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na tipku
1.49. | Mogućnost prikaza slike u realnom vremenu i usporene slike jedne do druge
1.50. | Softver za bolju vizualizaciju igle
Obavezna mogućnost nadogradnje:
1.51. | 3D slikovni prikaz na 2D sondi
1.52. | Prošireno polje pregleda: prikaz područja skeniranja šireg od širine sonde, pomicanjem sonde po snimanoj strukturi
1.53. | Automatsko mjerenje debljine intime medie
1.54. | Mogućnost postavljanja 3 M-kursora u B-modu omnidirekcionalno na bilo kojoj poziciji snimke
1.55. | Moguće je rekonstruirati M-mod snimku iz linijskih podataka B-mod slike (dostupno nakon smrzavanja)
Sonde
1.56. | Širokopojasna multifrekvencijska linearna elektronska sonda, 1 kom
1.56.1. | Kompatibilnost:
1.56.2. | Supersojetljivi mod visoke definicije
1.56.3. | Trapezoid, navođenje igle
1.56.4. | Raspon frekvencija emitiranja, max. 5 - min. 13 MHz
1.56.5. | Širina skeniranja: min. 38 mm - max. 40 mm
1.57. | Širokopojasna multifrekvencijska konveksna elektronska sonda, 1 kom
1.57.1. | Kompatibilnost:Superosjetljivi mod visoke definicije
1.57.2. | Raspon frekvencija emitiranja, max. 2 - min. 5 MHz
1.57.3. | Radijus zakrivljenosti: min. 60 mm
1.57.4. | Kut skeniranja: min. 60˚
1.58. | Crno-bijeli pisač
2. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U ANESTEZIJI I REANIMACIJI ( 2 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Digitalni Color Doppler ultrazvučni sustav , na kotačima s kočnicama, velike pokretljivosti, osnovna jedinica mase maksimalno 65 kg, ne portabl koncept
2.2. | Upravljačka ploča podesiva po visini, uz mogućnost zakretanja
2.3. | Integrirana alfanumerička tipkovnica
2.4. | Minimalno 3 aktivna konektora za sonde, ne uključujući konektor za pencil sondu
2.5. | Tehnički napredan minimalno 12-bitni digitalni Beam Former
2.6. | Broj kanala za procesiranje signala: minimalno 199000
2.7. | Maksimalna radna frekvencija uređaja do minimalno 18 MHz
2.8. | Frekvencija osvježavanja slike (frame rate) min. 745 frame/sec ili više
2.9. | Broj korisnički definiranih profila (presets): min. 33
2.10. | Modovi rada i kombinacije istodobno prikazanih modova: B, M, D (PW, HPRF-PW, CW), Dual B, Quad B, B+M, B+D, B+Color+D (simultano - triplex mod u realnom vremenu), B+Color, B+Power Doppler, Dual B+Color, Quad B+Color, Dual B+Power Doppler, Quad B+Power Doppler, M+Color, M+Power Doppler, B+Color/M+Color, B+ Color/D, B/B+Color (Dvostruki dinamički prikaz u stvarnom vremenu ) ILI JEDNAKOVRIJEDNO
2.11. | Mogućnost parcijalnog horizontalnog i vertikalnog pojačanja slike u B modu
2.12. | Software za smanjenje šuma na slici uz zadržavanje vidljivosti rubova tkiva. Tkiva različitih struktura su prikazana različitim razinama svjetline ILI JEDNAKOVRIJEDNO
2.13. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog Dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
2.14. | Prostorno komponiranje slike superimpozicijom iz više smjerova skeniranja uz mogućnost podešavanja kuta prostiranja valova od min. 5° - 15° ILI JEDNAKOVRIJEDNO
2.15. | Mogućnost priključivanja raznih tipova konveksnih, mikrokonveksnih, linearnih, fazno-matričnih, intraoperativnih, laparoskopskih i bi-plane sondi
B-Mod (2D)
2.16. | Razine sive skale: min. 256
2.17. | Maksimalna dubina skeniranja (doeseg) do: minimalno 40 cm
2.18. | Zoom: min. 6 puta na slici u stvarnom vremenu i min. 16 koraka u zamrznutoj slici
2.19. | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
2.20. | Trapezoidni prikaz
Color Mod
2.21. | Prikaz: brzina, varijacija, brzina + varijacija, Power Doppler ili jednakovrijedno
2.22. | Superosjetljivi mod visoke definicije ili jednakovrijedno
2.23. | TDI (Tissue Doppler Imaging) ili jednakovrijedno
2.24. | Odabir prikaza: min. 3 (rezolucija, standard, penetracija)
2.25. | Referentna frekvencija, min. raspon: 2 - 8 MHz
2.26. | Raspon brzina, min.: -3,50 m/s do 0 i 0 do 3,50 m/s
2.27. | Frekvencija analize, min. raspon: 0,3 - 16 kHz
2.28. | Namještanje bazne linije: min. ±127 koraka
2.29. | Mogućnost invertiranja prikaza
Spektralni Doppler
2.30. | Načini rada: PW, CW, HPRF PW
2.31. | Raspon brzina, min.:
2.31.1. | PW: -7,00 m/s do 0 i 0 do 7,00 m/s
2.31.2. | CW: -15,00 m/s do 0 i 0 do 15,00 m/s
2.32. | Frekvencija analize, min. raspon:
2.32.1. | PW: 0,3 do 20 kHz
2.32.2. | CW: 1,3 do 41 kHz
2.33. | Referentne frekvencije, minimalni raspon:
2.33.1. | PW: 2 - 6 MHz
2.33.2. | CW: 2 - 4 MHz
2.34. | Korekcija kuta, min.: do 80 stupnjeva
2.35. | Inverzija spektra
2.36. | Korekcija kuta:
2.36.1. | Automatska
2.36.2. | Ručna: min. do 80 stupnjeva
2.37. | Veličina volumena uzorka, min.: 0,5 - 20 mm
M-Mod
2.38. | Brzina prikaza, min.: 1 - 8 s/ravnini
2.39. | Broj razina kontrasta, min.: 23
2.40. | Smanjenje osvijetljenja, min.: 16 razina
Mjerenja i nalazi
2.41. | Urološka mjerenja (minimalno): Volumen prostate (PSA volumen, PRS volumen isječka), Volumen mjehura, sjemena vrećica, volumen testisa, bubrežni volumen, kortikalna debljina, mjerenje bubrežne zdjelice, Dopplerska mjerenja bubrežne arterije (index pulsiranja, indeks otpora)
2.42. | B-Mod (minimalno): udaljenost, opseg, površina, volumen (uključujući BP Simpson i SP Simpson), indeks, histogram, kut, automatsko ocrtavanje srčanih komora
2.43. | Spektralni doppler (minimalno): brzina, ubrzanje (i usporavanje), srednja brzina protoka, gradijent pritiska, RI, PI, srčana frekvencija, vremenski interval, indeks, mjerenja stenotičnog protoka, mjerenja regurgitacijskog protoka
2.44. | M-Mod (minimalno): brzina, duljina (amplituda), vremenski interval, indeks, srčana frekvencija
2.45. | Kardiološka mjerenja (minimalno)
2.45.1. | B mod: LV volumen (površina-duljina, Simpson, BP elipsa, Bullet, Pombo, Teichholz, Gibson, mjerenje zalistaka (AVA, MVA), LA/AO, mjerenja desnog ventrikula, LV masa miokarda, IVC (inferior vena cava) mjerenja, volumen lijevog i desnog atrija)
2.45.2. | M mod: Pombo, Gibson, Teichholz, mjerenja mitralnog zaliska, mjerenja trikuspidalnog zaliska, LA/AO mjerenja, mjerenja zaliska plućne arterije, IVC mjerenja
2.45.3. | Spektralni doppler: LVOT, RVOT, trans-mitralni protok, stenotički protok (AS, PS, MS, TS), regurgitacijski protok (AR, PR, MR, TR), vena porta, koronarni protok, TDI PW, CRT mjerenja (asinkrona evaluacija)
2.45.4. | Flow mod: PISA mjerenja, debljina miokarda
2.46. | Ostala mjerenja (minimalno):
2.46.1. | stopa stenoze
2.46.2. | mjerenja na 3D međusobno okomitim ravninama
2.46.3. | 3D volumna mjerenja
2.47. | Broj body markera: min. 60 tvorničkih i min. 20 korisnički podesivih
2.48. | Korisnički definirane kalkulacije: min. 30 namjestivih jednadžbi za svaku aplikaciju
Kino memorija
2.49. | Cine memorija, B-Mod: min. 12800 frame-ova
2.50. | Scroll funkcija, Doppler mod: min. 10 sekundi
Napredne funkcije
2.51. | Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na tipku
2.52. | Mogućnost prikaza slike u realnom vremenu i usporene slike jedne do druge
2.53. | Softver za bolju vizualizaciju igle
2.54. | Ugrađen vanjski izvor napajanja - UPS
Obavezna mogućnost nadogradnje:
2.55. | 3D slikovni prikaz na 2D sondi
2.56. | Prošireno polje pregleda: prikaz područja skeniranja šireg od širine sonde, pomicanjem sonde po snimanoj strukturi
2.57. | Automatsko mjerenje debljine intime medie
2.58. | Mogućnost postavljanja 3 M-kursora u B-modu omnidirekcionalno na bilo kojoj poziciji snimke
2.59. | Moguće je rekonstruirati M-mod snimku iz linijskih podataka B-mod slike (dostupno nakon smrzavanja)
Sonde
2.60. | Širokopojasna multifrekvencijska linearna elektronska sonda, 2 kom
2.60.1. | Kompatibilnost:
2.60.2. | Supersojetljivi mod visoke definicije
2.60.3. | Trapezoid, navođenje igle
2.60.4. | Raspon frekvencija emitiranja, max. 5 - min. 13 MHz
2.60.5. | Širina skeniranja: min. 38 mm - max. 40 mm
2.61. | Širokopojasna multifrekvencijska konveksna elektronska sonda, 2 kom
2.61.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije
2.61.2. | Raspon frekvencija emitiranja, max. 2 - min. 5 MHz
2.61.3. | Radijus zakrivljenosti: min. 60 mm
2.61.4. | Kut skeniranja: min. 60˚
2.62. | Širokopojasna multifrekvencijska fazno-matrična sonda, 1 kom
2.62.1. | Kompatibilnost: TDI, Superosjetljivi mod visoke definicije, CW
2.62.2. | Raspon frekvencija emitiranja, max. 2 - min. 3 MHz
2.62.3. | Kut skeniranja: minimalno 90°
2.63. | Crno-bijeli pisač
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 5.UZV ginek.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 5. Aparat za UZV dijagnostiku - primjena u DB/DK ginekologije - 1 kom
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U GINEKOLOGIJI | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 5. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 5. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U GINEKOLOGIJI ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Specijalizirani digitalni ginekološki 3D ultrazvučni Color Doppler uređaj
1.1. | Dinamički raspon sustava: min. 260 dB
1.2. | Digitalni "beamformer" s min. 320.000 procesnih kanala
1.3. | Frekvencijski opseg uređaja min. od 1 do 18 MHz
1.4. | 4 aktivna konektora za slikovne sonde
1.5. | LCD LED monitor
1.5.1. | dijagonale min. 23'
1.5.2. | rezolucije min. 1920x1080
1.5.3. | veličine slike min. 1100 x 780
1.5.4. | Touch screen za upravljanje uređajem: min: 10''
1.5.5. | Tipkovnica podesiva po visini i zakretanju lijevo/desno
Načini rada sustava:
1.6. | 2D mod
1.7. | Obojani Doppler - Color Doppler Flow mod (CFM)
1.8. | PW Doppler, HPRF, PW Tkivni Doppler
1.9. | M-mod, Color M mod
1.10. | Power Doppler
1.11. | Tissue Harmonic Imaging (THI), oslikavanje harmoničnim frekvencijama s inverznom tehnologijom
1.12. | Triplex prikaz za PW (paralelan prikaz 2D, Color Doppler i PW Doppler slike u realnom vremenu)
1.13. | Napredne tehnike za poboljšanje rezolucije skeniranjem dvostrukom frekvencijom, otklanjanjem točkastih artefakata („speckle“), višesmjernim skeniranjem
1.14. | Trodimenzionalni volumni prikaz (3D)
1.15. | Trodimenzionalni volumni prikaz u realnom vremenu (4D)
1.16. | Repro funkcija, vraćanje postavka slike sa spremljene slike iz arhive
1.17. | Karakteristike sustava za 2D prikaz:
1.17.1. | Max.dubina prikaza slike: min. 36 cm
1.17.2. | Automatska optimizacija slike pritiskom na jednu tipku
1.17.3. | Auto TGC
1.17.4. | Max. osvježenje slike: min. 600 sl/sek
1.17.5. | Obojeni 2D
1.17.6. | Mogućnost zakretanja ultrazvučnog snopa tipkom s tipkovnice, pri radu s 3D sondom
1.18. | Kino memorija u 2D prikazu za min. 3.000 slika, dvostruki kino prikaz, četverostruki kino prikaz
1.19. | Color Doppler :
1.19.1. | PRF u min. rasponu od 200 Hz do 20 kHz
1.19.2. | Prikaz najmanje mjerljive brzine max. 0,5 cm/sec
1.19.3. | Prikaz najviše mjerljive brzine min. 4 m/sec
1.19.4. | obavezna mogućnost promjene pojačanja obojanog Dopplera, obojane mape, dvostruki prikaz 2D/obojani Doppler
1.19.5. | pregled obojane kino sekvenci iz arhive, uz mogućnost promjene obojane mape, skale i bazne linije
1.20. | PW Doppler:
1.20.1. | Automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja u realnom vremenu
1.20.2. | Mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta
1.20.3. | Detektiranje velikih brzina protoka, HPRF mod
1.20.4. | Prikaz najmanje mjerljive brzine PW Dopplerom ne veće od 1 cm/sek kod Dopplerskog kuta 0°
1.20.5. | Prikaz najveće mjerljive brzine PW Dopplerom ne manje od 7 m/sek, kod Dopplerskog kuta 0°
1.20.6. | Automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku
1.20.7. | Obavezna mogućnost podešavanja parametara slike i kino zapisa u postprocesingu: promjena sive mape, pomak bazne linije, promjena dopplerskog kuta, rejekcije, skala, kolor mape
1.21. | Statični prikaz:
1.21.1. | 3D Power Doppler prikaz
1.21.2. | 3D Color prikaz
1.21.3. | 3D rendering
1.21.4. | Sekcijski presjeci – 3 sekcijska presjeka istovremeno
1.21.5. | Niche“ prikaz
1.21.6. | 3D alat za rezanje neželjenih struktura u volumnom prikazu
1.21.7. | Četverostruki prikaz: A/B/ i C presjek /3 D
1.22. | Volumni prikaz (3D prikaz u realnom vremenu), volumno skeniranje u realnom vremenu s prikazom od min. 40 volumena/sek
1.23. | automatsko pozicioniranje ulazne linije za 3D, 4D rendering prema anatomiji
1.24. | kino volumna memorija za 3D prikaz: min. 300 volumena, kino pregled volumena
1.25. | Obavezna mogućnost podešavanja volumnog prozora zakrivljenjem ulazne linije prema traženoj anatomiji
1.26. | Slobodni odabir uskog 3D isječka ravnom i zakrivljenom linijom, analiza u stvarnom vremenu ili u postprocesingu, podešavanje debljine sloja
1.27. | Amnioskopski prikaz, slobodno pozicioniranje umjetnog izvora svjetla unutar volumena
1.28. | Aplikacija za ispitivanje neprohodnosti jajovoda HyCosi tehnikom metodom s pjenom u 2D i 3D prikazu
1.29. | Specijalizirani program sa mjerenjima i kalkulacijama za opstetriciju, ginekologiju, klasifikacijski program za onko -ginekologiju , automatske kalkulacije za glavu fetusa, femur, AC, BPD, HC, FL. Izvješća podesiva prema zahtjevima korisnika. Histogram. Sono NT automatski izračun nuhalnog nabora
1.30. | Integrirana radna stanica za obradu slike i podataka s bazom pacijenata
1.31. | Specijalizirani program s ginekološkim mjerenjima, izračunima i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika
1.32. | Mogućnost prilagodbe ispisa za PC printer zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarima
1.33. | Mogućnost exporta izvješća u PDF formatu sa slikama, grafičkim prikazom rasta fetusa, mjerenjima i kalkulacijama
1.34. | Direktan pristup arhiviranim slikama
1.35. | Arhiviranje slika i kino dinamičkih zapisa na tvrdi disk od min. 400 GB, DVD i USB memoriju, uz mogućnost spremanja sirovih podataka (raw data)
1.36. | Export podataka: 3D Raw data, JPEG, BMP, AVI.
MULTIFREKVENTNE SONDE:
1.37. | Konveksna volumna 3D sonda frekvencijskog raspona min. od 2 do 8 MHz, s min. 192 elemenata. Kut skeniranja u 2D prikazu min. 85⁰, u 3D prikazu min. 85° x 90°.
1.38. | Mikrokonveksna transvaginalna 3D sonda frekvencijskog raspona min. od 4 do 9 MHz, s min. 192 elemenata. Kut skeniranja u 2D prikazu min. 175º. Kut volumnog skeniranja u 3D prikazu min. 175° x 120°
1.39. | Linearna sonda frekvencijskog raspona min. od 4 do 13 MHz, s min. 500 elemenata. Širina prikaza min. 50 mm. Dubina skeniranja min. 11 cm
1.40. | Periferni uređaji: C/b video printer
1.41. | Integrirana baterija, mogućnost rada za min. 20 min skeniranja nakon prekida napajanja iz el.mreže
1.42. | Vanjski priključci: HDMI izlaz, min. 4 x USB 2.0, Network
1.43. | Težina uređaja max. 100 kg
DODATNE OPCIJE:
1.44. | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s programom za snimanje kontrastnim medijem
1.45. | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s programom za automatski prikaz i mjerenje volumena svih folikula u 3D prikazu, izračun broja folikula od kojih je svaki folikul kodiran vlastitom bojom prikazan u tablici s rezultatima mjerenja za volumen i promjer. Prikaz rezultata kroz vrijeme, dostupno na konzoli
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 6.UZV pedij.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 6. Aparat za UZV dijagnostiku - primjena u DB pedijatrije - 1 kom
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U PEDIJATRIJI | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 6. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 6. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU, DOPPLER ZA PRIMJENU U NEUROLOGIJI ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Dijagnostički ultrazvučni aparat s najnovijom potpuno digitaliziranom tehnologijom, na kotačima (isključuje portabilni koncept)
1.1. | Minimalno četiri aktivna priključka za UZV slikovne elektronske sonde s bezpinskim sklopom te minimalno jedan pasivni priključak UZV slikovne elektronske sonde s bezpinskim sklopom
1.2. | Minimalno 21" LED monitor visoke rezolucije na fleksibilnoj ručki
1.3. | Upravljanje s pomoću minimalno 10,4'' TFT LCD Color Touch Screen-a
1.4. | Frekvencijski raspon uređaja (odašiljanje/primanje signala) minimalno 1-18 MHz
1.5. | Fokus: minimalno 16 razina
1.6. | Digitalni video ulaz/izlaz: min. 2 DVI kanala (1 ulaz, 1 izlaz); ili jednakovrijedno ili bolje
1.7. | Korištenje uređaja i zaštita podataka pacijenata: broj korisnički računa (autorizacija) minimalno 3
1.8. | Mobilnost uređaja: masa osnovne jedinice maksimalno 120 kg, jednostavno zakočenje kotača
1.9. | Cine memorija i broj slika dinamičke memorije (cineloop): min. 19.000 frameova u B modu, kapacitet u M/D modu minimalno 300 sekundi
1.10. | Broj korisnički definiranih profila ("presets"): min. 100
Modovi rada i kombinacije istovremeno prikazanih modova:
1.11. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.12. | B, M, D, B+M, B+D, B+Color, B+Power Doppler, B+Superosjetljivi mod visoke definicije, M+Color, M+Power Doppler, M+Superosjetljivi mod visoke definicije, B+Color/M+Color, B+Power Doppler/M+Power Doppler, B+Superosjetljivi mod visoke definicije/M+Superosjetljivi mod visoke definicije, B+Color/D ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.13. | Dual B, Dual B+Color, Dual B+Power Doppler, Dual B+Superosjetljivi mod visoke definicije ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.14. | Quad B, Quad B+Color, Quad B+Power Doppler, Quad B+Superosjetljivi mod visoke definicije ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.15. | Istovremeni prikaz u stvarnom vremenu (triplex mod ili jednakovrijedno) - B+Color/D, B+Power Doppler/D, B+Superosjetljivi mod visoke definicije/D ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.16. | Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno.
1.17. | Trapezoidni prikaz ili jednakovrijedno
1.18. | Automatska optimizacija 2D slike (pojačanje), PW Dopplera (osnovna linija, pojačanje) i Color Doppler (pojačanje)
1.19. | Automatska optimizacija brzine ultrazvučnih valova
1.20. | Usmjereni superosetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Dopper. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.21. | Prostorno komponiranje slike radi boljeg prikaza struktura zida tubularnih šupljina kao npr. arterija, vena, plaka, tromba
1.22. | Filter za optimizaciju rezolucije i redukciju šuma na ultrazvučnoj slici bez gubitka korisnih informacija
1.23. | Pohranjivanje sirovih (Raw Data) UZV podataka na različite digitalne medije i interni hard disk s mogućnošću kasnije obrade osnovnih parametara, kao npr. pojačanje, dinamički rang
1.24. | Mogućnost priključivanja 3D/4D linearne sonde
1.25. | Mogućnost priključivanja radijalne TR sonde s kutom skeniranja 360°
1.26. | Mogućnost priključivanja raznih tipova sondi: konveksnih, linearnih, fazno-matričnih, intraoperativnih, transezofagijalnih, radijalnih, laparoskopskih i bi-plane sondi
1.27. | Mogućnost priključivanja intraoperativne fazno-matrične sonde
1.28. | Softver za uporabu kontrastnih sredstava s mogućnošću prilagodbe amplitude
1.29. | CW Doppler za visoke brzine na linearnim sondama
1.30. | DICOM spajanje na bolničku mrežu
1.31. | Integrirana potpuna alfanumerička tipkovnica
1.32. | Integrirani grijač gela
1.33. | Napredni programski paket za izradu kardioloških izvješća
1.34. | Nožni prekidač - sa 3 točke okidanja
1.35. | Funkcija za slobodno namještanje kuta na do minimalno tri kursora u M-modu
1.36. | Software za širi prikaz snimanja pomicanjem sonde uz istovremeni prikaz Color moda ili Power Doppler moda ili Superosetljivog moda visoke definicije
1.37. | Funkcija za 3D prikaz korištenjem 2D sonde. Funkcija dostupna na isporučenoj linearnoj, konveksnoj i mikrokonveksnoj sondi
1.38. | Prikaz fiziološkog signala (EKG)
1.39. | Bežično spajanje na bolničku mrežu
1.40. | Uređaj ima mogućnost prebacivanja u mod hibernacije
B-Mod (2D mod)
1.41. | Razine sive skale: min. 256
1.42. | Maksimalna dubina skeniranja (doseg) do: min. 40 cm
1.43. | Zoom: min. 8 puta u real time i min. 8 puta na zamrznutoj slici
1.44. | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
1.45. | Rotacija slike za 90°
1.46. | Trapezoidni prikaz
Color mod
1.47. | Prikaz: Color mod (brzina, varijacija, brzina + varijacija), Power Doppler ili jednakovrijedno, Superosetljivi mod visoke definicije ili jednakovrijedno
1.48. | Referentna frekvencija: min. raspon: 2 - 10 MHz
1.49. | Raspon brzina, min.: ±0.6cm/sec - ±400 cm/s
1.50. | PRF, min. raspon: 0,03 - 19,5 kHz
1.51. | Namještanje bazne linije: min. ±127 koraka
1.52. | Mogućnost invertiranja prikaza
Spektralni Doppler
1.53. | Načini rada: PW, CW, HPRF PW, Prikaz PW doppler signala iz najmanje dvije točke istovremeno
1.54. | Raspon brzina, min.:
1.54.1. | PW: ±1,2 cm/s do ±400 cm/s
1.54.2. | CW: ±24 cm/s do ±800 cm/s
1.55. | Frekvencija analize, min. raspon:
1.55.1. | PW: 0,06 do 20 kHz
1.55.2. | CW: 1,1 do 40 kHz
1.56. | Referentne frekvencije: min. raspon:
1.56.1. | PW: 2 - 10 MHz
1.56.2. | CW: 2 - 5 MHz
1.57. | Inverzija prikaza
1.58. | Korekcija kuta:
1.58.1. | Automatska
1.58.2. | Ručna: min. do 80° stupnjeva
1.59. | Veličina volumena uzorka, min.: 0,5 - 20 mm
Mjerenja
1.60. | Opća mjerenja (minimalno): udaljenost, opseg, površina, volumen, vrijeme, kut, histogram, RI, PI, Doppler praćenje u stvarnom vremenu, srčana frekvencija
1.61. | Paket uroloških mjerenja (minimalno): volumen prostate, volumen mjehura, renalna mjerenja
1.62. | Paket mjerenja malih organa (minimalno): lezija, volumen štitnjače
1.63. | Vaskularna mjerenja (minimalno): mjerenja karotidne arterije, postotak stenoze (promjer i površina)
1.64. | Kardiološka mjerenja
1.64.1. | B mod: LV mjerenje volumena (površina-duljina,BP elipsa, Simpson, Bullet, Pombo, Teichholz, Gibson, mjerenje zalistaka (AVA, MVA), LA/AO, mjerenja desnog ventrikula, LV masa miokarda, IVC (inferior vena cava) mjerenja)
1.64.2. | M mod: Pombo, Gibson, Teichholz, mjerenja mitralnog zaliska, mjerenja trikuspidalnog zaliska, LA/AO mjerenja, mjerenja zaliska plućne arterije, IVC mjerenja
1.64.3. | Spektralni doppler: LVOT, RVOT, trans-mitralni protok, stenotički protok (AS, PS, MS, TS), regurgitacijski protok (AR, PR, MR, TR), koronarni protok, TDI PW
1.64.4. | Flow mod: PISA mjerenja
Obavezna mogućnost nadogradnje:
1.65. | Softver za precizno kvantitativno mjerenje i analizu elastičnosti stijenki krvnih žila u stvarnom vremenu
1.66. | Neinvazivni način procjene endotelne funkcije mjerenjem vazodilatacije krvnih žila, čija je promjena prvi pokazatelj ateroskleroze. Mora imati mogućnost postavljanja držača za ruku pacijenta i fiksatora za sondu
1.67. | Analiza karakteristika kontrakcije i dilatacije, analiza dinamike krvnog protoka izračunom prolaska transmitiranih i reflektiranih valova u krvnim žilama
1.68. | Istovremeni prikaz slike u stvarnom vremenu uz usporenu sliku (jedna pored druge)
1.69. | Automatsko mjerenje debiljne intime medie (maksimalna, srednja i minimalna vrijednost IMT)
1.70. | Tkivna elastografija u realnom vremenu za vizualizaciju krutosti tkiva s mogućnošću izračuna omjera razlike u krutosti najmanje dva odabrana područja. Podržana na konveksnim, linearnim, 3D(4D), Bi-plane, radialnim, intraoperativnim, endovaginalnim i laparoskopskim sondama
1.71. | Programski i mehanički sklop za virtualnu volumensku navigaciju: simultani prikaz CT ili MR slike zajedno s UZV prikazom
1.72. | Shearwave mjerenje brzine propagacije valova (shear wave)
1.73. | Program za prikaz slike u slici
Sonde
1.74. | Širokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda, 1 komad
1.74.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije, Širi prikaz snimanja pomicanjem sonde, Trapezoidni prikaz, CW, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
1.74.2. | Raspon frekvencija emitiranja: max. 2 - min. 12 MHz
1.74.3. | Širina skeniranja: min. 38 mm - max. 40 mm
1.75. | Širokopojasna multifrekventna konveksna elektronska sonda, 1 komad
1.75.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije, Širi prikaz snimanja pomicanjem sonde, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
1.75.2. | Raspon frekvencija emitiranja: max. 1 - min. 5 MHz
1.75.3. | Kut skeniranja: min. 70°
1.76. | Širokopojasna multifrekventna mikro-konveksna elektronska sonda, 1 komad
1.76.1. | Kompatibilnost: Superosjetljivi mod visoke definicije, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
1.76.2. | Raspon frekvencija emitiranja: max. 4 - min. 10 MHz
1.76.3. | Kut skeniranja: min. 65°
1.77. | Širokopojasna multifrekventna fazno-matrična elektronska sonda, 1 komad
1.77.1. | Kompatibilnost:TDI, Superosjetljivi mod visoke definicije, CW, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
1.77.2. | Raspon frekvencija emitiranja: max. 2 - min. 9 MHz
1.77.3. | Kut skeniranja: min. 90°
1.78. | Širokopojasna multifrekventna fazno-matrična elektronska sonda, 1 komad
1.78.1. | Kompatibilnost: Oslikavanje uz pomoć kontrastnog sredstva,TDI, Superosjetljivi mod visoke definicije, CW, Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
1.78.2. | Raspon frekvencija emitiranja: max. 1 - min. 5 MHz
1.78.3. | Kut skeniranja: min. 90°
1.79. | Crno-bijeli pisač
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 7.UZV neuro
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 7. Aparat za UZV dijagnostiku - primjena u DB neurologije - 1 kom
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU, DOPPLER ZA PRIMJENU U NEUROLOGIJI | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 7. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 7. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU, DOPPLER ZA PRIMJENU U NEUROLOGIJI ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Dijagnostički ultrazvučni aparat s najnovijom potpuno digitaliziranom tehnologijom, na kotačima (isključuje portabilni koncept)
1.2. | Minimalno četiri aktivna priključka za UZV slikovne elektronske sonde s bezpinskim sklopom te minimalno jedan pasivni priključak UZV slikovne elektronske sonde s bezpinskim sklopom
1.3. | Minimalno 21" LED monitor visoke rezolucije na fleksibilnoj ručki
1.4. | Upravljanje s pomoću minimalno 10,4'' TFT LCD Color Touch Screen-a
1.5. | Frekvencijski raspon uređaja (odašiljanje/primanje signala) minimalno 1-18 MHz
1.6. | Fokus: minimalno 16 razina
1.7. | Digitalni video ulaz/izlaz: min. 2 DVI kanala (1 ulaz, 1 izlaz); ili jednakovrijedno ili bolje
1.8. | Korištenje uređaja i zaštita podataka pacijenata: broj korisnički računa (autorizacija) minimalno 3
1.9. | Mobilnost uređaja: masa osnovne jedinice maksimalno 120 kg, jednostavno zakočenje kotača
1.10. | Cine memorija i broj slika dinamičke memorije (cineloop): min. 19.000 frameova u B modu, kapacitet u M/D modu minimalno 300 sekundi
1.11. | Broj korisnički definiranih profila ("presets"): min. 100
Modovi rada i kombinacije istovremeno prikazanih modova:
1.12. | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Doppler. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.13. | B, M, D, B+M, B+D, B+Color, B+Power Doppler, B+Superosjetljivi mod visoke definicije, M+Color, M+Power Doppler, M+Superosjetljivi mod visoke definicije, B+Color/M+Color, B+Power Doppler/M+Power Doppler, B+Superosjetljivi mod visoke definicije/M+Superosjetljivi mod visoke definicije, B+Color/D ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.14. | Dual B, Dual B+Color, Dual B+Power Doppler, Dual B+Superosjetljivi mod visoke definicije; ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.15. | Quad B, Quad B+Color, Quad B+Power Doppler, Quad B+Superosjetljivi mod visoke definicije; ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.16. | Istovremeni prikaz u stvarnom vremenu (triplex mod ili jednakovrijedno) - B+Color/D, B+Power Doppler/D, B+Superosjetljivi mod visoke definicije/D ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.17. | Prikaz PW doppler spektra iz najmanje dvije različite točke istovremeno
1.18. | Automatska optimizacija 2D slike (pojačanje), PW Dopplera (osnovna linija, pojačanje) i Color Doppler (pojačanje)
1.19. | Automatska optimizacija brzine ultrazvučnih valova
1.20. | Usmjereni superosetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color i Power Dopper. Ima i mogućnost prikaza signala spektralnog dopplera ILI JEDNAKOVRIJEDNO
1.21. | Prostorno komponiranje slike radi boljeg prikaza struktura zida tubularnih šupljina kao npr. arterija, vena, plaka, tromba
1.22. | Filter za optimizaciju rezolucije i redukciju šuma na ultrazvučnoj slici bez gubitka korisnih informacija
1.23. | Pohranjivanje sirovih (Raw Data) UZV podataka na različite digitalne medije i interni hard disk s mogućnošću kasnije obrade osnovnih parametara, kao npr. pojačanje, dinamički rang
1.24. | Broj razina fokusa do minimalno 16
1.25. | Mogućnost priključivanja raznih tipova sondi: konveksnih, linearnih, fazno-matričnih, intraoperativnih, transezofagijalnih, radijalnih, laparoskopskih i bi-plane sondi
1.26. | Bežično spajanje na bolničku mrežu
1.27. | Uređaj ima mogućnost prebacivanja u mod hibernacije
2D mod
1.28. | Razine sive skale: min. 256
1.29. | Maksimalna dubina skeniranja (doseg) do: min. 40 cm
1.30. | Zoom: min. 8 puta u real time i min. 8 puta na zamrznutoj slici
1.31. | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
1.32. | Rotacija slike za 90°
1.33. | Trapezoidni prikaz
Color mod
1.34. | Prikaz: Color mod (brzina, varijacija, brzina + varijacija), Power Doppler ili jednakovrijedno, Superosetljivi mod visoke definicije ili jednakovrijedno
1.35. | Referentna frekvencija: min. raspon: 2 - 10 MHz
1.36. | Raspon brzina, min.: ±0.6cm/sec - ±400 cm/s
1.37. | PRF, min. raspon: 0,03 - 19,5 kHz
1.38. | Namještanje bazne linije: min. ±127 koraka
1.39. | Mogućnost invertiranja prikaza
Spektralni Doppler
1.40. | Načini rada: PW, CW, HPRF PW, Prikaz PW doppler signala iz najmanje dvije točke istovremeno
1.41. | Raspon brzina, min.:
1.41.1. | PW: ±1,2 cm/s do ±400 cm/s
1.41.2. | CW: ±24 cm/s do ±800 cm/s
1.42. | Frekvencija analize, min. raspon:
1.42.1. | PW: 0,06 do 20 kHz
1.42.2. | CW: 1,1 do 40 kHz
1.43. | Referentne frekvencije: min. raspon:
1.43.1. | PW: 2 - 10 MHz
1.43.2. | CW: 2 - 5 MHz
1.44. | Inverzija prikaza
1.45. | Korekcija kuta:
1.45.1. | Automatska
1.45.2. | Ručna: min. do 80° stupnjeva
1.46. | Veličina volumena uzorka, min.: 0,5 - 20 mm
Mjerenja
1.47. | Opća mjerenja (minimalno): udaljenost, opseg, površina, volumen, vrijeme, kut, histogram, RI, PI, Doppler praćenje u stvarnom vremenu, srčana frekvencija
1.48. | Spektralni doppler(minimalno): brzina, ubrzanje (i usporavanje), srednja brzina protoka, gradijent pritiska, RI, PI, srčana frekvencija, vremenski interval, indeks, mjerenja stenotičnog protoka, mjerenja regurgitacijskog protoka
1.49. | M-Mod(minimalno): brzina, duljina (amplituda), vremenski interval, indeks, srčana frekvencija
1.50. | Vaskularna mjerenja(minimalno): Mjerenje karotidne arterije (CCA, ICA, ECA, BIFUR, VERT, postotak stenoze, debljina IMT-a), mjerenja na arterijama u donjim i dornjim ekstremitetima - postotak stenoze, mjerenje na venama u donjim i gornjim ekstremitetima, transkranijska mjerenja
DICOM sustav
1.51. | DICOM spajanje na bolničku mrežu
Obavezna mogućnost nadogradnje:
1.52. | Prikaz slike u stvarnom vremenu i usporene slike jedne pored druge
1.53. | Automatsko mjerenje debiljne intime medie (maksimalna, srednja i minimalna vrijednost IMT)
1.54. | Softver za procjenu čvrstoće zida krvnih žila prije razvoja ateroskleroznog zadebljanja ili plaka koja omogućuje detekciju ateroskreloze prije zadebljanja Intima Media kompleksa. Automatsko izračunavanje indeksa čvrstoće zida krvnih žila na osnovu parametara krvnog tlaka i EKG signala (automatsko mjerenje) i automatski detektiranog pomaka Intima Medie pri sistoličkim i dijastoličkim promjenama tlaka u krvnim žilama ili jednakovrijedno
1.55. | Softver za uporabu kontrastnih sredstava s mogućnošću prilagodbe amplitude
1.56. | Software za širi prikaz snimanja pomicanjem sonde uz istovremeni prikaz Color moda ili Power Doppler moda ili Superosetljivog moda visoke definicije
1.57. | Prikaz M-moda postavljanjem minimalno 3 kursora u bilo kojem smjeru pri radu u stvarnom vremenu
1.58. | Tkivna elastografija u realnom vremenu za vizualizaciju krutosti tkiva s mogućnošću izračuna omjera razlike u krutosti najmanje dva odabrana područja. Podržana na konveksnim, linearnim, 3D(4D), Bi-plane, radialnim, intraoperativnim, endovaginalnim i laparoskopskim sondama
1.59. | Programski i mehanički sklop za virtualnu volumensku navigaciju: simultani prikaz CT ili MR slike zajedno s UZV prikazom
1.60. | Program za prikaz slike u slici
1.61. | CW Doppler za visoke brzine na linearnim sondama
1.62. | Neinvazivni način procjene endotelne funkcije mjerenjem vazodilatacije krvnih žila, čija je promjena prvi pokazatelj ateroskleroze. Mora imati mogućnost postavljanja držača za ruku pacijenta i fiksatora za sondu
Sonde
1.63. | Širokopojasna multifrekventna fazno-matrična elektronska sonda, 1 komad
1.63.1. | Kompatibilnost: Superosetljivi mod visoke definicije, Prikaz min. 2 dopplerska spektra istovremeno, prikaz kontrastnog sredstva
1.63.2. | Raspon frekvencija emitiranja: max. 1 MHz - min. 5 MHz
1.63.3. | Kut skeniranja: min. 90°
1.64. | Širokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda, 1 komad
1.64.1. | Kompatibilnost: Superosetljivi mod visoke definicije, Prikaz min. 2 dopplerska spektra istovremeno, tkivna elastografija u stvarnom vremenu, prikaz kontrastnog sredstva
1.64.2. | Raspon frekvencija emitiranja: max 2 - min 12 MHz
1.64.3. | Širina skeniranja: min. 38mm - max. 40mm
1.65. | Crno-bijeli pisač
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 8.UZV oftalmol.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 8. Aparat za UZV dijagnostiku - primjena u DB/DK oftalmologije - 1 kom
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U OFTALMOLOGIJI | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 8. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 8. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ZA PRIMJENU U OFTALMOLOGIJI ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | B-Sken
1.1.1. | Sonda: 10 MHz transducer, 10 okvira / sek.
1.1.2. | Kut skeniranja: 60 º
1.1.3. | Dubina skena: Izbor između Normalnog (35mm / 1550 m/s), Dugog (50mm / 1550 m/s)
1.1.4. | Gustoća linija 400 Linija
1.1.5. | Zoom (uvećanje): x 2.5, x 5.0
1.1.6. | Snimanje pokretne slike: Približno 20 sekundi
1.1.7. | Ljestvica: U boji, Siva ljestvica 256 razina
1.1.8. | Dobitak / TGC: 0 do 90 dB varijabilno / 0 do -20 dB varijabilno
1.1.9. | Krivulja dobitka: Log, Linearna, S-Krivulja
1.2. | Biometrija
1.2.1. | Sonda: 10 MHz Čvrsta Sonda
1.2.2. | Interna Fiksacija: LED (crvena)
1.2.3. | Mjerne Vrijednosti: Duljina Osi, Dubina Prednje Komore, Debljina leće, Duljina Staklastog Tijela
1.2.4. | Preciznost: 0.1 mm
1.2.5. | Raspon: 12 do 40 mm
1.2.6. | Minimalni Korak Izračuna: 0.01 D
1.2.7. | Ugrađene IOL Formule: BINKHORST, HOLLADAY, SRK, SRK2, SRK/T, HOFFER Q
1.3. | Pahimetrija
1.3.1. | Sonda: 10 MHz čvrsta sonda
1.3.2. | Preciznost: 5 µm
1.3.3. | Raspon: 200 do 1300 µm
1.3.4. | Minimalna Navedena Jedinica: 1 µm
1.3.5. | Mjerni Dio: Može se memorirati do 25 točaka Debljine Rožnice
1.4. | Zaslon: LCD u boji, 8.4 inčni TFT (XGA: 1024 x 768)
1.5. | Pisač: Termalni Pisač Linija (Lako punjenje i Automatski Rezač)
1.6. | Sučelja: USB memorija (1.1), LAN, RS-232C za KM komunikaciju, Video izlaz (NTSC)
1.7. | Napajanje: AC 100 do 120V 10%, 230V 10%, 50 / 60 Hz
1.8. | Standardan Pribor
1.8.1. | Stylus (olovka)
1.8.2. | B-Sken sonda,
1.8.3. | A-sken sonda (14610-E310)
1.8.4. | Nožni prekidač
1.8.5. | Testni komad (za Biometrijsko mjerenje)
1.8.6. | Papir za ispis (3 role)
1.8.7. | Kabel napajanja,
1.8.8. | Ultrazvučni gel
1.8.9. | Rezervni osigurači (2 komada)
1.8.10. | Stalak sonde
1.8.11. | Zaštitni prekrivač od prašine
1.8.12. | Električno podešavajući stol za UZV aparat - 1 kom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 9. Aparat za fakoemul.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 9. Aparat za operaciju prednjeg segmenta oka (fakoemulzifikaciju)
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | UZV APARAT ZA OPERACIJU PREDNJEG SEGMENTA OKA (FAKOEMULZIFIKACIJU) S FAKO SONDOM I SONDOM ZA PREDNJU VITREKTOMIJU | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 9. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 9. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | UZV APARAT ZA OPERACIJU PREDNJEG SEGMENTA OKA (FAKOEMULZIFIKACIJU) S FAKO SONDOM I SONDOM ZA PREDNJU VITREKTOMIJU ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Aparat za operaciju prednjeg segmenta oka (fakoemulzifikaciju)
1.1.1. | Rad na principu peristaltičke pumpe
1.1.2. | Rad na principu venturi pumpe
1.1.3. | Kontinuirani način rada ultrazvuka
1.1.4. | Pulsni način rada ultrazvuka: mogućnost podešavanja duljine pulsa
1.1.5. | Ultrazvučna sonda - 2 kom
1.1.6. | Apiracijski protok do 60 cc/min
1.1.7. | Vakuumski limit do 600 mmHg
1.1.8. | Prednja vitrektomija brzine reza do 2500 cut/min
1.1.9. | Mogućnost programiranja papučice
1.1.10. | Zvučna signalizacija upozorenja i kontrole parametara, glasovna potvrda odabira funkcije
1.1.11. | Bipolarna dijatermija
1.2. | Pribor i potrošni materijal:
1.2.1. | Ultrazvučna sonda - 2 kom
1.2.2. | Kazeta s pripadajućim irigacijsko-aspiracijskim cijevima i infuzijskim sustavom za peristaltičku i venturi pumpu - 1 kom
1.2.3. | Prednji vitrektom - 1 kom
1.2.4. | Monomanualna sonda za irigaciju/aspiraciju - 2 kom
1.2.5. | Nastavak za monomanualnu sondu za irigaciju/aspiraciju
1.2.6. | Metalni nastavci za ultrazvučnu sondu s nagibom od 15° - 6 kom
1.2.7. | Odgovarajuće irigacijske silikonske navlake za ultrazvučnu sondu - 6 kom
1.2.8. | Metalni ključ za nastavke - 2 kom
1.2.9. | Set za bipolarnu dijatermiju - 1 kom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 10. C-luk za koron.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 10. Mobilni motorizirani C-luk uređaj za koronarografiju, perifernu angiografiju i elektrofiziologiju
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | MOBILNI MOTORIZIRANI C-LUK UREĐAJ ZA KORONAROGRAFIJU, PERIFERNU ANGIOGRAFIJU I ELEKTROFIZIOLOGIJU | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 10. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 10. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | MOBILNI MOTORIZIRANI C-LUK UREĐAJ ZA KORONAROGRAFIJU, PERIFERNU ANGIOGRAFIJU I ELEKTROFIZIOLOGIJU ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: 3 godine Oznaka CE:
1.1. | C-LUK
1.1.1. | Motorizirano namještanje C-luka po visini min. 44 cm
1.1.2. | Horizontalni pomak C-luka min. 18 cm
1.1.3. | Motorizirana angulacija min. 2100
1.1.4. | Motorizirani ukupni orbitalni pomak min. 1400
1.1.5. | Mogućnost memoriranja min. 2 orbitalne i angularne pozicije
1.1.6. | Udaljenost od žarišta rentgenske cijevi do ravnog detektora min. 106 cm
1.1.7. | Slobodni prostor između rentgenske cijevi i ravnog detektora min. 83 cm
1.1.8. | Elektromagnetske kočnice
1.2. | GENERATOR I MODOVI RADA
1.2.1. | Visokofrekvencijski generator
1.2.2. | Maksimalna izlazna snaga min. 25 kW sa dodatkom jedinice za uskladištenje energije (eng.Energy Storing Unit) ili jednakovrijedno
1.2.3. | Raspon napona min. od 40 do 120 kV
1.2.4. | Pulsna dijaskopija – raspon min.1 - 25 p/s, digitalna radiografija
1.2.5. | DSA sa akviziciojom u minimalnom rasponu 1 – 25 f/s. Funkcije „Roadmap“, „Pixelshift“ (automatski i manuelni „Pixelshift“), „Landmark“
1.2.6. | Minimalan raspon struje kod dijaskopije od 5 do 240 mA
1.2.7. | Minimalan raspon struje kod digitalne radiografije od 10 do 240 mA
1.3. | RENTGENSKA CIJEV I KOLIMATOR
1.3.1. | RTG cijev s minimalno dvije žarišne točke
1.3.2. | Aktivni sustav hlađenja
1.3.3. | Veličina veće žarišne točke max. 0.6 mm, a manje žarišne točke max. 0.3 mm
1.3.4. | Toplinski kapacitet anode RTG cijevi min. 350 kHU
1.3.5. | Toplinska disipacija anode min. 90 kHU/min
1.3.6. | Brzina rotacije anode RTG cijevi min. 10.000 okretaja/minuti
1.4. | RAVNI DETEKTOR I OBRADA SLIKE
1.4.1. | Ravni detektor s minimalno 3 formata ulaznih polja. Materijal detektora aSi sa CsI
1.4.2. | Veličina piksela detektora: maksimalno 195µm
1.4.3. | Matrica ravnog detektora minimalno 1500x1500 piksela
1.4.4. | Dubina digitalizacije detektora: minimalno 14 bita
1.4.5. | Veličina ravnog detektora: minimalno 30x30 cm
1.4.6. | Pozicioniranje kolimatora putem grafičkog sučelja bez upotrebe zračenja
1.4.7. | Komorica za mjerenje doze zračenja s prikazom akumulirane doze u izvještaju
1.4.8. | Rešetka sa min. 65 linija/cm, mogućnost uklanjanja
1.4.9. | Zamrzavanje zadnje scene
1.4.10. | Mogućnost prikaza do 16 slika istodobno na ekranu
1.4.11. | Mogućnost povećanja slike
1.4.12. | Mogućnost digitalne rotacije slike
1.4.13. | Mjerenje kuta i udaljenosti
1.4.14. | Automatska kontrola doze, kontrasta, svjetline
1.4.15. | Digitalna optimizacija gustoće na slici koja omogućuje da kontrasne strukture u svijetlim i tamnim područjima budu naglašene bez gubitka informacije
1.4.16. | Redukcija šuma, naglašavanje rubova na slici
1.4.17. | Upisivanje komentara na slici, anotacije, R/L markiranje
1.5. | DIGITALNA MEMORIJA I ARHIVIRANJE
1.5.1. | Mogućnost spremanja min. 90.000 slika na tvrdi disk
1.5.2. | CD/DVD snimač za snimanje DICOM, tiff i avi formatu
1.5.3. | Snimanje na USB u DICOM, tiff i avi formatu
1.5.4. | DICOM SEND/Storage Commitment, DICOM QUERY/RETREIVE, DICOM Worklist/MPPS, DICOM Dose Report
1.5.5. | UPS – neprekidno napajanje
1.5.6. | Snimanje dijaskopije u neprekidnom trajanju min 25 sek.
1.5.7. | Mjerenje udaljenosti i kuta, mjerenje stenoze
1.6. | OSTALE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1.6.1. | 2 TFT monitora na pokretnim kolicima, dijagonale min. 19”, rezolucije min. 1280  1024,horizontalni i vertikalni kut gledanja minimalno 1700 .Mogućnost motoriziranog vertikalnog podizanja monitora
1.6.2. | Prikaz slike s monitora u sobi za preglede i u kontrolnoj sobi na monitorima dijagonale min. 19”
1.6.3. | Svjetlosna oznaka za uključeno zračenje na nosaču monitora
1.6.4. | Kontrolna jedinica za daljinsko upravljanje funkcijama c-luka iz sterilnog prostora (pacijent stola).Upravljanje motoriziranim orbitalnim, angularnim i vertikalnim pomacima C-luka
1.6.5. | Multifunkcionalni nožni prekidač za otpuštanje zračenja
1.6.6. | Modul za bežični prijenos podataka na PACS
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 11.C-luk_RTG oprema
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 11. Mobilni C-luk za fluoroskopiju i zaštitna RTG oprema
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | MOBILNI C-LUK ZA FLUOROSKOPIJU S RAVNIM DETEKTOROM | kom | 1
2 | ZAŠTITNA RTG PREGAČA DUŽINE 100CM | kom | 1
3 | ZAŠTITNA RTG PREGAČA DUŽINE 110CM | kom | 2
4 | UNIVERZALNA ZAŠTITNA RTG PREGAČA DUŽINE 110CM | kom | 2
5 | UNIVERZALNA ZAŠTITNA RTG PREGAČA DUŽINE 100CM | kom | 1
6 | UNIVERZALNI ZAŠTITNI RTG OVRATNIK ZA ŠTITNJAČU | kom | 3
7 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 11. predmeta nabave bez PDV-a
8 | Porez na dodanu vrijednost
9 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 11. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | MOBILNI C-LUK ZA FLUOROSKOPIJU S RAVNIM DETEKTOROM ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Polivalentni mobilni digitalni rentgenski C - luk sa ravnim detektorom
1.1.1. | SID udaljenost min. 102 cm
1.1.2. | Orbitalna rotacija C-luka min. 150°
1.1.3. | Angulacija min. 450°
1.1.4. | Horizontalni pomak C-luka min. 20 cm
1.1.5. | Motorizirano namještanje C-luka po visini min. 40 cm
1.1.6. | Dubina C-luka min. 68 cm
1.1.7. | Slobodan prostor C-luka po vertikalnoj osi min. 82 cm
1.1.8. | Rotacija C-luka oko vertikalne ose min. ± 10°
1.1.9. | Nožni prekidač sa minimalno dvije tipke
1.1.10. | Ručni prekidač za ekspoziciju
1.1.11. | Ekran osjetljiv na dodir (touch screen) na C-luku za upravljanje generatorom, sa prikazom slike i postavljenih vrijednosti
1.2. | RTG generator
1.2.1. | Maksimalna izlazna snaga min. 2.3 kW
1.2.2. | Opseg vrijednosti napona min. 40 - 110 kV
1.2.3. | Opseg vrijednosti struje za pulsnu dijaskopiju min. 3 – 20 mA
1.2.4. | Maksimalna vrijednost struje za digitalnu radiografiju min. 24 mA
1.2.5. | Pulsna dijaskopija – maks. broj pulseva u sekundi: min. 15 p/s
1.2.6. | Programirani anatomski programi
1.2.7. | Poseban program sa niskom dozom zračenja
1.2.8. | Automatsko podešavanje struje i napona tijekom dijaskopije
1.3. | RTG cijev i kolimator
1.3.1. | Veličina žarišne točke maksimalno 0,6mm
1.3.2. | Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi min. 1 MHU
1.3.3. | Toplinski kapacitet anode min. 60kHU
1.3.4. | Virtualna kolimacija bez zračenja
1.3.5. | Prikaz doze zračenja
1.4. | Modovi rada
1.4.1. | Mod kontinuirane dijaskopije sa min. 25 f/s ili pulsna dijaskopija sa min. 25 f/s ukoliko ne postoji mod kontinuirane dijaskopije
1.4.2. | Digitalni spot – „snapshot“ ili digitalna radiografija
1.5. | Ravni detektor
1.5.1. | Dimenzije: aktivno polje min. 20 x 20 cm
1.5.2. | Detektor izveden iz Cezij-Jodida (CsI)
1.5.3. | Matrica ravnog detektora: min. 1000 x 1000 piksela
1.5.4. | Dubina sive skale: min. 16 bita
1.5.5. | Integrirani laserski uređaj za pozicioniranje integriran u detektoru
1.5.6. | Minimum 3 formata vidnog (ulaznog) polja
1.5.7. | Rešetka min. 70 linija/cm
1.5.8. | Uklonjiva rešetka
1.6. | Digitalni sistem
1.6.1. | 2 monitora visoke rezolucije veličine min. 19”, rezolucije min. 1280 x 1024, kontrast min. 800:1, svjetlina min. 1.000 cd/m2, integrirana na kolicima za monitore, jedan za prikaz „live“ slike, drugi za prikaz referentne slike
1.6.2. | LIH (Last Image Hold)-
1.6.3. | Arhiviranje podataka (slika) na Hard Disk min. 50.000 slika u martici 1024x1024
1.6.4. | Arhiviranje slika na USB u DICOM i JPG ili TIFF formatu
1.6.5. | Arhiviranje slika na DVD u DICOM, TIFF i AVI formatu
1.6.6. | Zoom, inverzija, izoštravanje rubova objekta na snimci (edge enhancement ili jednakovrijedno)
1.6.7. | Mjerenje kuta i dužine
1.6.8. | Korekcija utjecaja metala na kvalitetu slike
1.6.9. | Digitalna rotacija slike
1.6.10. | Mogućnost prikaza min. 16 slika na monitoru
1.6.11. | DICOM SEND/DICOM Storage Commitment
1.6.12. | Mogućnost kasnije nadogradnje sučelja za navigacijski sustav
2. | ZAŠTITNA RTG PREGAČA DUŽINE 100CM ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: Zaštitna rtg pregača
2.2. | univerzalna veličina
2.3. | Dužina: 100 cm
2.4. | Fiksiranje pregače na prednjem dijelu pomoću širokih čičak traka
2.5. | Zaštita prednjeg dijela ekvivalent 0,50 Pb
2.6. | Zaštita stražnjeg dijela ekvivalent 0,25 Pb
2.7. | Vanjski materijal visoke otpornosti na sredstva za dezinfekciju i čišćenje, kao i trajnosti te zaštite od patogenih organizama
2.8. | Testirano na zaštitu od radijacije
3. | ZAŠTITNA RTG PREGAČA DUŽINE 110CM ( 2 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3.1. | Vrsta jedinice: Zaštitna rtg pregača
3.2. | univerzalna veličina
3.3. | Dužina: 110 cm
3.4. | Fiksiranje pregače na prednjem dijelu pomoću širokih čičak traka
3.5. | Zaštita prednjeg dijela ekvivalent 0,50 Pb
3.6. | Zaštita stražnjeg dijela ekvivalent 0,25 Pb
3.7. | Vanjski materijal visoke otpornosti na sredstva za dezinfekciju i čišćenje, kao i trajnosti te zaštite od patogenih organizama
3.8. | Testirano na zaštitu od radijacije
4. | UNIVERZALNA ZAŠTITNA RTG PREGAČA DUŽINE 110CM ( 2 KOM )
4.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
4.1. | Vrsta jedinice: Univerzalna zaštitna rtg pregača
4.2. | univerzalna veličina
4.3. | Dužina: 110 cm
4.4. | Fiksiranje pregače na prednjem dijelu pomoću širokih čičak traka
4.5. | Zaštita prednjeg dijela ekvivalent 0,50 Pb
4.6. | Vanjski materijal visoke otpornosti na sredstva za dezinfekciju i čišćenje, kao i trajnosti te zaštite od patogenih organizama
4.7. | Testirano na zaštitu od radijacije
5. | UNIVERZALNA ZAŠTITNA RTG PREGAČA DUŽINE 100CM ( 1 KOM )
5.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
5.1. | Vrsta jedinice: Univerzalna zaštitna rtg pregača
5.2. | univerzalna veličina
5.3. | Dužina: 100 cm
5.4. | Fiksiranje pregače na prednjem dijelu pomoću širokih čičak traka
5.5. | Zaštita prednjeg dijela ekvivalent 0,50 Pb
5.6. | Vanjski materijal visoke otpornosti na sredstva za dezinfekciju i čišćenje, kao i trajnosti te zaštite od patogenih organizama
5.7. | Testirano na zaštitu od radijacije
6. | UNIVERZALNI ZAŠTITNI RTG OVRATNIK ZA ŠTITNJAČU ( 3 KOM )
6.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
6.1. | Vrsta jedinice: Univerzalni zaštitni rtg ovratnik
6.2. | Ekvivalent zaštite 0,5 Pb.
6.3. | Ovratnik mora biti prilagođen za korištenje sa zaštitnim pregačama
6.4. | Veličina univerzalna podesiva pomoću čička ili drukera
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 12.Endoskopija
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 12. Aparati za endoskopiju
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | STUP ENDOSKOPSKI |  | kom | 1
2 | UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA |  | kom | 1
3 | VIDEOGASTROSKOP, VIDEOBRONHOSKOP SA STUPOM I PRATEĆOM OPREMOM |  | kom | 1
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 12. predmeta nabave bez PDV-a
5 | Porez na dodanu vrijednost
6 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 12. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Oznaka CE:
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | STUP ENDOSKOPSKI - VIDEOGASTROSKOP (2 KOM ), VIDEODUODENOSKOP ( 1 KOM), VIDEOKOLONOSKOP ( 2 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | VIDEO PROCESOR
1.1.1 | HDTV kompatibilan
1.1.2 | Mogućnost odabira HDTV signala između RGB ili YPbPr outputa
1.1.3 | Moguć odabir digitalnog signala između HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M), DV (IEEE 1394) i DVI (WUXGA, 1080p ili SXGA) outputa
1.1.4 | Analogni SDTV izlazni signal VBS kompozitni, Y/C i RGB.
1.1.5 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
1.1.6 | Podešavanje tonova boje u max. ±8 opcija/stupnjeva
1.1.7 | Shema 'Color bar' ili '50% bijele 'mogu se prikazati na zaslonu
1.1.8 | Automatska kontrola svjetla
1.1.9 | Kontrast: N (Normalni), H (Visoki), L (Niski)
1.1.10 | Enhancement mod: Mod poboljšanja slike ima tri stupnja poboljšanja slike
1.1.11 | Pre-freeze opcija zamrzavanje slike: automatski odabire najčišću sliku od svih slika snimljenih u zadanom vremenskom razdoblju prije zamrzavanja.
1.1.12 | Kompatibilnost s postojećim endoskopima putem video kabla
1.1.13 | Iris modovi: Auto / Peak / Average
1.1.14 | Fukcija prikaza 'Slike u slici' (istovremeno prikazivanje dviju slika na monitoru - npr. paralelno praćenje endoskopske i ultrazvučne slike), "slika izvan slike".
1.1.15 | Opcije promjene veličine endoskopske slike
1.1.16 | Elektonsko podešavanje oštrine endoskopske slike
1.1.17 | Moguća kontrola uređaja putem daljinskog upravljača: Monitor, DVR, video printer
1.1.18 | Fog-free funkcija moguća prilikom povezivanja kompatibilnih endoskopa
1.1.19 | Sistem uključuje prijenosni medij za pohranjivanje podataka u TIFF/JPEG formatu iz procesora. Min. do 227 slika u TIFF i do 2048 u JPEG formatu te korisničkih postavki operatera i prijenos i pohranjivanje podataka na drugi kompatibilni video sistem.
1.1.20 | Podržava DV izlaz za kompatibilne uređaje
1.1.21 | Mogućnost upisa osnovnih podataka za min. 50 pacijenata (identifikac. broj pacijenta, ime pacijenta, spol i dob, datum rođenja), te prikazivanja istih na monitoru.
1.1.22 | Mogućnost pohranjivanja do 20 operatera u korisničkim postavkama te individualno podešavanje postavki za svakog operatera posebno
1.1.23 | Prikaz informacija koje mogu biti prikazane na monitoru: razina izoštravanja rubova ili strukure slike, omjer uvećanja slike (zoom), spektar boja, fokus, pumpa za ispiranje i sl.
1.1.24 | Opcija nadogradnje na dokumentacijski sustav
1.1.25 | Opcija spajanja kompatibilnih EUS aparata sa UZV aparatima
1.1.26 | Opcija spajanja putem DICOM-a i integracija s PACS poslužiteljem
1.1.27 | Mogućnost upravljanja funkcijama endoskopskog stupa putem odvojenog "touch screen" ekrana u integriranoj Sali
1.1.28 | Video - driver modul konverter inkorporiran unutar kućišta video procesora
1.1.29 | Automatsko podešavanje balansa bijele boje i plavog svijetla jednim pritiskom na tipku.
1.2. | IZVOR SVIJETLA
1.2.1 | Izvor svijetla serije/generacije kao i procesor
1.2.2 | Xenon lampa kratkog snopa (ozone-free) 300 W
1.2.3 | Mogućnost automatskog i manualnog podešavanja intenziteta svijetla
1.2.4 | Pokazatelj potrošnje radnih sati/vijeka trajanja lampe
1.2.5 | Prosječni radni vijek lampe cca. 500 sati kontinuiranog rada
1.2.6 | Pomoćna halogena lampa 12 V, 35 W
1.2.7 | Automatska ekspozicija u 17 koraka
1.2.8 | Promjena pritiska pumpe u 4 razine ( OFF, niska, srednja, visoka)
1.2.9 | Indikator korištenja pomoćne lampe i signaliziranje izuzeća lampe
1.2.10 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
1.2.11 | Vodootporni jednododirni konektor koji omogućuje spajanje jednim konektorom bez potrebe za endoskopskim kabelom
1.2.12 | Kompatibilan s postojećom endoskopskom opremom
1.2.13 | Veza s perifernim uređajima izbjegava komplicirane kabelske priključke i ubrzava brzinu prijenosa
1.3 | KOLICA ZA POSTAVU ENDOSKOPSKE OPREME
1.3.1 | Mobilna s 4 (četiri) antistatička kotača
1.3.2 | Sa transformatorom, težina kolica 85 kg max.
1.3.3 | minimalno 4 (četiri) police
1.3.4 | Sa pokretnim držačem LCD monitora (ruka mobilna u svim smjerovima)
1.3.5 | Držač za 2 (dva) endoskopa
1.3.6 | Držač tipkovnice (smješten ispod prve police na kolicima)
1.3.7 | Mogućnost paljenja cijelog sustava na kolicima pritiskom na jednu tipku
1.3.8 | Dimenzije max: 1826 mm x 700 mm x 650 mm
1.4 | 26'' HDTV LCD MONITOR
1.4.1 | Veličina ekrana 26" rezolucija ekrana 1920x1080 dots (puni HD)
1.4.2 | Dodirna alatna traka na prednjem panelu
1.4.3 | Visoka jačina osvijetljenja, visoki kontrast i visoka gradacija slike
1.4.4 | LCD panel sa 1.07 milijarda boja
1.4.5 | Ulazi/izlazi: 3G/HD/SD SDI(x2), DVI-I (x2), HD15, Y/C
1.4.6 | Zaslon: a-Si TFT active max, Kontrastni omjer 1400:1, Format slike 16:9
1.4.7 | Kut gledišta 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno)
1.4.8 | Opcije gledanja slike: PIP (picture-in-picture), POP (Picture-out-picture), i Clone Out (mogućnost prespajanja HD signala 1080i/1080p uključivši PIP/POP slike na drugi monitor ili uređaj za snimanje)
1.4.9 | ECO-Friendly: opcija uštede energije (Power saving mode i Sleep "standby" mode)
1.4.10 | Tehnologija koja omogućava povećanje kvalitete slike u endoskopiji (Advanced image multiple enhancer)
1.4.11 | FLIP funkcija rotiranja slike (zrcalna slika, slika rotirana za 180 stupnjeva) koja omogućuje kvalitetan prikaz za zahvat koji se izvodi
1.5 | SUKCIJSKA PUMPA
1.5.1 | Mogućnost podešavanja vakuma od 0-100 kPa
1.5.2 | Nominalna vrijednost vakuma min. 85 kPa
1.5.3 | Nominalni protok zraka: 40, 50 ili 60 l/min
1.5.4 | Kapacitet boce 2 litre
1.5.5 | Mogućnost spajanja višekratne ili jednokratne boce za sukciju i pribora
1.5.6 | U isporuku uključiti bocu kapaciteta 2 L, poklopac za bocu, crijeva za pumpu, nosač za bocu i bakteriološke filtere 10 kom
1.5.7 | Snaga: 100-240v AC 50/60Hz, 120 W
1.5.8 | Težina max. 10 kg
1.5.9 | Dimenzije: H: 210 mm x W: 305 mm x D: 375 mm
1.6 | PUMPA ZA ISPIRANJE KOD ENDOSKOPIJA
1.6.1 | Visokopritisna pumpa za ispiranje kod endoskopija
1.6.2 | Maksimalni protok kroz radni kanal 750 ml/min
1.6.3 | Maksimalni protok kroz pomoćni kanal 230 ml/min
1.6.4 | Max. težina 4 kg
1.6.5 | Mogućnost spajanja na ultrazvučne endoskope
1.6.6 | Frekvencija: 50 / 60 Hz
1.6.7 | Kantica za vodu autoklavibilna od 2 litre
1.6.8 | Mogućnost upravljanja putem prekidača na endoskopu ili preko pneumatske pedale
1.6.9 | Mogućnost izmjene tuba za vrijeme "standby" moda, bez potrebe za gašenjem visokopritisne pumpe
1.6.10 | Sigurnosno prekidanje rada nakon 20 sekundi u slučaju prepunjavanja pacijenta tekućinom
1.6.11 | Opcija spajanja crijeva na radni kanal endoskopa ili na (AUX) pomoćni kanal endoskopa
1.6.12 | Automatski prekid u slučaju otvaranja glave pumpe tijekom rada
1.7 | VISOKOFREKVENTNA ELEKTROKIRURŠKA JEDINICA ZA REZANJE I KOAGULIRANJE KOD ENDOSKOPSKIH ZAHVATA
1.7.1 | Uključuje visokofrekventnu jedinicu, nožni prekidač, strujni kabel i kabel za povezivanje sa visokopritisnom pumpom
1.7.2 | Monopolarni i bipolarni izlazi s niskim, srednjim i visokim termalnim efektom na tkivo
1.7.3 | Načini rada pogodni za duboku denaturaciju tkiva s akustičnom povratnom informacijom i automatskim utvrđivanjem završetka procedure
1.7.4 | Monopolarni izlazi:
1.7.5 | CUT 1/2/3 120W500Ω
1.7.6 | PulseCut polako/brzo 120W500Ω
1.7.7 | SoftCoag 120W100Ω
1.7.8 | ForcedCoag1 50W500Ω
1.7.9 | ForcedCoag2 120W500Ω
1.7.10 | Bipolarni izlazi:
1.7.11 | Cut 1/2/3 120W500Ω
1.7.12 | SoftCoag 120W100Ω
1.7.13 | RFCoag uklj. RCAP 40W100Ω (mogućnost ablacije tumora radiofrekvencijom)
1.8 | UREĐAJ ZA ULTRAZVUČNO PRANJE PRIBORA
1.8.1 | Timer za podešavanje trajanja pranja
1.8.2 | Dimenzije 500x430x270 mm
1.8.3 | Težina 10 kg
1.8.4 | Potrošnja struje. 500 VA
1.8.5 | Napajanje:120V 60 Hz, 220V 50 Hz
1.8.6 | Kapacitet spremnika 7,5 l
1.8.7 | Frekvencija 38 – 42,5 kHz
1.9 | KOLICA ZA RUČNU DEZINFEKCIJU - 1 kom
1.9.1 | Kolica za čiščenje i ručnu dezinfekciju aparata
1.9.2 | Kapacitet kadice za dezinfekciju max. 6 litara
1.9.3 | Integrirana ručna pumpa na kolicima
1.9.4 | Tri odvojena kontejnera za tekućinu sa posebno dizajniranim poklopcima kako bi se smanjila evaporacija tekućine
1.9.5 | Težina kolica max. 28 kg
1.9.6 | Dimenzija kolica 960x930x510 mm
1.9.7 | Kučište kolica od polikarbonata i inoxa
1.9.8 | Kompatibilnost s videoendoskopima i fiberskopima
1.9.9 | Integrirani tajmer sa alarmom koji omogućuje da vrijeme dezinfekcije bude pod kontrolom
1.9.10 | Integrirani konektori za endoskope u kadici
1.10 | HDTV VIDEOGASTROSKOP - 2 kom
1.10.1 | Vanjski promjer max. 9,2 mm
1.10.2 | Radna dužina min. 1030 mm
1.10.3 | Optički sistem - vidno polje max. 140 stupnjeva
1.10.4 | Dubina vidnog polja max. 2 - 100 mm
1.10.5 | Promjer radnog kanala min. 2,8 mm
1.10.6 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
1.10.7 | Promjer insercijske tube max. 9,2 mm
1.10.8 | Minimalni otklon gore/dolje 210/90 stupnjeva
1.10.9 | Minimalni otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
1.10.10 | Jednododirno vodootporno kučište elektroničkog konektora bez video - driver modul konvertera
1.10.11 | Mogućnost fokusiranja, obvezrvacije, povećanje mukoze, primicanje endoskopske slike 2 mm bliže mukozi
1.10.12 | HDTV kvaliteta slike
1.11 | HDTV VIDEOKOLONOSKOP - 2 kom
1.11.1 | Vanjski promjer max. 12,8 mm
1.11.2 | Radna dužina min. 1330 mm
1.11.3 | Optički sistem - vidno polje min. 140 stupnjeva
1.11.4 | Dubina vidnog polja max. 2 - 100 mm
1.11.5 | Promjer radnog kanala min. 3,7 mm
1.11.6 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
1.11.7 | Promjer insercijske tube max. 12,8 mm
1.11.8 | Minimalni otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
1.11.9 | Minimalni otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
1.11.10 | Posebni kanal za ispiranje
1.11.11 | Jednododirno vodootporno kučište elektroničkog konektora bez video - driver modul konvertera
1.11.12 | Funkcija ukručivanja endoskopa radi lakšeg rukovanja
1.11.13 | Mogućnost fokusiranja, obzervacije, povećanje mukoze, primicanje endoskopske slike 2 mm bliže mukozi
1.11.14 | HDTV kvaliteta slike
1.12 | FLEKSIBILNI VIDEODUODENOSKOP - 1 kom
1.12.1 | Vanjski promjer distalnog kraja max. 13,7 mm
1.12.2 | Radna dužina max. 1240 mm
1.12.3 | Optički sistem - vidno polje 100 stupnjeva
1.12.4 | Optički sistem - kut gledanja unatrag 5 stupnjeva
1.12.5 | Minimalna dubina vidnog polja 5-60 mm
1.12.6 | Promjer radnog kanala min. 4,2 mm
1.12.7 | Promjer insercijske tube max. 11,3 mm
1.12.8 | Minimalni otklon gore/dolje 120/90 stupnjeva
1.12.9 | Minimalni otklon lijevo/desno 110/90 stupnjeva
1.12.10 | Dvostruki sistem zaključavanja žice za bržu, kraću i sigurniju izmjenu, bolju fleksibilnost
1.12.11 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
1.12.12 | Kompatibilnost s žicom vodilicom od 0,025 inch. i 0,035 inch.
2. | UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: Uređaj za automatsko čišćenje i dezinfekciju endoskopa
2.1.1. | Kapacitet dezinficiranja min. dva endoskopa
2.1.2. | Automatsko ispitivanje endoskopa na vodonepropusnost
2.1.3. | Stalna kontrola pritiska u endoskopu tijekom procesa čišćenja i dezinfekcije
2.1.4. | Stalna kontrola razine sredstva za čišćenje i dezinfekciju u kanisterima
2.1.5. | Mogućnost postave i do 4 ENT endoskopa
2.1.6. | Pritisak vode ulazne vode 100 do 1000 kPA
2.1.7. | Mogućnost uporabe PAA procesa - paracetic acid kemikalije za dezinfekciju i čišćenje
2.1.8. | Mogućnost samodezinfekcije stroja
2.1.9. | Mogućnost integracije s endoskopskim informacijskim sustavom
2.1.10. | LC zaslon 4x40 znakova
2.1.11. | Dolazi s adapterima za postojeće endoskope
2.1.12. | Električna snaga 400 V, 3N AC 50 Hz
2.1.13. | Pumpa vode kapacite 400 l/min
2.1.14. | Mogućnost detektiranja ne konektiranih adaptera i začepljenja sistema radnog kanala
2.1.15. | Mogućnoste detekcije najmanjih lezija na površini endoskopa pomoću testera propusnosti
2.1.16. | Mehaničko kodiranje spremnika s kemikalijama
2.1.17. | Podliježe EN ISO 15883 - 4
2.1.18. | Log 9 korak u redukciji mikrobnih opterećenja
2.1.19. | Sučelje: Ethernet/TCP/IP printer port
2.1.20. | Volumen komore za pranje 165 l
3. | VIDEOGASTROSKOP, VIDEOBRONHOSKOP SA STUPOM I PRATEĆOM OPREMOM ( 1 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3.1. | VIDEO PROCESOR
3.1.1 | HDTV kompatibilan
3.1.2 | Mogućnost odabira HDTV signala između RGB ili YPbPr outputa
3.1.3 | Moguć odabir digitalnog signala između HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M), DV (IEEE 1394) i DVI (WUXGA, 1080p ili SXGA) outputa
3.1.4 | Analogni SDTV izlazni signal VBS kompozitni, Y/C i RGB.
3.1.5 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
3.1.6 | Podešavanje tonova boje u max. ±8 opcija/stupnjeva
3.1.7 | Shema 'Color bar' ili '50% bijele 'mogu se prikazati na zaslonu
3.1.8 | Automatska kontrola svjetla
3.1.9 | Kontrast: N (Normalni), H (Visoki), L (Niski)
3.1.10 | Enhancement mod: Mod poboljšanja slike ima tri stupnja poboljšanja slike
3.1.11 | Pre-freeze opcija zamrzavanje slike: automatski odabire najčišću sliku od svih slika snimljenih u zadanom vremenskom razdoblju prije zamrzavanja
3.1.12 | Kompatibilnost s postojećim endoskopima putem video kabla
3.1.13 | Iris modovi: Auto / Peak / Average
3.1.14 | Fukcija prikaza 'Slike u slici' (istovremeno prikazivanje dviju slika na monitoru - npr. paralelno praćenje endoskopske i ultrazvučne slike), "slika izvan slike"
3.1.15 | Opcije promjene veličine endoskopske slike
3.1.16 | Elektonsko podešavanje oštrine endoskopske slike
3.1.17 | Moguća kontrola uređaja putem daljinskog upravljača: Monitor, DVR, video printer
3.1.18 | Fog-free funkcija moguća prilikom povezivanja kompatibilnih endoskopa
3.1.19 | Sistem uključuje prijenosni medij za pohranjivanje podataka u TIFF/JPEG formatu iz procesora. Min. do 227 slika u TIFF i do 2048 u JPEG formatu te korisničkih postavki operatera i prijenos i pohranjivanje podataka na drugi kompatibilni video sistem
3.1.20 | Podržava DV izlaz za kompatibilne uređaje
3.1.21 | Mogućnost upisa osnovnih podataka za min. 50 pacijenata (identifikac. broj pacijenta, ime pacijenta, spol i dob, datum rođenja), te prikazivanja istih na monitoru
3.1.22 | Mogućnost pohranjivanja do 20 operatera u korisničkim postavkama te individualno podešavanje postavki za svakog operatera posebno
3.1.23 | Prikaz informacija koje mogu biti prikazane na monitoru: razina izoštravanja rubova ili strukure slike, omjer uvećanja slike (zoom), spektar boja, fokus, pumpa za ispiranje i sl.
3.1.24 | Opcija nadogradnje na dokumentacijski sustav
3.1.25 | Opcija spajanja kompatibilnih EUS aparata sa UZV aparatima
3.1.26 | Opcija spajanja putem DICOM-a i integracija s PACS poslužiteljem
3.1.27 | Mogućnost upravljanja funkcijama endoskopskog stupa putem odvojenog "touch screen" ekrana u integriranoj Sali
3.1.28 | Video - driver modul konverter inkorporiran unutar kućišta video procesora
3.1.29 | Automatsko podešavanje balansa bijele boje i plavog svijetla jednim pritiskom na tipku
3.2 | IZVOR SVIJETLA
3.2.1 | Izvor svijetla serije/generacije kao i procesor
3.2.2 | Xenon lampa kratkog snopa (ozone-free) 300 W
3.2.3 | Mogućnost automatskog i manualnog podešavanja intenziteta svijetla
3.2.4 | Pokazatelj potrošnje radnih sati/vijeka trajanja lampe
3.2.5 | Prosječni radni vijek lampe cca. 500 sati kontinuiranog rada
3.2.6 | Pomoćna halogena lampa 12 V, 35 W
3.2.7 | Automatska ekspozicija u 17 koraka
3.2.8 | Promjena pritiska pumpe u 4 razine ( OFF, niska, srednja, visoka)
3.2.9 | Indikator korištenja pomoćne lampe i signaliziranje izuzeća lampe
3.2.10 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
3.2.11 | Vodootporni jednododirni konektor koji omogućuje spajanje jednim konektorom bez potrebe za endoskopskim kabelom
3.2.12 | Kompatibilnost s postojećom endoskopskom opremom
3.2.13 | Veza s perifernim uređajima izbjegava komplicirane kabelske priključke i ubrzava brzinu prijenosa
3.3 | KOLICA ZA POSTAVU ENDOSKOPSKE OPREME
3.3.1 | Mobilna s 4 (četiri) antistatička kotača
3.3.2 | Sa transformatorom, težina kolica 85 kg max.
3.3.3 | minimalno 4 (četiri) police
3.3.4 | Sa pokretnim držačem LCD monitora (ruka mobilna u svim smjerovima)
3.3.5 | Držač za 2 (dva) endoskopa
3.3.6 | Držač tipkovnice (smješten ispod prve police na kolicima)
3.3.7 | Mogućnost paljenja cijelog sustava na kolicima pritiskom na jednu tipku
3.3.8 | Dimenzije max: 1826 mm x 700 mm x 650 mm
3.4 | 26'' HDTV LCD MONITOR
3.4.1 | Veličina ekrana 26" rezolucija ekrana 1920x1080 dots (puni HD)
3.4.2 | Dodirna alatna traka na prednjem panelu
3.4.3 | Visoka jačina osvijetljenja, visoki kontrast i visoka gradacija slike
3.4.4 | LCD panel sa 1.07 milijarda boja
3.4.5 | Ulazi/izlazi: 3G/HD/SD SDI(x2), DVI-I (x2), HD15, Y/C
3.4.6 | Zaslon: a-Si TFT active max, Kontrastni omjer 1400:1, Format slike 16:9
3.4.7 | Kut gledišta 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno)
3.4.8 | Opcije gledanja slike: PIP (picture-in-picture), POP (Picture-out-picture), i Clone Out (mogućnost prespajanja HD signala 1080i/1080p uključivši PIP/POP slike na drugi monitor ili uređaj za snimanje)
3.4.9 | ECO-Friendly: opcija uštede energije (Power saving mode i Sleep "standby" mode)
3.4.10 | Tehnologija koja omogućava povećanje kvalitete slike u endoskopiji (Advanced image multiple enhancer)
3.4.11 | FLIP funkcija rotiranja slike (zrcalna slika, slika rotirana za 180 stupnjeva) koja omogućuje kvalitetan prikaz za zahvat koji se izvodi
3.5 | SUKCIJSKA PUMPA
3.5.1 | Mogućnost podešavanja vakuma od 0-100 kPa
3.5.2 | Nominalna vrijednost vakuma min. 85 kPa
3.5.3 | Nominalni protok zraka: 40, 50 ili 60 l/min
3.5.4 | Kapacitet boce 2 litre
3.5.5 | Mogućnost spajanja višekratne ili jednokratne boce za sukciju i pribora
3.5.6 | U isporuku uključiti bocu kapaciteta 2 L, poklopac za bocu, crijeva za pumpu, nosač za bocu i bakteriološke filtere 10 kom
3.5.7 | Snaga: 100-240v AC 50/60Hz, 120 W
3.5.8 | Težina max. 10 kg
3.5.9 | Dimenzije: H: 210 mm x W: 305 mm x D: 375 mm
3.6 | PEDIJATRIJSKI VIDEOBRONHOSKOP
3.6.1 | Vanjski promjer distalnog kraja max. 3,1 mm
3.6.2 | Radna dužina 600 mm
3.6.3 | Optički sistem - vidno polje 110 stupnjeva
3.6.4 | Dubina vidnog polja 2-50 mm
3.6.5 | Promjer radnog kanala 1,2 mm
3.6.6 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
3.6.7 | Promjer insercijske tube max. 2,8 mm
3.6.8 | Minimalna vidljiva udaljenost 1,5 mm od distalnog vrha
3.6.9 | Minimalni otklon gore/dolje 210/130 stupnjeva
3.6.10 | Funkcija rotacije insercijske tube do 120 stupnjeva u lijevu i desnu stranu
40697 | Jednododirno vodootporno kučište elektroničkog konektora bez video - driver modul konveretera
3.7 | PEDIJATRIJSKI VIDEOGASTROSKOP
3.7.1 | Vanjski promjer distalnog kraja max. 5,4 mm
3.7.2 | Radna dužina 1100 mm
3.7.3 | Optički sistem - vidno polje 140 stupnjeva
3.7.4 | Minimalna dubina vidnog polja 3-100 mm
3.7.5 | Promjer radnog kanala min. 2,2 mm
3.7.6 | Promjer insercijske tube max. 5,8 mm
3.7.7 | Minimalni otklon gore/dolje 210/90 stupnjeva
3.7.8 | Minimalni otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
3.7.9 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
3.7.10. | Jednododirno vodootporno kučište elektroničkog konektora bez video - driver modul konvertera
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 13. Endourologija
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 13. Aparati za endourologiju
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARATI ZA ENDOUROLOGIJU | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 13. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 13. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARATI ZA ENDOUROLOGIJU: CYSTOSKOP, RESEKTOSKOP, FLEKSIBILNI LED SENSOR URETERORENOSKOP , KOMPAKT-FIBER-URETERO-RENOSKOP, ENDOSKOPSKA HD KAMERA S MONITOROM I IZVOROM HLADNOG SVJETLA (1 komplet), URETHROTOM Ø 20,5 Charr. 1 komplet
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1 | CYSTOSKOP
1.1. | Cysto-urethroskopski tubus sa mandrenom od 17,5 Charr. - 1 KOM
1.1.1. | promjer 17,5 Charr.
1.1.2. | radni kanal za instrumente od 1 x 5 Charr.
1.1.3. | radni kanal za instrumente od 2 x 4 Charr.
1.1.4. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, plinske sterilizacije i plazma sterilizacije (traži se kumlativno zadovoljenje svih navedenih mogućnosti)
1.2. | Cysto-urethroskopski tubus sa mandrenom od 21 Charr. - 1 KOM
1.2.1. | promjer 23 Charr.
1.2.2. | radni kanal za instrumente od 1 x 10 Charr.
1.2.3. | radni kanal za instrumente od 2 x 6 Charr.
1.2.4. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, plinske sterilizacije i plazma sterilizacije (traži se kumlativno zadovoljenje svih navedenih mogućnosti)
1.3. | Most-nastavak s ulazom za 1 instrument - 1 KOM
1.3.1. | nastavak-most za spoj optike i tubusa
1.3.2. | nastavak ima ulaz za 1 pomoćni instrument
1.3.3. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, plinske sterilizacije i plazma sterilizacije (traži se kumlativno zadovoljenje svih navedenih mogućnosti)
1.4. | Nastavak s albaranom, i ulazom za 2 radna instrumenta - 1 KOM
1.4.1. | sa albaranom, sa ulazom za 2 radna instrumenta
1.4.2. | sastavni dio cysto-urethroskopa
1.4.3. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, plinske sterilizacije i plazma sterilizacije (traži se kumlativno zadovoljenje svih navedenih mogućnosti)
1.5. | Optika, 4 mm, 0 stupnjeva - 1 KOM
1.5.1. | promjer 4 mm, kut gledanja 0 stupnjeva
1.5.2. | radna dužina 305 mm
1.5.3. | visoke „HD“ rezolucije
1.5.4. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, plinske sterilizacije i plazma sterilizacije (traži se kumlativno zadovoljenje svih navedenih mogućnosti)
1.6. | Optika,4 mm,70 stupnjeva - 1 KOM
1.6.1. | promjer 4 mm, kut gledanja 70 stupnjeva
1.6.2. | radna dužina 310,50 mm
1.6.3. | visoke „HD“ rezolucije
1.6.4. | sastavni dio cysto-urethroskopa
1.6.5. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, plinske sterilizacije i plazma sterilizacije (traži se kumlativno zadovoljenje svih navedenih mogućnosti)
1.6.6. | Oprema treba biti kompatibilna s postojećom opremom tvrtke „R.Wolf“
2. | RESEKTOSKOP
2.1. | TRANSPORTER - NOSAČ ELEKTRODA MONOPOLARNO-BIPOLARNI - 1 KOM
2.1.1. | aktivni
2.1.2. | s monopolarnim priključkom
2.1.3. | s bipolarnim priključkom
2.1.4. | mogućnost rada s monopolarnom strujom
2.1.5. | mogućnost rada s bipolarnom strujom
2.1.6. | mogućnost autoklaviranja
2.1.7. | mogućnost plazma sterilizacije
2.1.8. | za rad s optikom od 12°
2.2. | UNUTARNJI TUBUS S KONTINUIRANIM ISPIRANJEM - 1 KOM
2.2.1. | promjer 24 Charr.
2.2.2. | mogućnost rotacije 360°
2.2.3. | mogućnost spajanja s vanjskim tubusom u svakoj poziciji
2.2.4. | mogućnost potapanja
2.2.5. | mogućnost autoklaviranja
2.2.6. | mogućnost plazma sterilizacije
2.3. | VANJSKI TUBUS S KONTINUIRANIM ISPIRANJEM - 1 KOM
2.3.1. | promjer 26 Charr.
2.3.2. | s priključcima za dovod i odvod vode
2.3.3. | pipe na priključcima se mogu skidati i posebno sterilizirati
2.3.4. | mogućnost spajanja s vanjskim tubusom u svakoj poziciji
2.3.5. | mogućnost potapanja
2.3.6. | mogućnost autoklaviranja
2.3.7. | mogućnost plazma sterilizacije
2.4. | OPTIKA-TELESKOP - 1 KOM
2.4.1. | promjer 4 mm
2.4.2. | kut gledanja 12°
2.4.3. | radna dužina 303,5 mm
2.4.4. | visoke „HD“ rezolucije
2.4.5. | mogućnost potapanja
2.4.6. | mogućnost autoklaviranja
2.4.7. | mogućnost plazma sterilizacije
2.5. | STANDARDNI OBTURATOR - 1 KOM
2.5.1. | promjer 24 Charr.
2.5.2. | sastavni dio resektoskopa
2.5.3. | mogućnost potapanja
2.5.4. | mogućnost autoklaviranja
2.5.5. | mogućnost plazma sterilizacije
2.6. | MONOPOLARNI KABEL - 1 KOM
2.6.1. | dužine 3 m
2.6.2. | može se autoklavirati
2.6.3. | mogućnost plazma sterilizacije
2.7. | REZAJUĆA ELEKTRODA MONOPOLARNA - 1 KOM
2.7.1. | promjer žice 0,35 mm
2.7.2. | monopolarna
2.7.3. | višekratna
2.7.4. | za resektoskop promjera 24/26 Charr.
2.7.5. | mogućnost potapanja
2.7.6. | mogućnost autoklaviranja
2.7.7. | mogućnost plazma sterilizacije
2.8. | KOAGULACIONA ELEKTRODA MONOPOLARNA - 1 KOM
2.8.1. | služi za rezanje, tip „Roller“
2.8.2. | monopolarna
2.8.3. | višekratna
2.8.4. | za resektoskop promjera 24/26 Charr.
2.8.5. | mogućnost potapanja
2.8.6. | mogućnost autoklaviranja
2.8.7. | mogućnost plazma sterilizacije
2.9. | KOAGULACIONA ELEKTRODA MONOPOLARNA - 1 KOM
2.9.1. | služi za rezanje, u obliku kuglice
2.9.2. | za resektoskop promjera 24/26 Charr
2.9.3. | monopolarna
2.9.4. | višekratna
2.9.5. | mogućnost potapanja
2.9.6. | mogućnost autoklaviranja
2.9.7. | mogućnost plazma sterilizacije
2.10. | OPTIČKI KABEL ZA HLADNO SVJETLO - 1 KOM
2.10.1. | promjer 3,5 mm
2.10.2. | dužine 2,3 m
2.10.3. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, i plazma sterilizacije
2.11. | ŠPRICA OD 150 ML - 1 KOM
2.11.1. | od stakla, kapaciteta 150 ml
2.11.2. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, i plazma sterilizacije
2.12. | BIPOLARNI KABEL - 1 KOM
2.12.1. | dužine 3 m
2.12.2. | može se autoklavirati
2.12.3. | mogućnost plazma sterilizacije
2.13. | REZAJUĆA ELEKTRODA BIPOLARNA - 1 KOM
2.13.1. | promjer žice 0,3 mm
2.13.2. | bipolarna
2.13.3. | višekratna
2.13.4. | za resektoskop promjera 24/26 Charr.
2.13.5. | služi za rezanje
2.13.6. | može se autoklavirati
2.13.7. | mogućnost plazma sterilizacije
2.13.8. | može se potapati
2.14. | KOAGULACIONA ELEKTRODA BIPOLARNA - 1 KOM
2.14.1. | bipolarna
2.14.2. | višekratna
2.14.3. | za resektoskop promjera 24/26 Charr.
2.14.4. | služe za rezanje
2.14.5. | može se autoklavirati
2.14.6. | mogućnost plazma sterilizacije
2.14.7. | može se potapati
2.15. | KUKIČASTA ELEKTRODA BIPOLARNA - 1 KOM
2.15.1. | bipolarna
2.15.2. | višekratna
2.15.3. | za resektoskop promjera 24/26 Charr.
2.15.4. | služe za rezanje
2.15.5. | može se autoklavirati
2.15.6. | mogućnost plazma sterilizacije
2.15.7. | može se potapati
2.16. | ELEKTROKIRURŠKI MONOPOLARNO-BIPOLARNI GENERATOR - 1 KOM
2.16.1. | snaga 370W rezanje i 200W koagulacija
2.16.2. | opsluživanje preko TFT displeja
2.16.3. | Focus View - prikazivanje svih parametara trenutno aktiviranog instrumenta
2.16.4. | Preview pregled ,mikroprocesorski upravljan
2.16.5. | sustav automatskog doziranja snage u zavisnosti od otpora tkiva i PPS sustav zarezivanja
2.16.6. | nadgledavanje neutralne elektrode prema otporu tkiva,simetriji struje i gustoći struje
2.16.7. | prepoznavanje instrumenata po sistemu Plug&Play
2.16.8. | modularna izvedba i varijabilna konfiguracija utičnica, mogućnost indikacijskog programiranja te softverske nadgradnje za nadolazeće modove
2.16.9. | mogućnost bipolarne okluzije krvnih žila
2.16.10. | remode funkcija
2.16.11. | ECB bus za komunikaciju sa PC
2.16.12. | mogućnost memoriranja do 99 programa
2.16.13. | mogućnost nadogradnje na tehnologiju vodenog noža i argon plazama koagulacije u istoj konzoli
2.16.14. | 22 modusa monop koagulacija
2.16.15. | mogućnost opcionalne argon plazma koagulacije koja ima mogućnost regulacije protoka 0,1 do 8,0l/min sa mogućnošću finog podešavanja
2.16.16. | 3 modusa plazme svaki sa min. 2 efekta te uključena regulacija plazme
2.16.17. | Automatsko prepoznavanje priključenih sondi
2.16.18. | 14 modusa bipolarna koagulacija uključujući i mod bipolarnog rezanja kao i mod bipolarne resekcije u otopini NaCl
2.16.19. | Dvopedalni nožni prekidač za monopolarno-bipolarni generator sa funkcijom daljinskog prebacivanja - 1 KOM
3. | FLEKSIBILNI LED SENSOR URETERORENOSKOP
3.1. | Fleksibilni SENSOR uretero-renoskop
3.1.1. | vanjski promjer 8,7 Charr.
3.1.2. | distalni vrh,Ø 6,6 Charr.
3.1.3. | distalni vrh je atraumatski
3.1.4. | distalni vrh je od nerđajućeg čelika
3.1.5. | radni kanal Ø 3,6 Charr.
3.1.6. | mogućnost zakrivljenja-savijanja 270º gore
3.1.7. | mogućnost zakrivljenja-savijanja 270º na dolje
3.1.8. | mogućnost uvođenja kroz tubuse (“acess sheath”) od 9,5 Charr.
3.1.9. | kut gledanja 90°
3.1.10. | integrirana LED iluminacija
3.1.11. | LED iluminacija je integrirana u držač
3.1.12. | nije potreban izvor hladnog svjetla
3.1.13. | aksijalni kabel kamere
3.1.14. | integrirani distalni sensor slike
3.1.15. | radna dužina 680 mm
3.1.16. | zoom—1,5 x
3.1.17. | automatsko izbjeljivanje (“white balance”)
3.1.18. | povećanje detalja
3.1.19. | automatska kontrola svjetla
3.1.20. | nema potrebe za fokusiranjem
3.1.21. | dužina kabela 3 m
3.1.22. | mogućnost potapanja
3.1.23. | mogućnost plinske sterilizacije
3.1.24. | mogućost plazma sterilizacije sa hidrogen peroxidom
3.1.25. | mogućnost sterilizacije s Etilen oxidom
3.1.26. | mogućnost sterilizacije Formaldehidom
3.1.27. | Komplet s priborom:
3.1.27.1. | nastavak za radni kanal - 1 kom
3.1.27.2. | tester za ispitivanje nepropusnosti - 1 kom
3.1.27.3. | ventil za izravnanje potencijala - 1 kom
3.1.27.4. | ventil za plinsku sterilizaciju - 1 kom
3.1.27.5. | četkice za čišćenje - 10 komada
3.1.27.6. | set za irigaciju - 1 kom
3.1.27.7. | završna kapa - 1 kom
3.1.27.8. | kofer - 1 kom
3.2. | GENERATOR FLEKSIBILNOG URETERORENOSKOPA
3.2.1. | rezolucija 1920 x 1080 pixela
3.2.2. | VESA 100 interface
3.2.3. | Napon 100-240 V a.c.
3.2.4. | Frekvencija 50/60 Hz
3.2.5. | Dimenzije: max. 170 x 50 x 240 mm
3.2.6. | Izlazi:
3.2.6.1. | HDMI------1 x
3.2.6.2. | USB 3.0----1 x
3.2.7. | Komplet uključuje:
3.2.7.1. | generator fleksibilnog ureterorenoskopa
3.2.7.2. | HDMI/DVI-D kabel
3.2.7.3. | mrežni kabel
4. | KOMPAKT-FIBER-URETERO-RENOSKOP
4.1. | Vanjski promjer 8/9,8 Charr.
4.2. | distalni vrh tubusa promjer 8 Charr.
4.3. | kut gledanja 12°
4.4. | radni kanal za irrigaciju i instrument promjera 5,2 x 6,2 Charr.
4.5. | Radna dužina 430 mm
4.6. | ukupna dužina 570 mm
4.7. | radni kanal s mogućnošću uvođenja 1 instrumenta od 5 Charr.
4.8. | radni kanal s mogućnošću uvođenja 2 instrumenta po 3 Charr.
4.9. | omogućuje rad i litotripsiju kamenca s: a/ laserom; b/ ultrazvučnim litotriptorom; c/ pneumatičkim-balističkim litotriptorom; d/ hidrauličkim lithotriptorom
4.10. | ručica ventila je od specijalne plastike
4.11. | ručica ventila se može skidati radi olakšanog čišćenja
4.12. | mogućnost stavljanja spojnice-nastavka za uvođenje postojeće „Lithoclast“sonde za lithotripsiju i time postojećeg aparata „Lithoclast“
4.12. | mogućnost postavljanja držača od specijalne plastike koji omogućuje lakše držanje ureterorenoskopa
4.14. | mogućnost potapanja
4.15. | mogućnost autoklaviranja
4.16. | mogućnost plinske sterilizacije
5. | ENDOSKOPSKA HD KAMERA S MONITOROM I IZVOROM HLADNOG SVJETLA
HD ENDOSKOPSKA KAMERA - 1 komp
5.1. | CCD HD GLAVA ENDOSKOPSKE KAMERE
5.1.1. | za korištenje kod svih endoskopskih disciplina
5.1.2. | jednočipna glava kamere
5.1.3. | Senzor veličine 1 x 1/3“
5.1.4. | s 2 tipke na glavi kamere
5.1.5. | mogućnost pokretanja kamere s pomoću 2 tipke na glavi kamere
5.1.6. | sa C-mount adapterom
5.1.7. | sa ubacivanjem endoskopa u objektiv po principu „Snap on“
5.1.8. | mogućnost potapanja
5.1.9. | mogućnost plinske sterilizacije
5.1.10. | pogodna za STERIS
5.1.11. | pogodna za STERRAD NX
5.1.12. | mogućnost priključenja različitih objektiva
5.1.13. | Dužina kabela kamere: 2-3 m
5.1.14. | Veličina senzora (CCD): 1/3“
5.1.15. | Posluživanje: putem 2 tipke na glavi kamere
5.2. | ZOOM-OBJEKTIV - 1 KOM
5.2.1. | autoklavirajući
5.2.2. | može se dezinficirati
5.2.3. | fokus f=13-29 mm
5.2.4. | Objektiv je kompatibilan za sterilizaciju sa:
5.2.4.1. | plinskom sterilizacijom
5.2.4.2. | Steris sterilizacijom
5.2.4.3. | sterad sterilizacijom
5.3. | MONITOR U BOJI 21,5“ SA STATIVOM - 1 KOM
5.3.1. | Dijagonala: 21,5“ (Zoll-a)
5.3.2. | Format slike:16:9
5.3.3. | stativ
5.3.4. | Kut promatranja:178° horizontalno,/178° vertikalno
5.3.5. | Potpuna visoka rezolucija (Full HD)
5.3.6. | rezolucija: vodoravna 1.920 Pixela
5.3.7. | rezolucija: okomita 1080 Pixela
5.3.8. | Mogućnost prikaza rezolucije 1920 x 1200 piexela
5.3.9. | Kontrast: 1000:1
5.3.10. | Osvjetljenje :250 cd/m2
5.3.11. | Standardni-VESA adapter za montažu na pomičnu ruku: VESA 100
5.3.12. | Ulazi signala„HD“: - DVI-D (1x) - VGA (1x) - DisplayPort (1 X)
5.3.13. | Vrijeme odgovora: 14 ms (on/off)
5.3.14. | Potrošnja struje:max.85 W
5.3.15. | Norme: EN 60 601-1 ili jednakovrijedno
5.3.16. | Slijedi smjernice 93/42 ECC—Klasa 1 ili jednakovrijedno
5.3.17. | Napon mreže: vanjski izvor struje -AC: 100-250 V~(a.c.),50/60 Hz -Pogonski napon:+24 V(d.c.)
5.3.18. | Komplet monitora uključuje:
5.3.18.1. | stativ
5.3.18.2. | vanjski medicinski adapter za napajanje
5.3.18.3. | DVI kabel dužine min. 1,8 m
5.3.18.4. | VGA kabel dužine min. 2 m
5.3.18.5. | DisplayPort kabel dužine 1,8 m
5.3.18.6. | Naponski kabel
5.4. | LED IZVOR SVJETLA - 1 komplet
5.4.1. | Zaštitna klasa prema EN60601-1 ili jednakovrijedno
5.4.2. | EMC------EN 60601-1-2/ IEC 601-1-2 ili jednakovrijedno
5.4.3. | Linija prema Medicinskim produktima 93/42 EEC:Klasa 1 ili jednakovrijedno
5.4.4. | Klasifikacija: CF
5.4.5. | Napon-priključak struje 100-240 V,50/60 Hz
5.4.6. | odgovara xenonskom izvoru hladnog svjetla od 180 W
5.4.7. | univerzalni priključak za hladno svjetlo za priključenje kabela ostalih proizvođača
5.4.8. | mogućnost priključenja kablova firmi „Wolf“,“ACMI“ „Olympus“ I “Storz” bez adaptora
5.4.9. | poklopac na univerzalnom priključku za optički kabel onemogućuje rasipanje svjetla
5.4.10. | priključak za hladno svjetlo: 1 rotacioni
5.4.11. | prepoznavanje priključenja kabla
5.4.12. | regulacija svjetlosti:0-100%
5.4.13. | radni vijek LED illuminanta:30000 radnih sati
5.4.14. | temperatura boje: 6500 K
5.4.15. | Stabilna temperature boje od 6500 K za trajanja cijelog životnog ciklusa LED-a
5.4.16. | Operacioni mod: kontinuirani rad
5.4.17. | “Safe Start” funkcija
5.4.18. | nakon kratkih prekida se aparat odmah vraća u normalan rad
5.4.19. | Ako prekidi napona traju duže od 5 sekundi aparat se prebacuje u “Safe Start” mode
5.4.20. | Paljenje/gašenje svjetla putem funkcijskih ključeva na HD kameri
5.4.21. | Mogućnost integracije u centralni sistema upravljanja (“management”) aparatima
5.5. | KOLICA-STUP - 1 KOM
5.5.1. | broj polica: 4
5.5.2. | broj polica koje se mogu podešavati: 3
5.5.3. | dimenzije min. 673 x 1508 x 688 mm - sukladno veličini opreme
5.5.4. | mogućnost montiranja glave kamere
5.5.5. | mogućnost montiranja držaća optičkog kabela
5.5.6. | mogućnost montiranja držaća infuzije
5.5.7. | mogućnost montiranja dodatne ruke za dodatni monitor
5.5.8. | mogućnost montiranja laparoskopske pumpe postranično
5.5.9. | mogućnost montiranja boce za sekret za laparoskopsku pumpu postranično
5.5.10. | mogućnost postraničnog montiranja držača C02 boce od 1 Litre
5.5.11. | mogućnost postraničnog montiranja držača C02 boce od 10 Litara
5.5.12. | integrirani kanal za kablove
5.5.13. | mogućnost montiranja ladice za tastaturu
5.5.14. | 2 od 4 kotača imaju kočnicu
5.5.15. | obostrano hvatište za povlačenje i transport
6. | URETHROTOM Ø 20,5 Charr. 1 komplet
6.1. | TUBUS URETROTOMA 1 KOM
6.1.1. | za tretiranje urethralnih striktura pod kontrolom oka
6.1.2. | promjer 20,5 Charr.
6.1.3. | rezanje na poziciji od „12 sati“
6.1.4. | sa uvodnikom za lateralno uvođenje katetera od 4 Charr.
6.1.5. | mogućnost potapanja
6.1.6. | mogućnost autoklaviranja
6.1.7. | mogućnost plinske sterilizacije
6.1.8. | mogućnost plazma sterilizacije
6.1.9. | Tubus urethrotoma mora biti kompatibilan s postojećom opremom tvrtke „R.Wolf
6.2. | OBTURATOR S CENTRALNOM RUPOM -1 KOM
6.2.1. | s centralnom rupom
6.2.2. | uvođenje u urethru preko vodilice kathetera
6.2.3. | mogućnost potapanja, autoklaviranja i plazma sterilizacije
6.3. | KOŠULJICA-VODILICA S LATERALNIM OTVOROM - 1 KOM
6.3.1. | za uvođenje balon katetera od 16 Charr.
6.3.2. | s lateralnim otvorom
6.3.3. | za postavljanje preko tubusa od 20,5 Charr.
6.3.4. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, i plazma sterilizacije
6.4. | NASTAVAK - MOST S ULAZOM ZA 1 INSTRUMENT - 1 KOM
6.4.1. | za spajanje optike i tubusa uretrotoma
6.4.2. | s ulazom za 1 instrument
6.4.3. | za dijagnostiku
6.4.4. | za terapiju
6.4.5. | za uvođenje 1 pomoćnog instrumenta
6.4.6. | mogućnost uvođenja 1 pomoćnog instrumenta promjera maksimalno do 10 Charr.
6.4.7. | mogućnost potapanja, autoklaviranja, i plazma sterilizacije
6.5. | RADNI ELEMENT - 1 KOM
6.5.1. | za skalpel za strikturu
6.5.2. | pasivni rez
6.5.3. | može se autoklavirati
6.5.4. | mogućnost plazma sterilizacije
6.5.5. | može se potapati
6.6. | SKALPEL ZA STRIKTURU - 1 KOM
6.6.1. | tubus s centralnom rupom
6.6.2. | polukružni oblik reza
6.6.3. | za ureteralne katetere od 4 Charr.
6.6.4. | može se autoklavirati
6.6.5. | mogućnost plazma sterilizacije
6.6.6. | može se potapati
6.7. | SKALPEL ZA STRIKTURU - 1 KOM
6.7.1. | tubus s centralnom rupom
6.7.2. | oblik vala
6.7.3. | polukružni oblik reza
6.7.4. | za ureteralne katetere od 4 Charr.
6.7.5. | dugotrajna oštrina reza
6.7.6. | može se autoklavirati
6.7.7. | mogućnost plazma sterilizacije
6.7.8. | može se potapati
6.8. | Urethrotom mora biti kompatibilan s postojećom opremom tvrtke „R.Wolf
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 14. Digit. videokolposkop
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 14. Digitalni videokolposkop - primjena u ginekologiji
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | DIGITALNI VIDEOKOLPOSKOP | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 14. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 14. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | DIGITALNI VIDEOKOLPOSKOP ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Kolposkop ginekološki s ugrađenom HD kamerom
1.2. | mobilan na 4 antistatička kotača svaki s kočnicama
1.3. | povećanje u minimalno 5 stupnjeva: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x i 2.5x
1.4. | Binokularni tubusi 45º pod kutem, doseg 55-75 mm, f = 170mm
1.5. | Objektiv: promjer 300mm s ručnim fokusom
1.6. | Okulari WF 10x/16 mm sa štitinicima za oči
1.7. | Ergonomski prilagodljivi držači glave kolposkopa
1.8. | Ugrađeno fiber optičko osvjetljenje, min. 50W LED, do 60,000 sati rada
1.9. | Napajanje: 115-240V AC, 50/60Hz
1.10. | Ugrađen zeleni filter
1.11. | Vertikalni pomak nosača: min. 600 mm
1.12. | Centralno zaključavanje kotača
1.13. | digitalna kamera
1.13.1. | min. 5 Megapixel HD (1080p)
1.13.2. | senzor: 1/2.5” 5.0 MP color CMOS; Active area: 5.70 mm x 4.28 mm
1.13.3. | rezolucija: min. 2592 x 1944 px
1.13.4. | veličina pixela: max. 2.2μm x 2.2μm
1.13.5 | digitalizacija: min. 12 Bit RGB
1.13.6. | rezolucija slike: min. 2592 x 1944 px, 2048 x 1152 px, 1920 x 1080 px
1.13.7. | živa slika: min. 30 fps (1920 x 1080)
1.13.8. | SD card, USB 2.0, i HDMI
1.13.9. | zeleni LED indikator
1.13.10. | utor za SD i SDHC karticu
1.13.11. | minimalni tehnički zahtjevi: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 OS, 3 GHz CPU, 2 GB RAM, USB 2.0
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 15.Mikroskopi-oftalmologija
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 15. Mikroskopi za DB / DK - primjena u oftalmologiji
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | OPERACIJSKI MIKROSKOP ZA OFTALMOLOGIJU | kom | 1
2 | BIOMIKROSKOP S APLANACIJSKIM TONOMETROM | kom | 1
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 15. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 15. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | OPERACIJSKI MIKROSKOP ZA OFTALMOLOGIJU ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Operacijski mikroskop
1.1.1. | Podni stativ na kotačima
1.1.2. | Asistentsko mjesto sa okularima
1.1.3. | Apokromatska optika
1.1.4. | Halogeno svjetlo min. 75 W sa mehanizmom za automatsku zamjenu rezervne žarulje
1.1.5. | Ugrađeni UV filter, plavi filter i zaštitna blenda za retinu/makulu
1.1.6. | Stereo-koaksijalno osvjetljenje za podešavanje omjera svjetla u optičkoj zoni za stabilan crveni refleks
1.1.7. | Motorizirani zoom omjer 1:6
1.1.8. | Raspon fokusa min. 50 mm
1.1.9. | Mehanizam koji poboljšava dubinsku oštrinu
1.1.10. | XY spojka sa podešavanjem XY osi od min. 60x60 mm
1.1.11. | Mogučnost programiranja startne pozicije zooma, fokusa i XY osi
1.1.12. | Ekran osjetljiv na dodir za podešavanje parametara
1.1.13. | Podesivi stereotubus od min. 0-180 stupnjeva
1.1.14. | Širokokutni okulari 10x ili 12,5x
1.1.15. | Apokromatski objektiv 200 mm
1.1.16. | Bežična nožna pedala
1.1.17. | HD monitor
1.1.18. | Integrirani 1 CCD video sustav sa kontrolerom u tijelo mikroskopa
2. | BIOMIKROSKOP S APLANACIJSKIM TONOMETROM ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: Biomikroskop s aplanacijskim tonometrom
2.1.1. | Koraci povećanja: najmanje 3 koraka
2.1.2. | Stereo baza min. 22 mm
2.1.3. | Adaptacija okulara za liječnika od min. +8 do -8 D
2.1.4. | Širina procjepa: kontinuirano min. 0-12 mm
2.1.5. | Dužina procjepa: min. 0,2 do 12 mm u koracima, kontinuirano 0-12 mm
2.1.6. | Rotacija procjepa: min. +/- 90°
2.1.7. | Kut upada svjetla: min. 0-20° u koracima
2.1.8. | Filtri: plavi, zeleni (red free), sivi, crveni, difuzni
2.1.9. | LED
2.1.10. | Mogućnost nadogradnje za kameru i softver
2.1.11. | Aplanacioni tonometar
2.1.12. | Motorički stol istog proizvođača je sastavni dio biomikroskopa
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 16. Mikroskop-ginekologija
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 16. Mikroskop za DB / DK - primjena u ginekologiji
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | MIKROSKOP BINOKULARNI 40X - 1000X | kom | 2
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 16. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 16. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | MIKROSKOP BINOKULARNI 40X - 1000X - PRIMJENA U GINEKOLOGIJI ( 2 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Mikroskop binokularni 40x-1000x
1.2. | okular 10x
1.3. | objektivi 4/10/40/100x
1.4. | halogeno svjetlo 6V/20W
1.5. | križni stolić
1.6. | pokrivalo za mikroskop
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za RH ili EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 17.Defibrilatori
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 17. Defibrilatori
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | DEFIBRILATOR SA VANJSKIM PACINGOM | kom | 4
2 | DEFIBRILATOR SA VANJSKIM PACINGOM, SA KOLICIMA | kom | 4
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 17. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 17. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | DEFIBRILATOR SA VANJSKIM PACINGOM ( 4 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: DEFIBRILATOR S EKG MONITOROM I VANJSKIM SRČANIM STIMULATOROM
1.1. | Bifazični defibrilator / monitor
1.2. | Težina uređaja sa baterijom maksimalno 6.3 kg
1.3. | Ugrađen priključak za Compact flash (CF) karticu
1.4. | Ugrađen USB priključak
1.5. | Uređaj može prenositi kliničke podatke i provjeru spremnosti uređaja na udaljeno mjesto putem bežične 802.11b, 802.11g mreže
1.6. | Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju, vanjske elektrode (pedale) i priključni kabel za pedale
1.7. | Napajanje 220 V / 50Hz
1.8. | mogućnost rada na baterije
1.9. | posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera
1.10. | Litij ionska baterija kapaciteta min. 100 defibrilacija ili 4 sata rada s jednom baterijom
1.11. | Defibrilator, monitor, punjač i priključni modul za pacijenta čine jedinstvenu, neodvojivu cjelinu
1.12. | Baterijsko napajanje monitora i defibrilatora izvedeno je s jednom baterijom
1.13. | Monitor
1.13.1. | Ugrađen ekran minimalne dijagonale 16 cm, visoke rezolucije, LCD, u boji
1.13.2. | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom termo pisaču, širine najmanje 90 mm
1.13.3. | Prikaz 3 kanala na ekranu
1.13.4. | Pri aktiviranju alarma postoji vizuelni i zvučni indikator, te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma
1.14. | DEFIBRILATOR
1.14.1. | Manuelni i AED mod rada
1.14.2. | Bifazična tehnologija, pravokutni bifazični impuls
1.14.3. | Minimalna energija defibrilatora 1 J
1.14.4. | Maksimalna energija defibrilatora 200 J
1.14.5. | Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i na ispisu
1.14.6. | Raspon mjerenja impedancije pacijenta: 15 – 300 Ohma
1.14.7. | Mogućnost rada u asinhronom i u sinkroniziranom modu
1.14.8. | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi
1.14.9. | Praćenje frekvencije i dubine ručne masaže srca preko senzora na elektrodama
1.14.10. | Vizualne i zvučne poruke prilikom ručne masaže srca omogućavaju navođenje prema smjernicama ERC-a 2015 ili jednakovrijedno
1.14.11. | Ugrađeni adaptivni algoritam filtrira EKG signal s artefaktima prilikom ručne masaže srca
1.14.12. | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije: • postavljanje energije • punjenje • okidanje • ispis
1.14.13. | Pedijatrijske elektrode (pedale) integrirane u standardne vanjske defibrilacijske elektrode
1.14.14. | Mogućnost korištenja elektroda za jednokratnu uporabu
1.14.15. | Elektrode za jednokratnu uporabu s mogućnošću priključivanja kabla defibrilatora bez otvaranja pakiranja elektroda
1.14.16. | Obje defibrilacijske elektrode se povezuju s defibrilatorom jednim, zajedničkim kablom
1.15. | VANJSKI SRČANI STIMULATOR (PACEMAKER)
1.15.1. | Impuls vanjskog srčanog stimulatora: pravokutni, trajanja 40 ms
1.15.2. | Maksimalna struja vanjskog srčanog stimulatora: 140 mA
1.15.3. | Raspon srčane frekvencije: 30 – 180 ppm
1.15.4. | Tipka 4:1 koja omogućuje pregled intrinsičnog ritma pacijenta bez mijenjanja postavki vanjskog srčanog stimulatora
1.15.6. | Postavke vanjskog srčanog stimulatora ostaju zadržane i nakon prijelaza u monitoring ili defibrilacijski način rada
1.15.7. | Prikaz EKG odvoda u višestrukim vektorima prilikom pacinga bez potrebe za spajanjem standardnog EKG kabela
2. | DEFIBRILATOR SA VANJSKIM PACINGOM, SA KOLICIMA ( 4 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2. | Vrsta jedinice: DEFIBRILATOR S EKG MONITOROM I VANJSKIM SRČANIM STIMULATOROM
2.1. | Bifazični defibrilator / monitor
2.2. | Težina uređaja sa baterijom maksimalno 6.3 kg
2.3. | Ugrađen priključak za Compact flash (CF) karticu
2.4. | Ugrađen USB priključak
2.5. | Uređaj može prenositi kliničke podatke i provjeru spremnosti uređaja na udaljeno mjesto putem bežične 802.11b, 802.11g mreže
2.6. | Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju, vanjske elektrode (pedale) i priključni kabel za pedale
2.7. | Napajanje 220 V / 50Hz
2.8. | mogućnost rada na baterije
2.9. | posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera
2.10. | Litij ionska baterija kapaciteta min. 100 defibrilacija ili 4 sata rada s jednom baterijom
2.11. | Defibrilator, monitor, punjač i priključni modul za pacijenta čine jedinstvenu, neodvojivu cjelinu
2.12. | Baterijsko napajanje monitora i defibrilatora izvedeno je s jednom baterijom
2.13. | Monitor
2.13.1. | Ugrađen ekran minimalne dijagonale 16 cm, visoke rezolucije, LCD, u boji
2.13.2. | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom termo pisaču, širine najmanje 90 mm
2.13.3. | Prikaz 3 kanala na ekranu
2.13.4. | Pri aktiviranju alarma postoji vizuelni i zvučni indikator, te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma
2.14. | DEFIBRILATOR
2.14.1. | Manuelni i AED mod rada
2.14.2. | Bifazična tehnologija, pravokutni bifazični impuls
2.14.3. | Minimalna energija defibrilatora 1 J
2.14.4. | Maksimalna energija defibrilatora 200 J
2.14.5. | Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i na ispisu
2.14.6. | Raspon mjerenja impedancije pacijenta: 15 – 300 Ohma
2.14.7. | Mogućnost rada u asinhronom i u sinkroniziranom modu
2.14.8. | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi
2.14.9. | Praćenje frekvencije i dubine ručne masaže srca preko senzora na elektrodama
2.14.10. | Vizualne i zvučne poruke prilikom ručne masaže srca omogućavaju navođenje prema smjernicama ERC-a 2015 ili jednakovrijedno
2.14.11. | Ugrađeni adaptivni algoritam filtrira EKG signal s artefaktima prilikom ručne masaže srca
2.14.12. | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije: • postavljanje energije • punjenje • okidanje • ispis
2.14.13. | Pedijatrijske elektrode (pedale) integrirane u standardne vanjske defibrilacijske elektrode
2.14.14. | Mogućnost korištenja elektroda za jednokratnu uporabu
2.14.15. | Elektrode za jednokratnu uporabu s mogućnošću priključivanja kabla defibrilatora bez otvaranja pakiranja elektroda
2.14.16. | Obje defibrilacijske elektrode se povezuju s defibrilatorom jednim, zajedničkim kablom
2.15. | VANJSKI SRČANI STIMULATOR (PACEMAKER)
2.15.1. | Impuls vanjskog srčanog stimulatora: pravokutni, trajanja 40 ms
2.15.2. | Maksimalna struja vanjskog srčanog stimulatora: 140 mA
2.15.3. | Raspon srčane frekvencije: 30 – 180 ppm
2.15.4. | Tipka 4:1 koja omogućuje pregled intrinsičnog ritma pacijenta bez mijenjanja postavki vanjskog srčanog stimulatora
2.15.6. | Postavke vanjskog srčanog stimulatora ostaju zadržane i nakon prijelaza u monitoring ili defibrilacijski način rada
2.15.7. | Prikaz EKG odvoda u višestrukim vektorima prilikom pacinga bez potrebe za spajanjem standardnog EKG kabela
2.16. | KOLICA ZA REANIMACIJU
2.16.1. | Izrađena od metalnih praškasto obrađenih okvira te tehnopolimera na gornjoj radnoj plohi, čelima ladica i donjoj plohi
1.16.2. | Gornja ploha s uzdignitum rubovima i ergonomskim ručkama za guranje (2 ručke)
2.16.3. | Dimenzije 680x680x1050 mm - sukladno uređaju pod točkom 1.
2.16.4. | 4 kotača promjera 125 mm s kočnicom
2.16.5. | 5 ladica, izrađene od praškasto obrađenog metala, čela ladica od tehnopolimera
2.16.6. | Centralno zaključavanje
2.16.7. | Izvlačna bočna polica
2.16.8. | Polica za defibrilator
2.16.9. | Ploča za kardio masažu
2.16.10. | Stalak za infuziju s 2 kukice
2.16.11. | PVC posuda za otpatke, otvaranje koljenom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za RH ili EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 18.Monitori
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 18. Monitori
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA NAPREDNE RAZINE | kom | 3
2 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA | kom | 12
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 18. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 18. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA NAPREDNE RAZINE ( 3 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Monitor vitalnih funkcija više razine
1.1.1. | Color LCD TFT ekran u boji minimalne dijagonale 38 cm, osjetljiv na dodir („Touch screen“)
1.1.2. | Monitor zaštićen od uporabe defibrilatora
1.1.3. | Upis imena pacijenta preko ekrana na dodir
1.1.4. | Najmanje tri slobodno programirajuće tipke prikazane na ekranu osjetljivom na dodir za brz pristup postavljenih postavki
1.1.5. | Ugrađena komunikacija s ostalim monitorima u mreži (tzv. „Interbed komunikacija")
1.1.6. | Istovremeni prikaz najmanje 15 krivulja, te brojčani prikaz mjerenih ostalih parametara te pohrana najmanje 6 krivulja u najmanjem intervalu od 72 sata
1.1.7. | Prikaz minimalno 24 satnih trendova svih mjerenih parametare, tabelarno i grafički na samim monitorima
1.1.8. | Prikaz dominantnog QRS signala
1.1.9. | Upotreba jedne integrirane baterije, nezavisno od izvora napajanja, osiguravajući kontinuirani rad najmanje 1,5 sati, bez upotrebe napajanja iz mreže
1.1.10. | Korištenje multifunkcionalnih konektora na samom monitoru ili izmjenjivih modula
1.2. | Praćenje slijedećih parametara izmjenjivim modulima ili kablovima:
1.2.1. | EKG - uključeno snimanje sa raznim pacijent kablovima, 3-žilnim, 6-žilnim i 10-žilnim kabelom
1.2.2. | Prikaz EKG - 3 odvoda
1.2.3. | Prikaz EKG - 8 odvoda
1.2.4. | Prikaz EKG - 12 odvoda i snimanje EKG-a s interpretacijom i analizom te pohrana u centralnu stanicu za nadzor
1.2.5. | Respiracija
1.2.6. | SpO2 – saturacija kisika
1.2.7. | NIBP – neinvazivni tlak
1.2.8. | IBP najmanje 3x
1.2.9. | Temperatura najmanje 2x
1.2.10. | CO (Swan-Ganz)
1.2.11. | CO2 mjerenje „main stream“ metodom, intubiranih i neintubiranih pacijenata
1.2.12. | CCO (poluinvazivnom metodom Picco, Picco 2, Flow-trac itd.)
1.2.13. | Mogućnost nadogradnje modulom za mjerenje IBP 4x
1.2.14. | Mogućnost spajanja EEG modula sa najmanje 4 kanala
1.2.15. | Mogućnost spajanja BIS modula
1.2.16. | Uključeno mjerenje, modul, program i priključni kablovi, CCO jednom od dostupnih neinvazivnih metoda s priborom za najmanje 20 pacijenata
1.2.17. | Snimci i pregled isječka aritmije na samom pacijent monitoru najmanje 1000 događaja i njihova klasifikacija u najmanje sljedeće kategorije: ASYSTOLE, VF, VT, EXT TACHY, EXT BRADY, VPC RUN, V BRADY, SV TACHY, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, PAUSE, COUPLET, EARLY VPC, MULTIFORM, V RHYTHM, BIGEMINY, TRIGEMINY, FREQ VPC, VPC, IRREGULAR RR, PROLONGED RR, NO PACER PULSE, PACER NON-CAPTURE
1.2.18. | Ugrađena 12 kanalna ST analiza EKG-a
1.2.19. | Mjerenje PPV i SPV parametra
1.2.20. | Uključen modul ili program za mjerenje NIBP pokrenuto promjenom vremena prolaza pulsnog vala od R zupca u EKG-u do početka pulsne krivulje SpO2 mjerenja (CNAP ili PWTT ili jednakovrijedno)
1.3. | Spajanje monitora direktno na mrežni laserski pisač centralne stanice
1.4. | Prikaz:
1.4.1. | Uključen prikaz hemodinamskih grafova u vidu međusobne ovisnosti SVV, PPV, SVV, CCO, ART i CVP – u bilo kojem obliku prikaza
1.5. | Pribor za praćenje parametara za odrasle i pedijatriju uz svaki monitor
1.5.1. | EKG kabel za praćenje 3 odvoda
1.5.2. | dvije (2) manžete za mjerenje NIBP sa priključnim crijevom
1.5.3. | prstni višekratni SpO2 senzor
1.5.4. | dva (2) priključna kabela za mjerenje IBP za trenutno korištene IBP komorice
1.5.5. | kutija EKG elektroda sa najmanje 150kom
2. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA ( 12 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: Monitor vitalnih funkcija niže razine
2.1.1. | LCD zaslon u boji, minimalne dimenzije 25 cm u dijagonali, osjetljiv na dodir ("touchscreen")
2.1.2. | Trajanje baterije najmanje 3 sata
2.1.3. | Istovremeni prikaz najmanje 5 krivulja te svih ostalih brojčanih mjerenih veličina
2.1.4. | Tabelarni prikaz svih mjerenih numeričkih parametara
2.1.5. | Pohrana najmanje 120 sata, najmanje EKG krivulje te njihovo naknadno pregledavanje na samom monitoru
2.1.6. | Prikaz alarma zvučnih i tekstualnih s indikatorom alarma vidljivim iz svih kutova gledanja u najmanje 3 razine
2.2. | Praćenje slijedećih parametara sa uključenim svim potrebnim programima i modulima uz uređaj:
2.2.1. | EKG 3 (I,II,III), 8 odvoda (I,II,III,aVr,aVl,aVf,Vx,Vy)
2.2.2. | Frekvencija respiracije s odabirom mjerenja putem L-R (torakalno) ili R-F (abdominalno) ekg odvoda
2.2.3. | SpO2
2.2.4. | NIBP - neinvazivni tlak
2.2.5. | Temperatura
2.2.6. | CO2 intubiranih i neintubiranih pacijenata (mjerenjem iz bočne ili glavne struje plina)
2.2.7. | Uključen modul ili program za mjerenje NIBP pokrenuto promjenom vremena prolaza pulsnog vala od R zupca u EKG-u do početka pulsne krivulje SpO2 mjerenja (CNAP ili PWTT ili jednakovrijedno)
2.2.8. | Uključen program, modul i prilključni kablovi za mjerenja CCO jednom od dostupnih poluinvezivnih ili neinvezivnih metoda (Picco + ili Picco 2 ili Vigilance ili Vigilance2 ili Vigileo ili LiDCO ili esCCO ili jednakovrijedno)
2.2.9. | IBP
2.3. | Snimanje i pregled isječka aritmija, analiza, mjerenja:
2.3.1. | Klasifikacija aritmija mora sadržavati najmanje: ASYSTOLE, VF, VT, EXT TACHY, EXT BRADY, VPC RUN, V BRADY, SV TACHY, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, PAUSE, COUPLET, EARLY VPC, MULTIFORM, V RHYTHM, BIGEMINY, TRIGEMINY, FREQ VPC, VPC, IRREGULAR RR, PROLONGED RR, NO PACER PULSE, PACER NON-CAPTURE
2.3.2. | ST analiza na svim mjerenim odvodima EKG-a
2.3.3. | Mjerenje PPV i SPV parametra
2.4. | Pribor za praćenje traženih parametara, za svaki monitor
2.4.1. | EKG priključni kabel s trožilnim kablom za mjerenje odvoda (I, II, III)
2.4.2. | Cijev za mjerenje tlaka s manžetom za odrasle pacijente
2.4.3. | Kabel za SpO₂ i višekratna kvačica za SpO₂
2.4.4. | Kutija EKG elektroda sa najmanje 150 kom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 19. Respirator
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 19. Respirator
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | RESPIRATOR | kom | 2
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 19. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 19. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | RESPIRATOR - PRIMJENA KOD DJECE I ODRASLIH ( 2 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Respirator, opće karakteristike
1.1.1. | Upravljačka jedinica s LCD ekranom osjetljivim na dodir (“touchscreen”) u boji, najmanje dimenzije 38 cm (15”) po dijagonali
1.1.2. | Ekran mora biti odvojiv od glavne jedinice s mehanizmom za postavu na standardne šine
1.1.3. | CF (Compact Flash) i USB Priključak na upravljačkoj jedinici za spajanje CP (Compact Flash memorijske kartice) i/ili USB memorije za pohranu slike trenutne respiracije (“screenshot”), pritiskom na jednu tipku na upravljačkoj ploči
1.1.4. | Mrežni priključak za spajanje s računalom u svrhu nadogradnje i servisa respiratora
1.1.5. | DVI / VGA (standardni priključak svakog LCD ekrana) priključak za spajanje na dodatni ekran ili projektor
1.1.6. | Ventilator apsolutno zatvorene krivulje ventilacije s automatskim podešavanjima MinVol, PEEP-a, FiO2 na temelju fiziološkog stanja pacijenta
1.1.7. | Istovremeno praćenje najmanje 8 krivulja po izboru korisnika na ekranu ili najmanje 4 petlje (“loop”) baziranih na volumenu, tlaku dišnih puteva, protoku, auksilarnom tlaku (esofagijalnom tlaku) i CO2. Prikaz početnih referentnih petlji
1.1.8. | Istovremeno praćenje najmanje 50 numeričkih vrijednosti svih bitnih parametara mehaničke ventilacije na ekranu uređaja
1.1.9. | Najmanje istovremeni prikaz trendova odabranih 10 numeričkih parametara, odabranih od sveukupno 50 praćenih parametara najmanje 48h
1.1.10. | Prikaz ciljanih i trenutnih numeričkih vrijednosti za Tidialni volumen, frekvenciju, tlak i minutnu ventilaciju
1.1.11. | Organizacija prikaza na ekranu prema željama korisnika
1.2. | Parametri i oblici rada respiratora
1.2.1. | Primjena kod odraslih pacijenata
1.2.2. | Primjena kod pedijatrijskih pacijenata
1.2.3. | Mogućnost primjene kod neonatoloških pacijenata
1.3. | Načini ventilacije
1.3.1. | (S)CMV+(A/C) , (Sinkronizirana) kontrolirana mandatorna ventilacija
1.3.2. | SIMV, Sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
1.3.3. | SPONT, Tlačna suportna ventilacija (CPAP i CPAP-PS)
1.3.4. | VS, Podrška garantiranim tidialnim volumenom
1.3.5. | Adaptirajući modalitet ventilacije baziran na garantiranom minutnom volumenu adaptiranom prema stanju pluća i dišnih puteva (COPD, ARDS...), proporcionalnoj tlačnoj podršci na zahtjev pacijenta, postavkama korisnika i aplikaciji pravila za zaštitu pluća. Primjenjiva na pasivne i aktivne pacijente.(ASV ili jednakovrijedno)
1.3.6. | Uključen program za automatsku adaptaciju minutnog volumena ventiliranog pacijenta, na temelju mjerenja produkcije CO2 u izdahnutom tidijalnom volumenu s uključenim podešavajučim protokolima za odvikavanje pacijenta od ventilacije. (Intellivent ASV ili jednakovrijedno)
1.3.7. | Uključen program za automatsku adaptaciju Pozitivnog tlaka na kraju ekspirija s limitacijom maksimalnog PEEP-a putem mjerenja PPV ili SVV ili SPV ili HLI (Intellivent ASV ili jednakovrijedno)
1.3.8. | Uključen program za automatsku adaptaciju koncentracije udahnutog kisika na temelju mjerenja SpO2 na prstu pacijenta. (Intellivent ASV ili jednakovrijedno)
1.3.9. | P-CMV(P-A/C), Tlačno kontrolirana mandatorna ventilacija
1.3.10. | P-SIMV, Tlačno kontrolirana sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
1.3.11. | APVcmv, Adaptivna tlačna respiracija + CMV
1.3.12. | APVsimv, Adaptivna tlačna respiracija + SIMV
1.3.13. | DuoPAP, Ventilacija s dvostrukim pozitivnim tlakom dišnih puteva (Bifazični pozitivni tlak dišnih puteva) ili jednakovrijedno
1.3.14. | APRV,Ventilacija oslobađanjem tlaka dišnih puteva
1.3.15. | NIV (Non Invasive Ventilation), Ne invazivna ventilacija
1.3.16. | NIV-ST (Non Invasive Ventilation), Ne invazivna ventilacija s mandatornom frekvencijom
1.3.17. | Mogućnost nCPAP-PS (Nasal CPAP – Pressure support), Nazalni CPAP s tlačnom potporom
1.3.18. | Uključen pneumatski nebulizator (podesiv na ekspirij, inspirij ili inspirij i ekspirij te vrijeme trajanja)
1.3.19. | Manualni udah
1.3.20. | Zadržavanje inspirija
1.3.21. | Zadržavanje ekspirija
1.3.22. | Zamrzavanje krivulja i mjerenje pomoću kursora (respiracija se odvija u pozadini)
1.3.23. | Davanje 100%O2 pacijentu pritiskom na jednu tipku na upravljačkoj ploči (vrijeme trajanja 2 min.)
1.3.24. | Mogućnost ubacivanja jednog nasumičnog udaha od strane respiratora “Sigh”
1.3.25. | Pauza (“stand-by” mode), pritiskom na jednu tipku na upravljačkoj ploči
1.3.26. | Podrška za apneu
1.3.27. | Kompenzacija otpora tubusa, dostupan u svim oblicima respiracije, Volumnim i Tlačnim
1.3.28. | Mogućnost upotrebe respiratora s HeO2 (Helij + O2) plinom. S svim potrebnim automatskim adaptacijama u kalkulaciji volumena i tlaka te vidljivim vizualnim pokazateljem da se respirator koristi u HeliOx modu
1.3.29. | Mjerenje inspiracijske i ekspiracijske tlačno-volumne krivulje s mjerenjem vrijednosti pomoću dva markera po krivulji. Markeri pokazuju vrijednost tlaka i volumena te razlike između markera za odabrana mjesta na krivuljama isto kao i statičku popustljivost (“compliance”) pluća. Definiranje početnog tlaka (PEEP), Vršnog tlaka punjenja pluća (Pmax), Brzinu punjenja pluća te Pauzu pri postignutom Pmax
1.3.30. | Upotreba tlačno-volumnog alata kao alata za izvođenje manevra regrutacije alveola pluća te određivanje transpulmonarnog tlaka
1.3.31. | Grafički prikaz pluća kao alat vizualizacije promjene popustlivosti pluća i otpora dišnih puteva. Prikaz hemodinamskog stanja pacijenta. (Vizualizacija animiranom slikom pluća u realnom vremenu).
1.3.32. | Vizualni grafički prikaz ovisnosti pacijenta o respiratoru podjeljen u tri grupe, oksigenacija (FiO2 i PEEP) , eliminacija CO2 (ExpMinVol i Pinsp) i aktivnost pacijenta (RSB i %SpontFreq).
1.3.33. | Prikaz horizonta ventilacije i oksigenacije pacijenta
1.3.34. | Prikaz mape ventilacije i oksigenacije pacijenta
1.3.35. | Unos visine i spola pacijenta (radi automatskog odabira tidalnog volumena pacijenta), odrasli (130 do 250 cm) pedjatriski (30 do 150cm)
1.3.36. | (S)CMV i P-CMV frekvencija u najmanjem rasponu: 1-150 u/min
1.3.37. | SIMV, P-SIMV i DuoPAP frekvencija u najmanjem rasponu: 1-80 u/min
1.3.38. | Tidalni volumen u najmanjem rasponu: 20 do 2000 ml
1.3.39. | Regulacija PEEP-a/CPAP i Plow u najmanjem rasponu od 0 do 50 cmH2O
1.3.40. | Kisik od 21 do 100%
1.3.41. | Omjer I:E u najmanjem rasponu od 1:9 do 4:1
1.3.42. | Vrijeme inspiratorija u najmanjem rasponu: 0.1-10s (10-80% vremena ciklusa)
1.3.43. | Vrijeme pauze u najmanjem rasponu: 0-8s (0-70% vremena ciklusa)
1.3.44. | Vršni protok u najmanjem rasponu: 1-180 l/min
1.3.45. | T min u najmanjem rasponu: 0.1-30s (APRV)
1.3.46. | T max u najmanjem rasponu: 0.1-30s (DuoPAP i APRV)
1.3.47. | Triger tlaka u najmanjem rasponu: 0.1-10cmH2O ispod PEEP/CPAP
1.3.48. | Triger protoka u najmanjem rasponu: 0.1-15 L/min
1.3.49. | Automatski osnovni protok u najmanjem rasponu 2-30L/min
1.3.50. | Kontrola tlaka u najmanjem rasponu: 3-100 cmH2O dodano PEEP/CPAP
1.3.51. | Tlačna podrška u najmanjem rasponu: 0-100 cmH2O dodano PEEP/CPAP
1.3.52. | Phigh (DuoPAP I APRV) u najmanjem rasponu 0-50cmH2O
1.3.53. | Vrijeme trajanja platoa u najmanjem rasponu: 25-200ms
1.3.54. | Podesiv ekspiratorni protočni okidač
1.3.55. | Osjetljivost ekspiratornog okidača u najmanjem rasponu: 5-70% inspiratornog vršnog protoka
1.3.56. | % min volumena dostavljenog pacijentu u Adaptirajučem obliku ventilacije u najmanjem rasponu: 25-350%
1.3.67. | Oblici protoka: Sinusni, pravokutni, 100% deceleratni, 50% deceleratni
1.3.58. | Okidač s automatskom kompezacijom curenja
1.4. | Mjereni parametri
1.4.1. | Mjerenje svih parame tara se vrši kroz proksimalni senzor protoka (smještem na kraju respiracijskog kruga na strani pacijenta)
1.5. | TLAK
1.5.1. | Paw - Tlak dišnih puteva u realnom vremenu
1.5.2. | Paux - Auksilarni Tlak u realnom vremenu
1.5.3. | Ppeak - Vršni tlak dišnih puteva
1.5.4. | Pmean - Srednji tlak dišnih puteva
1.5.5. | Pminimum - Minimalni tlak dišnih puteva
1.5.6. | Pplateau - Plato tlak dišnih puteva
1.5.7. | Peep/Cpap - Pozitivni tlak na kraju ekspirija/ Kontinuirani pozitivni tlak dišnih puteva
1.5.8. | Pcuff - Tlak manžete tubusa
1.5.9. | Pinsp - Inspiratorni tlak
1.6. | PROTOK
1.6.1. | Flow - Inspiratorni protok u realnom vremenu
1.6.2. | Insp Flow - Vršni inspiratorni protok
1.6.3. | Exp Flow - Vršni ekspiratorni protok
1.7. | VOLUMEN
1.7.1. | Volumen - Tidal volumen u realnom vremenu
1.7.2. | VTE/VTESpont/VTI - Ekspiratorni tidal volumen/Spontani tidialni volumen/Inspiratorni volumen
1.7.3. | ExpMinVol/MVSpont - Ekspiratorni minutni volumen/ Ekspiratorni spontani minutni volumen
1.7.4. | VLeak - Volumen curenja u dišnom krugu
1.7.5. | VT/IBW - Omjer tidialnog volumena i idealne tjelesne težine
1.8. | VRIJEME
1.8.1. | I:E - Inspiratorni:Ekspiratorni omjer
1.8.2. | fTotal - Ukupna frekvencija disanja
1.8.3. | fSpont - Frekvencija spontanog disanja
1.8.4. | TI - Inspiratorno vrijeme
1.8.5. | TE - Ekspiratorno vrijeme
1.8.6. | Varia. Index - Indeks varijabilnosti
1.8.7. | %SpontRate - Postotak spontanog disanja
1.9. | MEHANIKA PLUĆA
1.9.1. | Cstat - Statička popustljivost pluća
1.9.2. | P0.1 - Tlak okluzije pluća
1.9.3. | AutoPEEP - AutoPEEP ili intrisični PEEP
1.9.4. | PTP - Umnožak Tlaka i Vremena
1.9.5. | RCexp - Ekspiratorna Vremenska konstanta
1.9.6. | RCinsp - Inspiratorna Vremenska konstanta
1.9.7. | Rexp - Ekspiratorni otpor protoka
1.9.8. | Rinsp - Inspiratorni otpor protoka
1.9.9. | RSB - Indeks plitkog disanja
1.9.10. | WOBimp - Nametnuti rad disanja
1.10. | KISIK
1.10.1. | FiO2 - Koncentracija kisika dišnih puteva (FiO2)
1.11. | CO2
1.11.1. | CO2 - CO2 u realnom vremenu
1.11.2. | FetCO2 - Fraktalna koncentracija CO2 na kraju ekspirija
1.11.3. | PetCO2 - Parcijalni tlak CO2 na kraju ekspirija
1.11.4. | SlopeCO2 - V/Q status pluća
1.11.5. | VTalv - Alveolarna tidal ventilacija
1.11.6. | V’alv - Alveoralna minutna respiracija
1.11.7. | V’CO2 - Eliminacija CO2
1.11.8. | VDaw - Mrtvi prostor dišnih puteva
1.11.9. | VDaw/VT - Frakcija mrtvog prostora mjerena pri otvaranju dišnih puteva
1.11.10. | VeCO2 - Izdahnuti volumen CO2
1.11.11. | ViCO2 - Udahnuti voluman CO2
1.12. | SpO2
1.12.1. | Pletismogram - Pletismogram u realnom vremenu
1.12.2. | SpO2 - Saturacija kisika (pulsna oksimetrija)
1.12.3. | SpO2/FiO2 - Omjer SpO2 i FiO2 kao orjentacija za aproksimaciju PaO2 i FiO2 omjera
1.12.4. | HLI ili SVV ili SPV ili PPV - Indeks interakcije srca i pluća (neinvazivni parametar informacije hemodinamskog statusa pacijenta)
1.12.5. | Puls - Frekvencija pulsa
1.12.6. | Mjerenje Paux s izvodom na kontrolnoj ploči (Esofagijalni tlak u svrhu određivanja transpulmonarnog tlaka)
1.13. | Alarmi
1.13.1. | Audio i vizualni alarm
1.13.2. | Vizualni alarm na LED lampi pozicioniranoj na vrhu upravljačke jedinice i vidljivom u krugu od 360 stupnjeva
1.13.3. | Visoki/niski minutni volumen
1.13.4. | Visoki/niski tlak
1.13.5. | Visoki/niski tidal volumen
1.13.6. | Visoka/niska frekvencija
1.13.7. | Koncentracija O2%: +/- 5% od podešenog min 18%
1.13.8. | Apnea: 15-60sec
1.13.9. | % curenja respiracijskog plina
1.13.10. | Ostalo: Odspajanje cijevi pacijenta, senzora za mjerenje, limitiranost tlaka, dotok tlaka, napajanje,gubitak PEEP-a , ispust blokiran, rez. baterija, HLI alarmi, SpO2 alarmi, Adaptirajuči alarmi, CO2 alarmi
1.13.11. | Jačina alarma podesiva od 1-10
1.13.12. | Zapis i prikaz 1000 zadnjih događaja u kronološkom slijedu datuma i vremena
1.13.13. | Dnevni / noćni oblik rada respiratora s posebnim postavkama kontrasta ekrana respiratora
1.14. | Ostale karakteristike
1.14.1. | Uključen modul za mjerenje saturacije kisika (SpO2) putem višekratnih ili jednokratnih SpO2 senzora, isporučen višekratni senzor za prst
1.14.2. | Ugrađeni modul mjerenja etCO2 (mainstream metodom) s kompletnim prikazom trendova parametara vezanih uz mjerenje CO2. Uključen i senzor mjerenja CO2 s višekratnim nastavkom za spajanje na tubus
1.14.3. | Uključen integrirani ili eksterni kontroler za kontrolu i adaptaciju tlaka manžete tubusa pacijenta s dva oblika rada: a) održavanje konstantnog podešenog tlaka manžete b) varijacija tlaka u manžeti ovisno o fazi respiracije (inspirij ili ekspirij) kako bi se smanjio stres na traheu pacijenta.
1.14.4. | Mogućnost korištenja ultrazvučnog Nebulizatora (podesiv na ekspirij, inspirij ili inspirij i ekspirij te vrijeme trajanja)
1.14.5. | Mogućnost nadogradnje na dva RS-232 porta
1.14.6. | Pomoćna baterija integrirana u uređaj, za 60 minuta rada aparata kod prekida u napajanju električnom energijom
1.14.7. | Mogućnost nadogradnje dvijema nezavisnim dodatnim baterijama kako bi osigurali rad respiratora na min. 2h
1.14.8. | Izmjena baterija za vrijeme rada uređaja bez prekida respiracije
1.14.9. | Pokretno podvozje
1.14.10. | Mehanička ruka za držanje crijeva za pacijenta
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 20. Aparat za anest.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 20. Aparat za anesteziju
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA ANESTEZIJU | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 20. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 20. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA ANESTEZIJU ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Aparat za anesteziju za poluzatvoreni sustav anestezije uključujući "low flow" i " minimal flow", za primjenu kod pacijenata od novorođenčadi do odraslih
1.1.1. | Mobilno podvozje s centralnom kočnicom, ladicom za smještaj dodatne opreme, policom za pisanje s rasvjetom podesivog intenziteta te prostorom za smještaj rezervnih boca
1.1.2. | Elektronsko podešavanje protoka svježih plinova, i to sa finom regulacijom protoka minimalnom u rasponu od 0 do 18 L/min
1.1.3. | Priključak aparata na centralni sustav medicinskih plinova, i to za O2, N2O, zrak i vakuum i odsis anestetičkih plinova, te ventili za rezervne boce od 3 litre za O2 i N2O
1.1.4. | Integrirana baterija koja osigurava normalan rad aparata 30 minuta u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
1.1.5. | Bronhijalni aspirator, vakuumski, sa dvije višekratne posude za sekret
1.1.6. | Postojanje min. tri RS 232 priključka koja podržavaju standardne komunikacijske protokole za medicinske uređaje
1.1.7. | Integrirana rasvjeta police za pisanje
1.1.8. | Sučelje za montažu isparivača hlapivih anestetika prema DW-2000 standardu ili jednakovrijedno slijedećih karakteristika: - Montaža dva isparivača istovremeno - Isporuka sevofluranskog isparivača anestetika
1.2. | Sigurnosni uređaji
1.2.1. | Mehanizam za trenutni prekid dovoda N2O u slučaju prekida opskrbe sustava kisikom
1.2.2. | Elektronski kontroliran sustav kontinuiranog osiguravanja minimalnog udjela kisika od 25 % ili 200 mL/min u smjesi s N2O
1.2.3. | Automatska linearna korekcija zadane koncentracije kisika kod protoka svježih plinova manjih od 800 mL/min (minimal flow anestezija), u svrhu izbjegavanja hipoksije
1.2.4. | Mehanička regulacija protoka kisika za ručnu ventilaciju u hitnim slučajevima u rasponu od 0 do 12 l/min
1.3. | Integrirani ventilator
1.3.1. | Električni pogon ventilatora
1.3.2. | Modovi ventilacije: - Spontano disanje - Ručna ventilacija - Volumenom kontrolirana automatska ventilacija (VC) - Tlakom kontrolirana automatska ventilacija (PC) - SIMV - sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija - PS - Tlačna potpora - Optimizacija volumskih modova automatskom kontinuiranom korekcijom protoka u svrhu postizanja željenog volumena uz minimalni tlak u dišnim putovima
1.4. | Podesivi parametri
1.4.1. | Tidalni volumen u minimalnom rasponu: 5 – 1400 ml
1.4.2. | Frekvencija disanja u minimalnom rasponu : 3 – 100 1/min
1.4.3. | I : E odnos: 5:1 do 1:99
1.4.4. | Maksimalni inspiracijski protok minimalno: 150 l/min
1.4.5. | Relativno trajanje inspiratorne pauze (TIP:TINSP): 0 do 60 % sa korakom podešavanja od min. 5 %
1.4.6. | PEEP sa kontinuiranim podešavanjem od 0 do 20 mbar
1.5. | Ostale karakteristike
1.5.1. | Grijani kompaktni dišni sustav sa jednokratnim CO2 apsorberom od minimalno 1200 mL
1.5.2. | Trigger za sinkronizaciju sa spontanim disanjem pacijenta kod svih modova ventilacije definiran protokom, sa kontinuiranom regulacijom u rasponu od 0,3 do 15 l/min sa korakom od min. 0,5 L/min
1.5.3. | Ugrađni ekonometar tj. pokazivač efikasnosti doziranja svježih plinova
1.5.4. | Integriran plinski monitor i upravljačka jedinica
1.5.5. | TFT ekran u boji, minimalne dimenzije od 30 cm po dijagonali, sa istovremenim prikazom minimalno 3 krivulje
1.5.6. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
1.6. | Prikaz i parametri
1.6.1. | Potrebni parametri: - Inspiracijske i ekspiracijske koncentracije O2, N2O, CO2, te hlapivih anestetika - Minutni i tidalni volumen - Frekvencija disanja - Vršni tlak, tlak platoa, srednji tlak, PEEP - Popustljivost ( compliance) - Kalkulacija MAC vrijednosti, sa korekcijom u ovisnosti o dobi pacijenta
1.6.2. | Prikaz slijedećih krivulja: Tlaka u dišnim putovima, inspiratornog i ekspiratornog protoka, koncentracija CO2, O2 i hlapivog anestetika, petlje tlak/volumen i petlje volumen/protok
1.6.3. | Automatska kalibracija svih senzora
1.6.4. | Automatska detekcija vrste hlapivog anestetika
1.6.5. | Netrošivi (paramagnetski) senzor za mjerenje koncentracije O2
1.6.6. | Prikaz trendova u trajanju od bar 8 sati za slijedeće mjerene vrijednosti: Ekspiracijske koncentracije CO2, ekspiracijskog minutnog volumena, koncentracije O2, ekspiracijske koncentracije hlapivog anestetika, popustljivost ( compliance) i MAC vrijednosti
1.7. | RFID funkcionalnost slijedećih karakteristika
1.7.1. | Automatsko prepoznavanje priključenog crijeva i pribora s funkcijom upozorenja u slučaju krivog spajanja
1.7.2. | Mogućnost prijenosa parametara ventilacije na ili s drugog respiratora ili anesteziološkog aparat koji podržava istu funkciju, putem RFID oznake s memorijom ugrađene u crijevo
1.7.3. | Integrirano automatsko vođenje dnevnika, automatsko bilježenje svih važnijih događaja kao što su alarmi, promjene modaliteta i parametara ventilacije, kalibracije senzora
1.8. | Vrsta jedinice: Monitor vitalnih funkcija
1.8.1. | Mjerenje i praćenje vitalnih funkcija bolesnika
1.8.2. | Mogućnost upotrebe stacionarno i u transportu
1.8.3. | Ugrađen priključak za umrežavanje (standardna Ethernet mreža)
1.8.4. | Dijagonala ekrana najmanje 30 cm, ekran u boji, TFT LCD
1.8.5. | Istovremeni prikaz najmanje 8 krivulja na ekranu te svih mjerenih parametara
1.8.6. | Prikaz trendova parametara za najmanje 24 sata, tabelarno i grafički
1.9. | Praćenje sljedećih parametara:
1.9.1. | EKG - 3 odvoda
1.9.2. | Respiracija
1.9.3. | SpO2 - saturacija kisika (Masimo ili Nellcor tehnologija)
1.9.4. | NIBP - neinvazivni tlak
1.9.5. | IBP - invazivni tlak x 4 (ART, ICP, CVP, ...)
1.9.6. | Cardiac Output - mjerenje pomoću Swanz-Ganz katetera
1.9.7. | Analiza aritmija
1.9.8. | Centralna temperatura - u potpunosti neinvazivno kontinuirano mjerenje centralne temperature mjereno na čelu pacijenta
1.9.9. | BISx - mjerenje dubine svijesti s XP tehnologijom
1.10. | Pribor za praćenje parametara za odrasle
1.10.1. | EKG kabel - 3 voda
1.10.2. | Crijevo za mjerenje tlaka i tri višekratne manžete za odrasle, mala, srednja i velika
1.10.3. | Kabel i višekratni SpO2 senzor za prst
1.10.4. | Pribor za mjerenje centralne temperature
1.10.5. | Pribor za mjerenje 4 invazivna tlaka i Cardiac Outputa
1.11. | Mogućnost jednostavnih nadogradnji dodatnim parametrima poput:
1.11.1. | CNAP - kontinuirano u potpunosti neinvazivno mjerenje arterijskog tlaka pomoću specijalnih manžeta s ugrađenim foto senzorom, mjereno na prstu pacijenta
1.11.2. | Mjerenje etCO2 "mainstream" i "sidestream" metodom
1.11.3. | Picco- kontinuirano mjerenje minutnog volumena srca
1.11.4. | Praćenje i prikaz 12 odvoda EKG-a pomoću reduciranog seta od 6 vodova/elektroda
1.11.5. | 12-kanalni dijagnostički EKG- mjereno s 10 vodova/elektroda uz mogućnost automatske interpretacije na centralnoj stanici
1.11.6. | IBP- proširivanje broja ulaza do minimalno 8
1.11.7. | NMT- neuro muskularna transmisija
1.11.8. | EEG- mjerenje najmanje 4 kanala
1.12. | Ostale karakteristike
1.12.1. | Težina modula s integriranom baterijom najviše 7 kg
1.12.2. | Integrirana baterija koja omogućuje rad modula bez centralnog napajanja najmanje 3 sata
1.12.3. | Neprekidno pohranjivanje mjerenih podataka tokom transporta
1.12.4. | Mogućnost ispisa direktno s monitora na mrežni laserski ili termalni pisač
1.12.5. | Alarmi za sve mjerene veličine s podjelom prema važnosti u najmanje tri stupnja
1.12.6. | Alarmno svjetlo smješteno na vrhu, vidljivo u području od 360° oko modula, s mogućnošću signaliziranja min. tri razine alarma
1.12.7. | Mogućnost spajanja dodatnog VGA ekrana čiji prikaz je moguće konfigurirati neovisno od ekrana modula
1.13. | "Docking" jedinica, komunikacijsko sučelje i nosač za modul
1.13.1. | Nosač modula s mogućnošću jednostavnog spajanja i odspajanja od svih električnih i komunikacijskih priključaka pomicanjem samo jedne ručice
1.13.2. | Pohrana najmanje 4 specifične konfiguracije za sami modul sukladno potrebama radnog mjesta, sa automatskim preuzimanjem željene konfiguracije samim spajanjem monitora
1.13.3. | Priključak za napajanje (220 V)
1.13.4. | Mrežni priključak (standardna Ethernet mreža)
1.13.5. | Sučelje za povezivanje s respiratorom
1.13.6. | Spajanje dodatnog ekrana s neovisnom konfiguracijom
1.13.7. | Analogni i RS232 izlaz
1.13.8. | Izlaz za spajanje termalnog/tračnog pisača
1.13.9. | Izlaz za spajanje dodatne tastature za daljinsko upravljanje funkcijama modula
1.13.10. | Nosač "docking" jedinice s mogućnošću montaže na bočnu stranu anesteziološkog aparata
1.14. | Servisna podrška
1.14.1. | Servisni pristup uređaju putem ugrađenog sučelja
1.14.2. | Implementirano rješenje za "Remote Service" podršku koje omogućuje korisniku slanje log zapisa sa uređaja na internetski portal proizvođača u svrhu brze dijagnostike kvara na uređaju
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 21. Bronhoskop
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 21. Bronhoskop za otežanu intubaciju
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | BRONHOSKOP ZA OTEŽANU INTUBACIJU | kom | 2
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 21. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 21. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | BRONHOSKOP ZA OTEŽANU INTUBACIJU ( 2 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Intubacijski videoskopi sa monitor sistemom
1.1. | Monitor set - 1 kom
1.1.1. | 7" TFT širokokutni ekran (160°)
1.1.2. | rezolucije 1280 x 800 pixela
1.1.3. | sa USB i HDMI portovima
1.1.4. | sa HDMI izlazom - mogućnost daljnjeg spajanja na drugi eksterni monitor
1.1.5. | Dokumentacija slika i video zapisa na SD memorijsku karticu te mogućnost prebacivanje snimljenog na USB memorije
1.1.6. | Slikanje i snimanje u formatima JPEG i MPEG4
1.1.7. | Mogućnost play-backa/pregledavanja snimljenih slika i video zapisana na monitoru ili povezanom eksternom monitoru
1.1.8. | Sistem sa Li-Ion punjivom baterijom (za mogućnost terenskog rada u uvjetima bez mogućnosti spajanja na izvor struje)
1.1.9. | Mogućnost rada i tijekom faze punjenja
1.1.10. | Sa dva ulaza, za mogućnost spajanja dva instrumenta i njihovu brzu izmjenu (npr. spajanje videolaringoskopa i fiberskopa i sl.)
1.1.11. | Mogućnost brze izmjene između spojenih instrumenata - pritiskom na jedan gumb
1.1.12. | Sa indikatorom stupnja napunjenosti baterije
1.1.13. | Sa indikatorom stupnja popunjenosti memorije
1.1.14. | Težine max. 1000g
1.2. | Mogućnost spajanja:
1.2.1. | a. Fleksibilnih videointubacijskih endoskopa
1.2.2. | b. Glave kamere (za daljnji prihvat b1. fleksibilnih fiber intubacijskih endoskopa i bronhoskopa i b2. retromolarnih endoskopa)
1.2.3. | c. Elektroničkih modula (za daljnji prihvat videolaringoskopskih špatula, višekratnih)
1.2.4. | d. Modula za spajanje jednokratnih videolaringoskopskih špatula
1.2.5. | e. Mogućnost multidisciplinarne upotrebe (kroz kompatibilnost sa endoskopima za druge discipline: otorinolaringologija, pulmologija i dr.)
1.3. | Splash-proof prema standardu IP54 (zaštita/otpornost na prskanje vodom i prašinom) ili jednakovrijedno
1.4. | Kučište otporno na površinsku dezinfekciju brisanjem
1.5. | ABS plastično kučište otporno na udarce
1.6. | Glavka tipka sa tri funkcije: 1. standby, 2. gašenje/paljenje, 3. resetiranje
1.7. | Mogućnost postave na IV stativ, VESA 75 sistem spajanja.
1.8. | Set kompletirati sa VESA konektorom za brzo spajanje na IV stativ.
1.9. | Set kompletirati sa adapterima za napanje
1.10. | Konektor za napajanje mora biti osiguran, sistemom na navoj, od slučajnog izvlačenja/isključivanja za vrijeme rada
1.11. | Set kompletirati sa zaštitnom kapom za videolaringoskope i elektronički modul (tijekom čišćenja/dezinfekcije/sterilizacije)
1.12. | Fleksibilni Intubacijski videoendoskop, 5.5 mm x 65 cm - 1 kom
1.12.1. | Tehnologija sa video chipom integriranim u endoskop
1.12.2. | Savitljivost (gore/dolje): 140°/ 140°
1.12.3. | Kut gledanja: 0°
1.12.4. | Širina polja gledanja: 85°
1.12.5. | Radna dužina: 65 cm
1.12.6. | Ukupne dužine: 93 cm
1.12.7. | Promjer radnog kanala: 2.3 mm
1.12.8. | Promjer na distalnom vrhu: 5.5 mm
1.12.9. | Format slike 4:3
1.12.10. | Težine 385 g
1.12.11. | Visoke rezolucije
1.12.12. | Sa integriranim LED izvorom svjetla
1.12.13. | Sa tri funkcijske tipke na dršci endoskopa za upravljanje funkcijom: slikanja, snimanja video-a i balansa bijele boje
1.12.14. | Akustična i taktilna kontrola pozicije nultog stupnja
1.12.15. | Stabilna i na torzije otporna vanjska ovojnica prilagođena uvođenju kroz tubuse
1.12.16. | Kompatibilan sa slijedećim metodama čišćenja/dezinfekcije i sterilizacije: ručno i mašinsko pranje i dezinfekcija, plazma sterilizacija, Eto plinska sterilizacija te dezinfekcija visokog stupnja (HLD)
1.13. | Isporuku je potrebno kompletirati sa:
1.13.1. | Koferom za pohranu instrumenta
1.13.2. | Izjednačivačem tlaka
1.13.3. | Testerom vodopropusnosti
1.13.4. | Držačem-fiksatorom tubusa
1.13.5. | Četkicom za čišćenje radnog kanala
1.13.6. | Irigacijskim adapterom
1.13.7. | Sukcijskim ventilima - 20 kom
1.13.8. | Insercijskim tubusom za bronhoskop, veličine 4 - 10 kom
1.13.9. | Kapicama za radni kanal - 10 kom
1.13.10. | Zaštitnom kapom kod potapanja i dezinfekcije videoendoskopa
1.14. | Fleksibilni Intubacijski videoendoskop, 4.0 mm x 65 cm - 1 kom
1.14.1. | Tehnologija sa video chipom integriranim u endoskop
1.14.2. | Savitljivost (gore/dolje): 140°/ 140°
1.14.3. | Kut gledanja: 0°
1.14.4. | Širina polja gledanja: 100°
1.14.5. | Radna dužina: 65 cm
1.14.6. | Ukupne dužine: 93 cm
1.14.7. | Promjer radnog kanala: 1.5 mm
1.14.8. | Promjer na distalnom vrhu: 4.0 mm
1.14.9. | Rezolucija 120.000 pixela, Format slike 4:3
1.14.10. | Težine max. 400 g
1.14.11. | Visoke rezolucije
1.14.12. | Sa integriranim LED izvorom svjetla
1.14.13. | Sa tri funkcijske tipke na dršci endoskopa za upravljanje funkcijom: slikanja, snimanja video-a i balansa bijele boje
1.14.14. | Akustična i taktilna kontrola pozicije nultog stupnja
1.14.15. | Stabilna i na torzije otporna vanjska ovojnica prilagođena uvođenju kroz tubuse
1.14.16. | Kompatibilan sa slijedećim metodama čišćenja/dezinfekcije i sterilizacije: ručno i mašinsko pranje i dezinfekcija, plazma sterilizacija, Eto plinska sterilizacija te dezinfekcija visokog stupnja (HLD)
1.15. | Isporuku je potrebno kompletirati sa:
1.15.1. | Koferom za pohranu instrumenta
1.15.2. | Izjednačivačem tlaka
1.15.3. | Testerom vodopropusnosti
1.15.4. | Držačem tubusa
1.15.5. | Četkicom za čišćenje radnog kanala
1.15.6. | Irigacijskim adapterom
1.15.7. | Sukcijskim ventilima - 20 kom
1.15.8. | Insercijskim tubusom za bronhoskop, veličine 4 - 10 kom
1.15.9. | Insercijski tubus za bronhoskop, veličine 2 - 10 kom
1.15.10. | Kapicama za radni kanal - 10 kom
1.15.11. | Zaštitnom kapom kod potapanja i dezinfekcije videoendoskopa
1.16. | IV-Kolica/postolje za monitor sistem - 1 kom
1.16.1. | Visine 120 cm
1.16.2. | Mobilna, na 5 antistatičkih kotača / 2 opremljena kočnicama
1.16.3. | Baza od nehrđajućeg čelika
1.16.4. | Ruka/nosač monitora dužine 25 cm
1.16.5. | Sa košarom za laringoskope i pribor, dimenzija 30 x 20 x 10 cm
1.17. | Držač fleksibilnih endoskopa - 1 kom
1.17.1. | Mogućnost postave i fiksiranja 2 fleksibilna endoskopa
1.17.2. | Postava na kolica za monitor sistem
1.18. | Zaštitne tube za fleksibilne endoskope - 1 kom
1.18.1. | Za jednokratnu upotrebu
1.18.2. | Distalno zatvorene - za mogućnost dezinfekcije endoskopa
1.18.3. | Sa oznakama čisto/nečisto
1.18.4. | Pakiranje sa 10 komada
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 22. Aparat za izbac. sekreta
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 22. Uređaj za izbacivanje bronhopulmonalnog sekreta - primjena u DB pedijatrije
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | UREĐAJ ZA IZBACIVANJE BRONHOPULMONALNOG SEKRETA | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 22. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 22. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | UREĐAJ ZA IZBACIVANJE BRONHOPULMONALNOG SEKRETA - MEHANIČKI INSUFLATOR -EKSUFLATOR NEINVAZIVNI ASPIRATOR - PRIMJENA U DB PEDIJATRIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: MEHANIČKI INSUFLATOR – EKSUFLATOR - 1KOM
1.1.1. | Upotreba kod odraslih, pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata
1.1.2. | Izbor korisničkog sučelja: anesteziološka maska, usnik, tubus / kanila
1.1.3. | Color LCD zaslon sa navigacijskim tipkama za upravljanje uređajem
1.1.4. | Mogućnost spremanja 3 seta predefiniranih postavki
1.1.5. | Manualni i automatski mod rada
1.1.6. | Primjena pozitivnog tlaka za duboku insuflaciju i negativnog tlaka za forsirani ekspirij, bez izravnog ulaska bilo kojeg dijela uređaja u strukture dišnih puteva
1.1.7. | Podešavanje oscilacija tlaka u inhalaciji i/ili ekshalaciji za poticanje mukocilijarnog transporta sekreta
1.1.8. | Raspon frekvencije oscilacija od 1 – 20 Hz
1.1.9. | Raspon amplitude oscilacija od 1 – 10 cmH2O
1.1.10. | Napredni algoritam prepoznavanja početka inspirija za sinhronizaciju s pacijentom
1.1.11. | Podešavanje postavki uređaja u inhalaciji i ekshalaciji na vrijednost od -70 do 70 cmH2O
1.1.12. | Podešavanje protoka zraka u inhalaciji; nizak, srednji i visok protok
1.1.13. | Podešavanje vremena inhalacije i ekshalacije od 0,0 do 5,0 sekundi sa pomacima od 0,1 sekundu
1.1.14. | Vizualno vođenje u automatskom modu rada sa prikazom postavki inhalacije/ekshalacije na zaslonu
1.1.15. | Integrirano napajanje u uređaju: 100-240VAC
1.1.16. | SD kartica za pohranu podataka za naknadnu analizu
1.1.17. | Težina uređaja bez baterije max 4 kg
1.1.18. | Li-ionska baterija za rad uređaja bez vanjskog napajanja
1.1.19. | Uređaj se isporučuje sa pokretnim staklom na kotačima
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 23. Aparat za Ph metriju
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 23. Uređaj za 24-satnu pH-metriju - primjena u DB pedijatrije
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | UREĐAJ ZA 24-SATNU pH-METRIJU S VIŠEKANALNOM IMPENDANCIJOM - PRIMJENA U DB PEDIJATRIJE | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 23. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 23. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | UREĐAJ ZA 24-SATNU pH-METRIJU S VIŠEKANALNOM IMPENDANCIJOM - PRIMJENA U DB PEDIJATRIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Holter sustav za mjerenje impendancije i pH vrijednosti refluksa
1.1.1. | Rekorder
1.1.1.1. | Snimanje do 12 Impedancijskih i 4 pH kanala
1.1.1.2. | Vrste katetera: Antimony, ISFET ili Glass
1.1.1.3. | Program za analizu s mogućnošću korelacije između simptoma i događaja
1.1.1.4. | Virtualni instrukcijski program za korisnika sa kompletnom precedurom mjerenja refluxa
1.1.1.5. | Verifikacija kvalitete signala prije odlaska pacijenta iz ustanove
1.1.1.6. | Poseban pregled snimljenih podataka
1.1.1.7. | Lagana postava visoko kvalitetnih jednokratnih i višekratnih katetera
1.1.1.8. | Rekorder dimenzija: max.28mm x max. 90mm x max. 130mm
1.1.1.9. | Rekorder maksimalne težine: 200gr
1.1.1.10. | Vrijeme snimanja: 24 sata standardno s mogućnošču produljenja snimka
1.1.1.11. | Upotreba baterije: 1x AA alkalna 1.5V ili NiMH punjiva 2500mAh
1.1.1.12. | Memorija podataka: minimalno 64 Mb flash memorijska kartica
1.1.1.13. | Materijal kučišta rekordera: ABS
1.1.1.14. | Način spajanja rekordera na računalo: Mini USB i/ili Bluetooth (100m)
1.1.1.15. | Standard kvalitete: IEC 60601-1 i CE (93/42/EEC) ili jednakovrijedno
1.1.2. | Računalo
1.1.2.1. | Računalo najnovije generacije, minimalno: i3 3Ghz, 4GB-RAM, 500TB-HDD, USB priključci 4 kom
1.1.2.2. | 22” kolor LCD ekran
1.1.2.3. | Tipkovnica HR i miš
1.1.2.4. | Laser printer
1.1.3. | Program
1.1.3.1. | Analiza impedancije
1.1.3.2. | Esophageal pH
1.1.3.3. | pH želuca
1.1.3.4. | Pedijatrijski pH
1.1.3.5. | Analiza simptoma (SI, SSI, SAP)
1.1.3.6. | Analiza prema: DeMester-u, Vandeplas-u, Boix-Ochoa i Kaye-u
1.1.3.7. | Program baze pacijenta
1.1.3.8. | Samotest uređaja
1.1.4. | Impedancija
1.1.4.1. | Do 13 elektroda
1.1.4.2. | Raspon od 0 do 10kOhma
1.1.4.3. | Struja curenja: manje od 30µA eff
1.1.4.4. | Frekvencija: 3.2 KHz
1.1.4.5. | Brzina uzorkovanja: sve do 50Hz sa mogučnošću odabira
1.1.4.6. | Točnost: ±60 Ohma ±5%
1.1.4.7. | Rezolucija: manje od 5Ohma
1.1.5. | pH ISFET, antimony i Glass
1.1.5.1. | Do 4 kanala pH antimoni
1.1.5.2. | Do 2 kanala pH ISFET
1.1.5.3. | 1 kanal pH staklo
1.1.5.4. | Mjerni raspon: 0,0 do 14,0 pH
1.1.5.5. | Rezolucija: 0,1 pH
1.1.5.6. | Ulazna otpornost pH kanala: 1013 Ohma/100pF
1.1.5.7. | Curenje struje: 0,2pA tipično
1.1.5.8. | Brzina uzorkovanja: 1, 2, 3, 10, 15 i 30x u sekundi
1.1.6. | Potrošni pribor uz uređaj
1.1.6.1. | Jednokratni, jednokanalni pH kateter, interna referenca, 4,7Fr, priključnice RJ-45/10,50kom
1.1.6.2. | Jednokratni, jednokanalni pH kateter, interna referenca, 7 prstenova za mjerenje impedance (6 kanala, razmak prstenova 2cm), 6 Fr, priključnice RJ-45/10 i RJ 11/6, 20kom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 24. Aparat urodinamiku
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 24. Uređaj za urodinamiku - primjena u DB pedijatrije
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | UREĐAJ ZA URODINAMIKU - PRIMJENA U DB PEDIJATRIJE | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 24. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 24. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | UREĐAJ ZA URODINAMIKU - PRIMJENA U DB PEDIJATRIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Bežični digitalni urodinamski sustav
1.1.1. | Računalo kao upravljačka jedinica bazirana na MICROSOFT WINDOWS 8 professional - operativnom sustavu s ekspertnim programima za analizu podataka i korisničkim protokolima
1.1.2. | Računalo najnovije generacije, minimalno: i3 3Ghz, 4GB-RAM, 1TB-HDD, USB priključci 6 kom, Bluetooth prijemnik opsega rada do 100m
1.1.3. | HP laser kolor printer
1.1.4. | 23" LCD TFT ekran
1.2. | Programi
1.2.1. | Mjerenje urološkog protoka
1.2.2. | Cistometrija
1.2.3. | Studija mjerenja protoka / tlaka
1.2.4. | Mjerenje uretralnog profila tlaka (UPP)
1.2.5. | Ginekološka studija
1.2.6. | Mjerenje EMG-a
1.2.7. | Isporučen program za "Biofeedback"
1.2.8. | Mogućnost nadogradnje urodinamskog sustava sa 24 satnim holterom (mjerenje Puret, Pves, Pabd, Protoka, Volumena,…)
1.2.9. | Mogućnost nadogradnje anorektalnom manometrijom
1.2.10. | Ispis Nomograma po Siroky, Liverpool, Miskolc
1.2.11. | Ispis krivulja protoka detruzora po ICS, Schafer, Blavias, Griffith i analiza UPP-a po Eberhard-u
1.2.12. | Automatska detekcija artefakata (kašljanje, micanje…)
1.2.13. | Korekcija negativnog detruserskog tlaka
1.3. | Napajanje:
1.3.1. | Klasa 2 uređaja
1.3.2. | IPX1, Medicinsko napajanje ili jednakovrijedno
1.3.3. | Napajanje 115 ili 230V
1.3.4. | Frekvencija 50 ili 60Hz
1.3.5. | Snaga najmanje 30W
1.4. | Urodinamski uređaj
1.4.1. | Spajanje Urodinamskog uređaja na PC putem "Bluetooth" i USB priključka
1.4.2. | Automatsko gašenje urodinamskog uređaja
1.4.3. | Uređaj mora imati integrirani infracrveni prijemnik za bežično upravljanje putem daljinskog upravljača
1.4.4. | Ulazi za mjerenje četiri kanala tlaka i EMG-a
1.5. | Integrirana pumpa
1.5.1. | Srebrena pumpa s 4 rolera
1.5.2. | Minimalni protok 1ml/min
1.5.3. | Maksimalni protok 250ml/min
1.5.4. | Točnost 5% od postavljene vrijednosti
1.5.5. | Smjer rotacije: suprotno od sata
1.6. | Mjerenje Tlaka
1.6.1. | Ulaz za mikrotip, vodeni (Memscap i Argon)i zračni kateter
1.6.2. | Prikaz vrijednosti tlakova: Pabd, Pves, Pure, Pdet, Pclose
1.6.3. | Mjereni kanali: Pabd, Pves i Pura
1.6.4. | Računani kanali: Pdet i Pclose
1.6.5. | Mjerenje tlaka od -650 do 1200 cmH20
1.6.6. | Frekvencija uzorkovanja 40Hz
1.6.7. | Excit. napon 2,5 V
1.6.8. | Osjetljivost tlačnog senzora 5uV/V/mmHg
1.6.9. | Rezolucija 1 cmH2O/bit
1.7. | Mjerenje EMG-a
1.7.1. | 5p DIN konektor
1.7.2. | Raspon ulaza +/- 200mV
1.7.3. | Rezolucija 1 µV
1.7.4. | Frekvencijski pojas 20Hz – 750Hz
1.7.5. | Filter mrežni 50 ili 60Hz
1.7.6. | Nivo šuma manji od 1.5µVrms s kratko spojenim pinovima
1.7.7. | CCMR veči od 100 dB
1.8. | Mjerač protoka - bežični
1.8.1. | IPX1 ili jednakovrijedno
1.8.2. | Digitalni sensor težine
1.8.3. | Kučište senzora napravljeno od ABS plastike
1.8.4. | Težina max. 600 grama
1.8.5. | Spojen na PC putem "Bluetooth" bežične komunikacije
1.8.6. | Podesivo postolje po visini od 37 do 83 cm
1.8.7. | Lijevak napravljen od polyethylene visoke gustoče
1.8.8. | Promjer lijevka 262mm
1.8.9. | Posuda za urin izrađena od Polypropylena
1.8.10. | Volumen posude za urin 1000ml
1.8.11. | Točnost mjerenja protoka +/- 1ml/s / +/-1%
1.8.12. | Rezolucija protoka 1ml/s
1.8.13. | Domet mjerenja 1-100ml/s
1.8.14. | Točnost mjerenja volumena +/-1ml / +/-1%
1.8.15. | Rezolucija volumena 1ml
1.8.16. | Domet mjerenja 0 do 2000ml
1.8.17. | Kapacitet 3000g uključujući početni offset
1.8.18. | Mehanički stop pri +/- 4000g
1.9. | Postava uređaja
1.9.1. | Uređaj se postavlja na IV cijev
1.10. | Dodaci
1.10.1. | Infracrveni daljinski upravljač s najmanje 26 tipki, jednom ALT tipkom i jednom SHIFT tipkom
1.10.2. | Ultrazvučni modul za automatsko mjerenje rezidualnog volumena urina
1.10.3. | Kolor LCD ekran osjetljiv na dodir
1.10.4. | Veličina dijagonale ekrana najmanje 15cm
1.10.5. | Jednostavan način lociranja i zamrzavanja slike za dobivanje rezultata unutar 5 sekundi
1.10.6. | Ugrađena memorija za pohranu najmanje 100 snimaka
1.10.7. | U modulu mora biti ugrađen termički printer
1.10.8. | U modulu mora biti ugrađena punjiva baterija z minimalan rad od 4 sata
1.10.9. | Pokretno postolje modula s pet kotača i košarom za pribor
1.11. | Pribor i potrošni materijal
1.11.1. | Katetera za cistometriju 2 lumena 6Fr (10 kom)
1.11.2. | Katetera za cistometriju 2 lumena 8Fr (10 kom)
1.11.3. | Kateter za mjerenje abdominalnog tlaka s uvlakačem 4,5Fr (20 kom)
1.11.4. | Komorice za mjerenje tlaka Argon (10kom)
1.11.5. | Sistem za punjenje mjehura (spajanje boce ili vrečice u sistem s pumpom) (50 kom)
1.11.6. | Priključni kabel za mjerenje EMG-a
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 25. Body compositum BMC
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 25. Body composition monitor system BMC- primjena u DB nefrologije
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | BODY COMPOSITUM MONITOR SYSTEM BMC - PRIMJENA U DB NEFROLOGIJE | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 25. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 25. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | BODY COMPOSITUM MONITOR SYSTEM BMC - PRIMJENA U DB NEFROLOGIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: BCM-Body Composition Monitor
1.1. | BCM - uređaj za određivanje i praćenje hidracije i nutricijskog statusa u bolesnika na dijalizi
1.2. | BCM bolesničke kartice za prijenos izmjerenih bolesnikovih parametara - 10 kom
1.3. | BCM skin elektrode za mjerenje - set od 10 kom
1.4. | USB eksterni čitač kartica
1.5. | FMT računalni program za očitavanje i spremanje izmjerenih parametara
1.6. | BCM skin jednokratne elektrode (set za 10 BCM mjerenja) - 50 kom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 26. Segm. analizator tjel. mase
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 26. Segmentalni analizator tjelesne mase - primjena u DB dijabetologije
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | SEGMENTALNI ANALIZATOR TJELESNE MASE - PRIMJENA U DB DIJABETOLOGIJE | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 26. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 26. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | SEGMENTALNI ANALIZATOR TJELESNE MASE - PRIMJENA U DB DIJABETOLOGIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Segmentalni analizator tjelesne mase
1.1. | mjerenje do 300 kg / podiok 100 grama - NAWI Class III odobrenje ili jednakovrijedno
1.2. | MDD - odobrenje za medicinsku upotrebu ili jednakovrijedno
1.3. | rad pod računalnim (embedded) sustavom i OS Microsoft Windows
1.4. | zaslon u boji TFT 10,4" (1024x768) osjetljiv na dodir za interaktivno upravljanje
1.5. | multifrekventno mjerenje (min. 6 frekvencija)
1.6. | analiza sastava tijela za 30-35 sekundi
1.7. | mjerenje osoba dobi od 5 do 99 godina
1.8. | izbor: mod "Standardno" ili mod "Sportaš"
Analiza cijeloga tijela :
1.9. | težina (kg)
1.10. | masno tkivo (%)
1.11. | masno tkivo (kg)
1.12. | mišićna masa ( kg )
1.13. | Indeks Tjelesne Mase - BMI
1.14. | koštana masa (kg)
1.15. | predviđena masa proteina u tijelu (kg)
1.16. | metabolička starost (odrasli od 18-99 godina)
1.17. | osnovna metabolička vrijednost - BMR (kcal, kJ)
1.18. | BMR grafikon (odrasli od 18-99 godina)
1.19. | ocjena visceralnog masnog tkiva (odrasli od 18-99 godina)
1.20. | grafikon visceralnog masnog tkiva (odrasli od 18-99 godina)
1.21. | ukupna količina vode u tijelu - TBW (kg)
1.22. | udio količine vode u ukupnoj tjelesnoj težini - TBW (%)
1.23. | izvan stanična količina vode - ECW (kg)
1.24. | unutar stanična količina vode - ICW (kg)
1.25. | odnos ECW / TBW (%)
1.26. | grafički prikaz odnosa ECW / TBW
1.27. | mogućnost postavljanja ciljnih vrijednosti za težinu i masno tkivo
Segmentalna analiza :
1.28. | mišićna masa ( kg )
1.29. | ocjena mišićne mase
1.30. | masno tkivo (%)
1.31. | masno tkivo (kg)
1.32. | ocjena masnog tkiva
1.33. | impendancija ( Ω )
1.34. | fazni kut
Procjena stanja tijela :
1.35. | ocjena fizičkog stanja
1.36. | balans mišićne mase
1.37. | ocjena nožnih mišića
1.38. | distribucija masnog tkiva u tijelu
1.39. | povijest rezultata - rezultati sastava tijela se pohranjuju čime je omogućeno praćenje rezultata mjerenja
Ostale karakteristike:
1.40. | 4 USB porta
1.41. | direktno spajanje pisača (Win. kompatibilnog) na USB port
1.42. | dimenzije: 450 x 490 x 1240 mm
1.43. | težina: 33 kg
1.44. | napajanje 220V / 50 Hz
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 27. Kaliper
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 27. Kaliper
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | KALIPER - PRIMJENA U DB DIJABETOLOGIJE | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 27. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 27. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | KALIPER - PRIMJENA U DB DIJABETOLOGIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | rezolucija 0,20 mm
1.2. | raspon 0 - 80.00 mm
1.3. | ponovljivost 0,20 mm
1.4. | preciznost 99%
1.5. | vilice dizajnirane za mjerenje do 80 mm
1.6. | kontaktni vrhovi oblikovani da daju neprekinut pritisak
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 28. Hidraul. dinamometar
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 28. Hidraulični dinamometar za šaku
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | HIDRAULIČNI DINAMOMETAR ZA ŠAKU - PRIMJENA U DB DIJABETOLOGIJE | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 28. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 28. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | HIDRAULIČNI DINAMOMETAR ZA ŠAKU - PRIMJENA U DB DIJABETOLOGIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | hidraulički pogon
1.2. | od nehrđajućeg čelika
1.3. | ergonomski dizajn
1.4. | mjeri snagu stiska do 90kg
1.5. | pokazivač mjerenja ostaje u položaju dok se ne resetira
1.6. | dvostruka mjerila očitovanja prikazuju izometričku silu prijanjanja
1.7. | 5 različitih pozicija hvatišta u intervalima od 35 do 90mm
1.8. | zaštitna vezica koja sprječava neželjeno ispadanje uređaja
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 29. 24-satno mjerenje gluk.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 29. Uređaj za 24-satno mjerenje glukoze u - primjena u DB pedijatrije
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | UREĐAJ ZA 24 - SATNO MJERENJE GLUKOZE - PRIMJENA U DB PEDIJATRIJE | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 29. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 29. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | UREĐAJ ZA 24 - SATNO MJERENJE GLUKOZE - PRIMJENA U DB PEDIJATRIJE ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Kontinuirani monitoring glukoze
1.2. | kontinuirano bilježenje razina glukoze u intersticiju kroz 6 dana (dnevno 288 mjerenja)
1.3. | bez monitora, ,
1.4. | bez alarma
1.5. | vodootporan
1.6. | za retrospektivnu analizu podaci se skidaju pomoću USB veze na web softver
1.7. | potrebna svakodnevna kalibracija sa minimalno 4 vrijednosti GUKa
1.8. | za primjenu kod djece, odraslih, trudnica
1.9. | sustav sadrži:
1.9.1. | snimač
1.9.2. | bazu za punjenje i prijenos podataka
1.9.3. | USB kabel baze
1.9.4. | prilagodnik za zidnu utičnicu
1.9.5. | utikač za čišćenje
1.9.6. | aplikator za postavljanje senzora
1.10. | Senzori za kontinuirani monitoring glukoze
1.10.1. | kompatibilni sa uređajem za kontinuirani monitoring glukoze istog proizvođača
1.10.2. | kontinuirano bilježenje razina glukoze u intersticiju kroz 6 dana (288 mjerenja)
1.10.3. | postavlja se pomoću aplikatora
1.10.4. | sterilno i pojedinačno pakiranje
1.10.5. | jednokratni
1.10.6. | za primjenu kod djece, odraslih, trudnica
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 30.EKG
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 30. EKG aparati
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | EKG APARAT 12 KANALA - PRIMJENA U KARDIOLOGIJI | kom | 3
2 | EKG APARAT 12 KANALA S INTERPRETACIJOM | kom | 6
3 | EKG APARAT S PRIJENOSNIM PC, S ELEKTRODAMA ZA DOJENČAD I NOVOROĐENČAD | kom | 1
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 30. predmeta nabave bez PDV-a
5 | Porez na dodanu vrijednost
6 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 30. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | EKG APARAT 12 KANALA - PRIMJENA U KARDIOLOGIJI ( 3 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Dodirni LCD zaslon s pozadinskom rasvjetom za grafički i slovno-brojčani prikaz ( touch screen )
1.2. | Rezolucija zaslona: min. 1024 x 768 pixsela, dijagonala min.15″ ( 380 mm )
1.3. | Dimenzije uređaja max. 380 mm x 300 mm x 70 mm, težine max. 3,5 kg uključujući papir i promjenljivu bateriju
1.4. | Rad uređaja na strujno napajanje i bateriju ( litijski polimer, 31 Wh)
1.5. | Kapacitet baterije min. 2 sata normalne upotrebe, vijek trajanja min. 4 godine
1.6. | Vrijeme punjenja baterije: max. 3 sata za 100% uz isključen uređaj
1.7. | Pisač s glavom za toplinski ispis visoke razlučivosti integriran u uređaj, ispis na A4 formatu
1.8. | Frekvencijski raspon pisača: 0,05-300 Hz
1.9. | Papir toplinski reaktivan, Z-preklapanje, A4 formata
1.10. | Brzina ispisa: 5/12,5/25/50 mm/s
1.11. | Osjetljivost ispisa: 5/10/20 mm/mV
1.12. | Broj odvoda prikazanih na zaslonu: 3, 6, 2 x 6, 3 x 4 + 1 rhy, 12
1.13. | Brzina prikaza na zaslonu: 12,5/25/50 mm/s
1.14. | Osjetljivost prikaza na zaslonu: 5/10/20 mm/mV
1.15. | Sučelje: 4 USB, priključak EKG-kabela, mrežni priključak, RS- 232, opcija GPRS, opcija WLAN
1.16. | Detekcija pacemaker-a
1.17. | Program za interpretaciju EKG-a
1.18. | Interna memorija min. 350 snimaka
1.19. | Detekcija otpuštenih elektroda, otpor elektroda, prenapona, AC smetnje, odstupanja bazne linije i mišićnog tremora
1.20. | Pregled EKG-a prije ispisa
1.21. | Mjerenje srčane frekvencije do 300 otkucaja u minuti
1.22. | Mogućnost pohrane min. posljednje 4 minute svih EKG kanala ( full disclosure ) te prijenosa istih
1.23. | Automatski i ručni način rada
1.24. | Mogućnost simultanog snimanja 16 kanala s 14-odvodnim pacijent-kablom
1.25. | Dinamički raspon mjerenja ± 10 mV, DC ± 300 mV
1.26. | Ugrađeni filteri: miogram filter ( mišićni filter ), filter mrežnog napona, "smoothing" filter, filter za stabilizaciju
1.27. | Tipkovnica: touch screen
1.28. | Vidljivo na zaslonu: stanje filtra, izvor napajanja, stanje kontakta elektroda, HR, datum i vrijeme, odvodi
1.29. | Podaci o pacijentu ( ime, dob, visina, težina, BP, ID uređaja, ID MTA )
1.30. | Mogućnost nadogradnje programa za trombolizu
1.31. | Rezultati mjerenja EKG-a ( intervali, amplitude, električne osi )
1.32. | Mogućnost nadogradnje visoko-rezolucijskog signala prosječnog EKG-a ("kasni potencijali")
1.33. | Mogućnost nadogradnje spirometrije
1.34. | Frekvencija uzorkovanja EKG pojačala min. 4000 uzoraka/sek./kanalu
1.35. | Mogućnost nadogradnje workliste
1.36. | Mogućnost nadogradnje algoritma okluzije koronarne arterije
1.37. | Kolica za uređaj
2. | EKG APARAT 12 KANALA S INTERPRETACIJOM ( 6 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Ugrađeni LCD zaslon min. 110 x 85 mm efektivnog područja prikaza
2.2. | Razlučivost LCD zaslona min. 320 x 240 točaka
2.3. | Indikatori stanja na ekranu: vrijeme, datum, ime pacijenta, stanje baterije, HR, status elektroda, osjetljivost, brzina, filter
2.4. | Alfanumerička tipkovnica
2.5. | Napajanje 220 - 240 V, 50-60 Hz i samostalan rad s ugrađenom baterijom za punjenje
2.6. | Kapacitet baterije do min. 4 sata normalne upotrebe
2.7. | Automatsko i ručno snimanje
2.8. | Ispis na termo papir formata A4
2.9. | Softver za mjerenje i automatsku interpretaciju s preporukom trombolize uključen
2.10. | Zaštita od defibrilacije
2.11. | Frekvencija uzorkovanja min. 1000 Hz/po svakom odvodu pojedinačno
2.12. | Detekcija pacemakera: ±2 mV/0,1 ms
2.13. | Interna memorija za pohranu snimaka i podataka pacijenata
2.14. | Mogućnost nadogradnje spirometrije
2.15. | Ugrađen termalni pisač visoke rezolucije, min. 8 točaka/mm ( os amplitude ), 40 točaka/mm ( vremenska os ) pri 25 mm/s
2.16. | Mogućnost odabira više različitih formata ispisa
2.17. | Mogućnost nadogradnje ergometrije
2.18. | Simultano snimanje svih 12 kanala
2.19. | Ručni ispis ritma u stvarnom vremenu
3. | EKG APARAT S PRIJENOSNIM PC, S ELEKTRODAMA ZA DOJENČAD I NOVOROĐENČAD ( 1 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3.1. | Dodirni LCD zaslon s pozadinskom rasvjetom za grafički i slovno-brojčani prikaz ( touch screen )
3.2. | Rezolucija zaslona: min. 1024 x 768 pixsela, dijagonala min.8″ ( 200 mm )
3.3. | Dimenzije uređaja max. 240 mm x 160 mm x 40 mm, težine max. 1,2 kg uključujući papir
3.4. | Rad uređaja na strujno napajanje i bateriju ( litijski polimer, 2,4 Ah )
3.5. | Kapacitet baterije min. 4 sata normalne upotrebe, vijek trajanja min. 4 godine
3.6. | Vrijeme punjenja baterije: do 3 sata za 100% uz isključen uređaj
3.7. | Pisač s glavom za toplinski ispis visoke razlučivosti integriran u uređaj
3.8. | Frekvencijski raspon pisača: 0-250 Hz
3.9. | Papir toplinski reaktivan, Z-preklapanje, širine min. 110 mm
3.10. | Brzina ispisa: 5/12,5/25/50 mm/s
3.11. | Osjetljivost ispisa: 5/10/20 mm/Mv
3.12. | Prikaz EKG-a na površini min. 110 x 190 mm s različitim izgledima
3.13. | Brzina prikaza na zaslonu: 12,5/25/50 mm/s
3.14. | Osjetljivost prikaza na zaslonu: 5/10/20 mm/mV
3.15. | Sučelje: 2 USB, priključak EKG-kabela, mrežni priključak
3.16. | Detekcija pacemaker-a
3.17. | Program za interpretaciju EKG-a
3.18. | Interna memorija min. 350 snimaka
3.19. | Simultana analiza svih 12 odvoda
3.20. | Pregled EKG-a na zaslonu
3.21. | QT korekcija: Bazett, Fredericia, Fremingham ili Hodges
3.22. | Pruža min. 10 sekundi trenutne akvizicije EKG-a
3.23. | Automatski i ručni način rada
3.24. | Odabir odvoda: desni prekordijalni , standardni C4r, lijevi posteriorni, Nehb
3.25. | Kompjuterizirana mjerenja
3.26. | Ugrađeni filteri: filter mrežnog napajanja, miogram filter ( mišićni )
3.27. | Tipkovnica: dodirni zaslon
3.28. | Vidljivo na zaslonu: stanje filtra, izvor napajanja, stanje kontakta elektroda, HR, datum i vrijeme, odvodi
3.29. | Podaci o pacijentu ( ime, dob, visina, težina, BP, ID uređaja, ID MTA )
3.30. | Popis svih uvjeta za snimanje EKG-a ( datum, vrijeme, filtar )
3.31. | Rezultati mjerenja EKG-a ( intervali, amplitude, električne osi )
3.32. | Zaštita od defibrilacije
3.33. | Frekvencija uzorkovanja EKG pojačala min. 32.000 uzoraka u sekundi po odvodu
3.34. | EKG rezolucija 1 μV
3.35. | Mogućnost nadogradnje algoritma okluzije koronarne arterije
3.36. | Ručni ispis ritma u stvarnom vremenu
3.37. | Prijenosno računalo
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 31.Aspiratori
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 31. Aspiratori
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | ASPIRATOR ZA PRIMJENU U ORDINACIJI | kom | 2
2 | POKRETNI ASPIRATOR NA KOTAČIMA | kom | 3
3 | ASPIRATOR PRIJENOSNI | kom | 3
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 31. predmeta nabave bez PDV-a
5 | Porez na dodanu vrijednost
6 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 31. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | ASPIRATOR ZA PRIMJENU U ORDINACIJI ( 2 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Prijenosni električni aspirator
1.1. | Protok aspiratora minimalno 16 litara/minuti
1.2. | Regulator vakuuma, s manometrom, s minimalnim rasponom regulacije do 0,75 bara
1.3. | Integriran zaštitni bakterijski filter
1.4. | Posuda za sekret minimalne zapremnine 1L s mogućnošću sterilizacije
1.5. | Priključni kabel za 230V, 50 Hz
2. | POKRETNI ASPIRATOR NA KOTAČIMA - PRIMJENA OPERACIJSKOJ SALI ( 3 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2. | Vrsta jedinice: Pokretni električni aspirator
Protok aspiratora minimalno 40 litara/minuti
Regulator vakuuma, s manometrom, s rasponom regulacije od 0 do -0,90 bara
Pokretno podvozje na kotačima zaštićenim elektroprovodljivom gumom
Kotači postavljeni ispod pokretnog podvozja
Dvije nosive šine za smještaj boca za sekret i ostale opreme
Dvije posude za sekret svaka od po minimalno 3 litre
Ventil za prebacivanje sukcije s jedne na drugu posudu za sekret
Poklopac za posudu s nastavkom za aspiracijsko crijevo radi lakše manipulacije tijekom aspiracije i drškom
Integrirani zaštitni plovak koji sprečava prelijevanje sadržaja
Maksimalna snaga agregata do 100 W
Nožni prekidač za upravljanje aspiratorom (uključivanje/isključivanje)
Crijeva za sukciju promjera 7 i 10 mm dužine oko 2-2,5 metara sa mogućnošću parne sterilizacije na temperaturi do 134°C
Priključni kabel za 230V, 50 Hz
Težina uređaja maksimalno 20 kg
Bučnost agregata maksimalno 60 dB
3 | ASPIRATOR PRIJENOSNI ( 3 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3. | Vrsta jedinice: Aspirator prijenosni
Prijenosni električni aspirator
Protok aspiratora minimalno 22 litara/minuti
Regulator vakuuma, s manometrom, s minimalnim rasponom regulacije do 0,75 bara
Indikator napunjenosti baterije
Posuda za sekret minimalne zapremnine 1L s mogućnošću sterilizacije
Integrirana baterija za nezavisno napajanje, kapaciteta minimalno 30 min
Priključni kabel za 230V, 50 Hz
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 32.EEG
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 32. EEG aparati
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | EEG - HOLTER 32-KANALNI S RADNOM STANICOM - PRIMJENA U PEDIJATRIJI | kom | 1
2 | EEG - PORTABILNI - 32 - KANALNI - PRIMJENA U NEUROLOGIJI | kom | 1
3 | EEG - HOLTER - 32-KANALNI S RADNOM STANICOM - PRIMJENA U NEUROLOGIJI | kom | 1
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 32. predmeta nabave bez PDV-a
5 | Porez na dodanu vrijednost
6 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 32. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | EEG - HOLTER 32-KANALNI S RADNOM STANICOM - PRIMJENA U PEDIJATRIJI ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: EEG - HOLTER 32-KANALNI S RADNOM STANICOM
Rekorder
1.1. | 32 EEG kanala (AC)
1.2. | 8 bipolarnih poligrafskih kanala (AC/DC)
1.3. | 4 pomoćna DC ulaza
1.4. | 72-satno snimanje 21 kanala
1.5. | 16-bitna rezolucija A/D pretvorbe simultano na svim kanalima
1.6. | Mogućnost promjene frekvencije simultanog uzorkovanja svih kanala: 1 - 256 Hz ili 25 - 200 Hz
1.7. | Ugrađena tipka za notifikaciju događaja pacijenta
1.8. | Ugrađena kalibracija
1.9. | Provjera impedancije
Električke karakteristike kanala
1.10. | Tolerancija AC napona: 10 mVpp
1.11. | Maks. radni DC napon (DC offset elektroda): +/- 250 mV
1.12. | Frekvencijski opseg: 0.16 - 70 Hz
1.13. | Maksimalni zajednički ulazni DC napon: 2 Vpp
1.14. | CMRR > 100 dB
1.15. | Ulazna struja prednapona <+/- 25 nA
1.16. | Šum < 3.5 μVpp
1.17. | Maksimalne dimenzije: 15×10×3 cm
1.18. | Robusno kućište
1.19. | Mogućnost snimanja na memorijske kartice i/ili na PC računalo (putem USB kabela i/ili bežično putem bluetootha)
1.20. | Snimanje podataka u standardnom EDF formatu
1.21. | Kontinuirano snimanje signala za vrijeme promjene baterija
1.22. | Paralelan mod rada baterija koji omogućava duže snimanje bez zamjene baterija
1.23. | Mogućnost slanja podataka nezavisno lokalnom mrežom ili internetom
1.24. | Bežični monitoring do minimalno 100 m
Software
1.25. | Software za čitanje EEG signala
PC sustav
1.26. | Brand-name računalo (renomiranog proizvođača računalne opreme, specificirati kojeg)
1.27. | Hard disk min. 500GB SATA
1.28. | Min. Intel i3 procesor
1.29. | DVD/CD R/RW
1.30. | Min. 4GB RAM DDR3
1.31. | Mrežna kartica: Gigabit LAN (100/1000 Mbit/s)
1.32. | 22" TFT LCD monitor
1.33. | Mobilna kolica za smještaj uređaja
Obavezna mogućnost nadogradnje
1.34. | Foto-lampa za snimanje rutinskog EEG-a
1.35. | Videometrija sa minimalno 2 HD kamere (sinkronizirano sa EEG snimkom)
Dodatne komponente i pribor
1.36. | Metalne disk elektrode promjera 9 mm, min. 24 kom
1.37. | EEG gel, 1 kom
1.38. | Kape za EEG 3 veličine x 1 komad i to:
1.38.1. | Mala - raspon dimenzija 42-48 cm
1.38.2. | Srednja - raspon dimenzija 48-54 cm
1.38.3. | Velika - raspon dimenzija 54-60 cm
1.39. | Abrazivna pasta - 3 komada
1.40. | Vodljiva pasta - 3 komada
1.41. | Tekući deterdžent za kape 1 kom
1.42. | TP adapter za kapu
1.43. | Premosne elektrode - 5 komada
1.44. | Referentne elektrode - 3 komada
2. | EEG - PORTABILNI - 32 - KANALNI - PRIMJENA U NEUROLOGIJI ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2. | Vrsta jedinice: EEG - PORTABILNI 32 - KANALNI
Programska podrška
2.1. | min. Microsoft Windows 7 operativni sustav
2.2. | Izvoz/uvoz podataka u EDF i ASCII
2.3. | Čitanje nalaza na bilo kojem MS Windows kompatibilnom računalu
2.4. | Arhiviranje na CD ili DVD medije
PC sustav
2.5. | Brand-name laptop računalo (renomiranog proizvođača računalne opreme, specificirati kojeg)
2.6. | Hard disk min. 500GB SATA
2.7. | Min. Intel i3, 3,0 GHz procesor
2.8. | DVD/CD R/RW
2.9. | Min. 4GB RAM DDR3
2.10. | Mrežna kartica: Gigabit LAN (100/1000 Mbit/s)
2.11. | 15.6" TFT LCD monitor
2.12. | Izolacijski transformator, min. 500VA
2.13. | Laserski pisač (min. 600 dpi)
2.14. | Mobilna kolica za smještaj uređaja
EEG programska podrška
2.15. | Program za snimanje EEG signala
2.16. | Program za čitanje EEG signala
2.17. | IP EEG Server - program za daljinsku analizu snimljenih EEG nalaza preko Interneta
2.18. | Program za vođenje baze podataka pacijenata i snimaka (ODBC kompatibilnost)
2.19. | Neograničen broj mogućih montaža
2.20. | Neograničen broj prikazanih kanala na ekranu
2.21. | Dodatno markiranje događaja od strane liječnika koji pregledava snimak
2.22. | Naknadno markiranje događaja na snimku dok traje snimanje
2.23. | Kontinuirana provjera impedancije elektroda
2.24. | Softwareska kalibracija poligrafskih signala (nagib/offset konverzije)
2.25. | Markiranje događaja koje generira pacijent na hrvatskom jeziku
2.26. | Mjerenje visine, periode i frekvencije dijela EEG vala
2.27. | Hardversko zaključavanje EEG programskog sustava (USB dongle ili sl.)
2.28. | Software koji omogućuje snimanje EEG nalaza tako da se može očitati na bilo kojem Windows XP ili Windows 7 kompatibilnom računalu, bez potrebe instalacije bilo kakvog posebnog softwarea za pregled EEGa
2.29. | Videometrija - program za sinkronozirano snimanje i offline čitanje video zapisa s EEG zapisom
Trend prikaz signala
2.30. | Amplitude Integrated Encephalogram (AIE) ili jednakovrijedno
2.31. | Total Band Power ili jednakovrijedno
2.32. | Absolute Band Power ili jednakovrijedno
2.33. | Relative Band Power ili jednakovrijedno
2.34. | Envelope ili jednakovrijedno
2.35. | Frequency Ratios (Alpha/Delta, etc) ili jednakovrijedno
2.36. | Generic (npr. SaO2, pulse) ili jednakovrijedno
2.37. | Peak Frequency ili jednakovrijedno
2.38. | Spectral Edge ili jednakovrijedno
2.39. | Spectral Entropy ili jednakovrijedno
2.40. | Spectrogram ili jednakovrijedno
2.41. | Inter Burst Interval ili jednakovrijedno
2.42. | Burst Rate ili jednakovrijedno
2.43. | Burst Suppression Ratio ili jednakovrijedno
Obavezno uključeni softveri
2.44. | Program za automatsku detekciju šiljaka i napadaja
2.45. | LTM softver - program za dugotrajno EEG snimanje
2.46. | Brain Mapping program - Band Power, karte usklađenosti i amplituda (Coherence & Amplitude maps). Metode sfernog splajna ili linearne interpolacije. Amplitudni i frekvencijski brain mapping. Mogućnost korištenja više kanala i njihova usporedba.
2.47. | Program za analizu spavanja - automatsko i ručno skoriranje svih faza spavanja
Pojačalo
2.48. | Ukupan broj ulaznih kanala: min. 35
2.49. | Ukupan broj programibilnih kanala: min. 32
2.50. | Postavke kanala:
2.51. | min. 32 EEG kanala (AC - korisnički podesivo)
2.52. | min. 9 bipolarnih Poligrafskih kanala (AC/DC - korisnički podesivo)
2.53. | min. 1 DC ulaz visokog nivoa za spajanje vanjskih uređaja, npr. CPAP monitor, itd.
2.54. | min. 1 SpO2
2.55. | Markiranje događaja koje generira pacijent (Patient Event)
2.56. | Ulazna impedancija: >100MW
2.57. | Diferencijalna ulazna impedancija: >40MW
2.58. | CMRR: >110dB /50Hz
2.59. | HW karakteristike kanala:
2.60. | DC offset tolerancija: min. ±300mV
2.61. | Max. ulazni napon: min. ±5mV
2.62. | Frekvencijski raspon: min. 0.05-500 Hz
2.63. | Hardwaresko pojačanje; min. 400
2.64. | Poligrafske i EEG elektrode sa zaštitom od dodira
2.65. | Fluorescentna labela za pojačalo
2.66. | Integrirani prikaz impedancije na strani pacijenta
2.67. | Deblok funkcija na svim EEG i poligrafskim kanalima
2.68. | Spoj na računalo: LAN Ethernet tip
2.69. | Uključen UTP kabel za spoj pojačalo-računalo
Digitalno procesuiranje signala
2.70. | Frekvencija uzorkovanja: min. 2000-125 Hz
2.71. | Rezolucija uzorkovanja: min. 16 bita
2.72. | Filtriranje i naponska osjetljivost se regulira softwareski
2.73. | Mrežni filter: 50 Hz
Fotostimulator
2.74. | Direktno priključen na pojačalo
2.75. | Bešumni tip sa LED diodama
2.76. | Neograničeni broj automatskih programa
Video kamera
2.77. | Digitalna video kamera za snimanje po danu i noći
2.78. | Postolje za kameru
Obavezna mogućnost nadogradnje
2.79. | Bežično WiFi (801.11) pojačalo s 32 ili 64 kanala (uključujući 9 bipolarnih kanala) i SpO2 ulazom. Pojačalo mora imati internu memoriju čime se osigurava snimanje signala i u slučaju izlaska pojačala iz dometa stanice za snimanje
Dodatne komponente i pribor
2.80. | Metalne disk elektrode - 10 kom
2.81. | EEG gel - 1 kom
2.82. | Kape za EEG, 4 veličine x 1 komad i to:
2.82.1. | Mala - raspon dimenzija 42-48 cm - 1 kom
2.82.2. | Srednja - raspon dimenzija 48-54 cm - 1 kom
2.82.3. | Velika - raspon dimenzija 54-60 cm - 1 kom
2.82.4. | Ekstra velika - raspon dimenzija 60-66 cm - 1 kom
2.83. | Abrazivna pasta - 1 komad
2.84. | Ušne elektrode - 2 komada
Kompatibilnost
2.85. | Uređaj mora biti kompatibilan s postojećim sustavom na Odjelu kako bi se mogla iskoristiti stara baza pacijenata i povezati s novom
3. | EEG - HOLTER - 32-KANALNI S RADNOM STANICOM - PRIMJENA U NEUROLOGIJI ( 1 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3. | Vrsta jedinice: EEG - HOLTER 32-KANALNI S RADNOM STANICOM
Rekorder
3.1. | 32 EEG kanala (AC)
3.2. | 8 bipolarnih poligrafskih kanala (AC/DC)
3.3. | 4 pomoćna DC ulaza
3.4. | 72-satno snimanje 21 kanala
3.5. | 16-bitna rezolucija A/D pretvorbe simultano na svim kanalima
3.6. | Mogućnost promjene frekvencije simultanog uzorkovanja svih kanala: 1 - 256 Hz ili 25 - 200 Hz
3.7. | Ugrađena tipka za notifikaciju događaja pacijenta
3.8. | Ugrađena kalibracija
3.9. | Provjera impedancije
Električke karakteristike kanala
3.10. | Tolerancija AC napona: 10 mVpp
3.11. | Maks. radni DC napon (DC offset elektroda): +/- 250 mV
3.12. | Frekvencijski opseg: 0.16 - 70 Hz
3.13. | Maksimalni zajednički ulazni DC napon: 2 Vpp
3.14. | CMRR > 100 dB
3.15. | Ulazna struja prednapona <+/- 25 nA
3.16. | Šum < 3.5 μVpp
3.17. | Maksimalne dimenzije: 15×10×3 cm
3.18. | Robusno kućište
3.19. | Mogućnost snimanja na memorijske kartice i/ili na PC računalo (putem USB kabela i/ili bežično putem bluetootha)
3.20. | Snimanje podataka u standardnom EDF formatu
3.21. | Kontinuirano snimanje signala za vrijeme promjene baterija
3.22. | Paralelan mod rada baterija koji omogućava duže snimanje bez zamjene baterija
3.23. | Mogućnost slanja podataka nezavisno lokalnom mrežom ili internetom
3.24. | Bežični monitoring do minimalno 100 m
Software
3.25. | Software za čitanje EEG signala
PC sustav
3.26. | Brand-name računalo (renomiranog proizvođača računalne opreme, specificirati kojeg)
3.27. | Hard disk min. 500GB SATA
3.28. | Min. Intel i3 procesor
3.29. | DVD/CD R/RW
3.30. | Min. 4GB RAM DDR3
3.31. | Mrežna kartica: Gigabit LAN (100/1000 Mbit/s)
3.32. | 22" TFT LCD monitor
3.33. | Mobilna kolica za smještaj uređaja
Obavezna mogućnost nadogradnje
3.34. | Foto-lampa za snimanje rutinskog EEG-a
3.35. | Videometrija sa minimalno 2 HD kamere (sinkronizirano sa EEG snimkom)
Dodatne komponente i pribor
3.36. | Metalne disk elektrode promjera 9 mm - 24 kom
3.37. | EEG gel - 1 kom
3.38. | Kape za EEG, 4 veličine x 1 komad i to:
3.38.1. | Mala - raspon dimenzija 42-48 cm - 1 kom
3.38.2. | Srednja - raspon dimenzija 48-54 cm - 1 kom
3.38.3. | Velika - raspon dimenzija 54-60 cm - 1 kom
3.38.4. | Ekstra velika - raspon dimenzija 60-66 cm - 1 kom
3.39. | Abrazivna pasta - 3 komada
3.40. | Vodljiva pasta - 3 komada
3.41. | Tekući deterdžent za kape - 1 komad
3.42. | TP adapter za kapu
3.43. | Premosne elektrode - 5 komada
3.44. | Referentne elektrode - 3 komada
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 33.perfuzori
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 33. Perfuzori, infuzijske pumpe
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | PERFUZOR ZA PRECIZNO KONTINUIRANO INJICIRANJE LIJEKOVA | kom | 13
2 | INFUZIJSKA PUMPA - INFUZOMAT | kom | 24
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 33. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 33. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | PERFUZOR ZA PRECIZNO KONTINUIRANO INJICIRANJE LIJEKOVA ( 13 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | OSNOVNE FUNKCIJE
1.1.1. | Vrsta jedinice: Prijenosna volumetrijska infuzijska pumpa sa štrcaljkom za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova
1.1.2. | Raspon brzine protoka : od minimalno od 0.01ml/h do 200 ml/h
1.1.3. | Podešavanje protoka u intervalima: od 0.01 do 99.99 ml/h u koracima od po minimalno 0.01 ml od 100.0 do 999.9 ml/h u koracima od po minimalno 0.1 ml bolusa do 1.800 ml/h (s 50/60 ml štrcaljkom)
1.1.4. | Točnost doziranog protoka : +/-2%
1.1.5. | - izbor štrcaljke: više proizvođača, zapremnina od 2 do 50/60 ml - automatsko prepoznavanje zapremnine štrcaljke - automatsko učvršćivanje potiskivača klipa štrcaljke u cilju prevencije slučajne administracije bolusa ili jednakovrijedno
1.1.6. | Doziranje bolusa na tri načina: - ručni bolus – doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka - doziranje bolusa s predodređenim volumenom bolusa - doziranje bolusa s izračunom protoka
1.2. | IZBOR FUNKCIJA
1.2.1. | Programiranje doziranog volumena od 0,1 do minimalno 9.999 ml Podešavanje dozirnog volumena u intervalima od 0.1 do 99.99 ml u koracima od po minimalno 0.01 ml od 100.0 do 999.9 ml u koracima od po minimalno 0.1 m od 1.000 do 9999 ml u koracima od po minimalno 1 ml
1.2.2. | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije od 00h 01min do minimalno 99h 59min
1.2.3. | Automatski izračun protoka (ml/h ) ovisno o dozi (µg, mg, /kg/min) Automatski izračun protoka ovisno o sljedećim parametrima (ili jednakovrijedno): - koncentraciji ili količini lijeka u µg, mg, IU, mmol, ili mEq po ml - količini lijeka u ml (volumenu lijeka) - težini pacijenta
1.2.4. | Mod kontrola analgezije od strane pacijenta (PCA). Ukoliko volumetrijska infuzijska pumpa nema opciju isporuke PCA modalitetom, ponuditelj je obavazan ponuditi svoje tehničko rješenje
1.2.5. | Farmakokinetički model ciljna koncentracija infuzije (TCI)
1.2.6. | Prikaz podataka na ekranu pumpe tijekom rada pumpe: - protok - status pumpe - vizualizacija protoka - profil terapije - stanje baterije - tlak u štrcaljki / granična vrijednost tlaka štrcaljki - vrijeme do kraja terapije - volumen do kraja terapije - volumen doziran pacijentu
1.2.7. | Prikaz parametara i postavki pumpe na zaslonu: granični tlak, strujni napon, rad baterije, status alarma, datum, vrijeme, bolus
1.2.8. | Automatsko preuzimanje infuzijske terapije na jedan od dva načina: - Pomoću dodatne tiplovnice (modula) - Preuzimanje funkcije na sekundarnom perfuzoru nakon isteka istovrsne terapije na primarnom perfuzoru pri primjeni lijekova iz liste lijekova definirane od strane odjela
1.2.9. | Lista lijekova koja sadrži od minimalno 100 lijekova s opcijom grupiranja lijekova u kategorije (s parametrima o dozi, bolusu te granicama brzine doziranja/protoka) ili jednakovrijedno. Izrada liste lijekova pomoću softverskog programa, a ovisno o potrebama odjela
1.2.10. | Pohranjivanje posljednjih minimalno 1.000 unosa s opcijom ispisa podataka od ovlaštenog servisera ili jednakovrijedno
1.3. | SIGURNOSNI SISTEMI
1.3.1. | Prikazivanje stanja pumpe (alarma) preko 3 LED
1.3.2. | Vizualni i akustični predalarmi devijacije volumena, isteka vremena, prazne baterije, detekcije porasta tlaka, skore aktivacije opcije preuzimanja
1.3.3. | Vizualni i akustični alarmi prazne šprice, isporučenog volumena, isteka vremena, prazne baterije, neočekivanog porasta tlaka iznad graničnog tlaka, KVO završen, neispravno postavljene štrcaljke, kalibracija uređaja, poništeni podaci terapije, zaključavanje podataka, prekinute opcije preuzimanja
1.3.4. | Podešavanje graničnog tlaka u sistemu u razinama (granice minimalno od 0.1 do maksimalno 1.2 bara). Automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog alarma
1.3.5. | Alarm minimalno 3 min prije završetka terapije s mogućnošću podešavanja/prilagođavanja vremena u servisnom modu ili jednakovrijedno
1.3.6. | KVO (Keep Vane Open) - opcija održavanja prohodnog venskog pristupa
1.3.7. | Pomična stezaljka za krilca štrcaljke koja osigurava ispravno podešavanje cilindra štrcaljke ili jednakovrijedno
1.4. | NAPAJANJE, DIMENZIJE
1.4.1. | Napajanje: mrežni napon 230/110 V, 50/60 Hz - Vanjsko napajanje niskog napona od 12 V DC (mogućnost priključenja u ambulantnom vozilu) Integrirana baterija - Tip baterija : NiMH (pogodna za punjenje) Vrijeme rada baterija : minimalno 8 sati pri protoku od 25 ml/h Vrijeme punjenja baterija : do 6 sati
1.5. | DODATNE KARAKTERISTIKE
1.5.1. | Softver pumpe na hrvatskom jeziku
1.5.2. | Povezivanje do tri perfuzora za unutarbolnički ili vanbolnički transport bez radne stanice
1.5.3. | Opcija povezivanja više pumpi u „infuzijske radne stanice“ i dalje u skupove od više „infuzijskih radnih stanica“. Povezivanje minimalno 8 pumpi u jedinstvenu cjelinu. Sve pumpe u ovoj opciji (skup „radnih stanica“) moraju se napajati jednim kablom za napajanje
1.5.4. | Mogućnost povezivanja perfuzora u sustav centralnog nadzora infuzijske terapije
1.5.5. | Mogućnost povezivanja sa sustavom za nadzor i regulaciju glikemije u određenom rasponu
1.5.6. | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnog zračenja (MRI)
1.5.7. | Vodootpornost: IP22 ili jednakovrijedno
1.6. | OSNOVNE FUNKCIJE - RADNA STANICA - 2 kom
1.6.1. | Ponuditelj je obavezan ponuditi 2 radne stanice koje su kompatibilne s ponuđenim infuzomatima i perfuzorima
1.6.2. | Modularna radna stanica za postavljanje minimalno 4 perfuzora ili infuzomata u bilo kojoj kombinaciji
2. | INFUZIJSKA PUMPA - INFUZOMAT ( 24 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | OSNOVNE FUNKCIJE
2.1.1. | Vrsta jedinice: Volumetrijska infuzijska pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, parenteralnih otopina i transfuziju krvi
2.1.2. | Raspon protoka : od 0.1ml/h do minimalno 1.200 ml/h
2.1.3. | Podešavanje protoka u intervalima: od 0.1 do 99.99 ml/h u koracima minimalno od 0.01 ml od 100.0 do 999.9 ml/h u koracima po minimalno od 0.1 ml od 1.000 do 1.200 ml/h u koracima po minimalno od 1ml
2.1.4. | Točnost doziranog protoka : +/-5% (uz originalne infuzijske sisteme)
2.1.5. | Doziranje bolusa na tri načina: - ručni bolus – doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka - doziranje bolusa s predodređenim volumenom bolusa - doziranje bolusa s izračunom brzine protoka
2.2. | IZBOR FUNKCIJA
2.2.1. | Programiranje doziranog volumena od 0,1 do minimalno 9.999 ml Podešavanje dozirnog volumena u intervalima od 0,1 do 99.99 ml u koracima od po minimalno 0.1 ml od 100.0 do 999.9 ml u koracima od po minimalno 0.1 ml od 1.000 do 9.999 ml u koracima od po minimalno 1ml
2.2.2. | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije od 00h 01min do minimalno 99h 59min
2.2.3. | Automatski izračun protoka (ml/h ) ovisno o dozi ( µg, mg, ../kg/min ) Automatski izračun protoka ovisno o sljedećim parametrima (ili jednakovrijedno): - koncentraciji ili količini lijeka u µg, mg, IU, mmol, ili mEq po ml - količini lijeka u ml (volumenu lijeka) - težini bolesnika
2.2.4. | Prikaz podataka na ekranu pumpe u toku rada pumpe: - protok - status pumpe - vizualizacija protoka - profil terapije - stanje baterije - tlak u liniji/granična vrijednost tlaka u liniji - vrijeme do kraja terapije - volumen do kraja terapije - volumen doziran pacijentu
2.2.5. | Prikaz parametara i postavki pumpe na zaslonu: granični tlak, strujni napon, status alarma, datum, vrijeme, bolus, naziv lijeka
2.2.6. | Lista lijekova koja sadrži od minimalno 100 lijekova s mogućnošću grupiranja lijekova po kategorijama (s parametrima o dozi, bolusu te granicama brzine doziranja/protoka). Izrada liste lijekova pomoću softverskog programa, a ovisno o potrebama odjela
2.2.7. | Mod sekundarna infuzija, privremeno zaustavljanje primarne infuzije sa svrhom aplikacije sekundarne infuzije ili jednakovrijedno
2.2.8. | Mod kontrola analgezije od strane pacijenta (PCA). Ukoliko volumetrijska infuzijska pumpa nema opciju isporuke PCA modalitetom, ponuditelj je obavazan ponuditi svoje tehničko rješenje
2.2.9. | Mod – automatsko povećanje brzine protoka infuzije do platoa, a ovisno o volumenu i vremenu primjene infuzije, održavanje primjene infuzije pri zadanoj brzini i u zadanom vremenu, te automatsko snižavanje brzine protoka
2.2.10. | Sekvencijska infuzija – mogućnost programiranja minimalno 12 infuzijskih sekvenci u jednoj terapiji
2.2.11. | Mod programirana kontinuirana isporuka terapije s povremenim programiranim isporukama bolusa uz ponavljanje izmjena ili jednakovrijedno
2.2.12. | Isporuka enteralne prehrane upotrebom infuzijske volumetrijske pumpe. Ukoliko volumetrijska infuzijska pumpa nema opciju isporuke enteralne prehrane, ponuditelj je obvezan ponuditi svoje tehničko rješenje
2.2.13. | Pohranjivanje posljednjih minimalno 1.000 unosa s opcijom ispisa podataka od ovlaštenog servisera ili jednakovrijedno
2.3. | SIGURNOSNI SISTEMI
2.3.1. | Prikazivanje stanja pumpe (alarma) preko 3 LED
2.3.2. | Vizualni i akustični alarmi devijacije volumena, neočekivanog porasta tlaka iznad graničnog tlaka, prekida infuzije i kraja infuzije, predalarm/alarm prazne baterije
2.3.3. | Podešavanje graničnog tlaka u sistemu na 9 nivoa (granice minimalno od 0.1 do maksimalno 1.2 bara). Automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog alarma
2.3.4. | Alarm minimalno 3 min prije završetka terapije s mogućnošću podešavanja/prilagođavanja vremena u servisnom modu ili jednakovrijedno
2.3.5. | KVO (Keep Vane Open) - opcija održavanja prohodnog venskog pristupa
2.3.6. | Detektor zraka u liniji – detektiranje volumena zraka u liniji (većih od 0,01 ml)
2.3.7. | Dva detektora tlaka u liniji („uzvodno“ i „nizvodno“ od pumpe)
2.3.8. | Dvije sigurnosne stezaljke (jedna unutar pumpe, a druga integrirana na infuzijsku liniju) za automatsko zaustavljanje protoka slobodnim padom kod promjene infuzijske linije
2.3.9. | Zaključavanje podataka u pumpi
2.4. | DODATNE KARAKTERISTIKE
2.4.1. | Napajanje: mrežni napon 230/110 V, 50/60 Hz - Vanjsko napajanje niskog napona od 12 V DC (Mogućnost priključak za napajanje u vozilima) - Integrirana baterija Tip baterija : NiMH (pogodna za punjenje) Vrijeme rada baterija : minimalno 4 sata pri protoku od 25ml/h Vrijeme punjenja baterija : do 6 sati
2.4.2. | Softver pumpe na hrvatskom jeziku
2.4.3. | Obavezno povezivanje do tri pumpe zajedno za potrebe unutarbolničkog ili vanbolničkog transporta bez radne stanice
2.4.4. | Opcija povezivanja više pumpi u „infuzijske radne stanice“ i dalje u skupove od više „infuzijskih radnih stanica“, povezivanje minimalno 8 pumpi u jedinstvenu cjelinu „infuzijska radna stanica“. Sve pumpe u ovoj opciji (skup „radnih stanica“) moraju se napajati jednim kablom za napajanje
2.4.5. | Mogućnost povezivanja perfuzora u sustav centralnog nadzora infuzijske terapije
2.4.6. | Mogućnost povezivanja sa sustavom za nadzor i regulaciju glikemije u određenom rasponu
2.4.7. | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnog zračenja (MRI)
2.4.8. | Vodootpornost: IP22 ili jednakovrijedno
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 34.Puls oksimetri
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 34. Puls oksimetri
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | PULS OKSIMETAR PRIJENOSNI | kom | 10
2 | PULSNI OKSIMETAR STACIONARNI | kom | 16
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 34. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 34. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | PULS OKSIMETAR PRIJENOSNI ( 10 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Prikaz parametara saturacije, pulsa i perfuzijskog indeksa
1.2. | SET V3 tehnologija mjerenja saturacije
1.3. | Memorija min. 72h trendova mjerenih parametara
1.4. | Autonomija rada s 4 AA baterije min. 30h sa indikatorom statusa baterije
1.5. | Izbor perioda uzorkovanja pulsa u rasponu od 2-16s
1.6. | Implementiran algoritam za praćenje rapidnih promjena arterijske saturacije
1.7. | 3 nivoa osjetljivosti algoritma za prilagodbu uvjetima mjerenja saturacije
1.8. | Prikaz postavki alarma pri pokretanju uređaja
1.9. | Raspon mjerenja saturacije 1-100%
1.10. | Raspon mjerenja perfuzijskog indexa 0,02-20%
1.11. | Raspon mjerenja pulsa 25-240 otkucaja/min
1.12. | Vizualni indikator niske kvalitete signala
1.13. | Podešavanje svjetline prikaza na zaslonu
1.14. | "Sleep" mod sa isključenim osvjetljenjem i audio signalizacijom
1.15. | Radna temperatura okoline 0-50 °C
1.16. | Težina uređaja max. 350 gr
1.17. | Uređaj se isporučuje sa:
1.17.1. | višekratnim senzorom - 1 kom
1.17.2. | baterijama - AA - 4 kom
1.17.3. | zaštitnom gumenom stopom sa stalkom
2. | PULSNI OKSIMETAR STACIONARNI ( 16 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Prikaz parametara saturacije, pulsa i perfuzijskog indeksa
2.2. | SET V3 tehnologija mjerenja saturacije
2.3. | Memorija min. 72h trendova mjerenih parametara
2.4. | Napajanje 110-220VAC, 48-62 Hz uz autonomiju rada na baterije min. 7h
2.5. | Integrirana ručka za nošenje uređaja
2.6. | Izbor perioda uzorkovanja pulsa u rasponu od 2-16s
2.7. | Implementiran algoritam za praćenje rapidnih promjena arterijske saturacije
2.8. | 3 nivoa osjetljivosti algoritma za prilagodbu uvjetima mjerenja saturacije
2.9. | Prikaz postavki alarma pri pokretanju uređaja
2.10. | Raspon mjerenja saturacije 1-100%
2.11. | Raspon mjerenja perfuzijskog indexa 0,02-20%
2.12. | Raspon mjerenja pulsa 25-240 otkucaja/min
2.13. | Vizualni indikator niske kvalitete signala
2.14. | Podešavanje svjetline prikaza na zaslonu
2.15. | "Sleep" mod sa isključenim osvjetljenjem i audio signalizacijom
2.16. | Radna temperatura okoline 5-40 °C
2.17. | Težina uređaja max. 1000 gr
2.18. | Serijski port za komunikaciju sa računalom
2.19. | Poseban port za priključak poziva sestre
2.20. | Priključak za dodatno uzemljenje
2.21. | Izbor između vertikalnog i horizontalnog tipa uređaja
2.22. | Uređaj se isporučuje sa jednokratnim senzorom - 10 kom
2.23. | Uređaj se isporučuje sa višekratnim senzorom - 1 kom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 35.Tlakomjeri
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 35. Tlakomjeri
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | TLAKOMJER DIGITALNI | kom | 6
2 | TLAKOMJER NA PERO, POKRETNI NA STALKU | kom | 8
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 35. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 35. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | TLAKOMJER DIGITALNI ( 6 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Profesionalni digitalni tlakomjer
1.1. | Ručni model tlakomjera
1.1.1. | SureBP tehnologija mjerenja -brzo očitanje za 15 sekundi
1.1.2. | Bluetooth bežična tehnologija; povezivanje i odabir EMR/HIS programa
1.1.3. | Kompatibilan s manžetama od veličine za djecu (12 cm) do veličine za bedro (55 cm)
1.1.4. | Li-ion baterija daje 100 očitanja po jednom punjenju
1.1.5. | Bez žive i lateksa
1.2. | Mjerenja:
1.2.1. | Sistolički/dijastolički raspon: 60 - 250 mmHg / 30 - 160 mmHg
1.2.2. | Raspon arterijskog tlaka: 40 - 190 mmHg
1.2.3. | Raspon pulsa/točnost: 35 - 199 bpm / +-5.0 %
1.2.4. | Maksimalni raspon mjerenja: 300 mmHg +- 15 mmHg
1.3. | Manžete:
1.3.1. | U kompletu sa 7 manžeta: small infant (7-10 cm), infant (9-13 cm), small child (12-16 cm), child (15-21 cm), small adult (20-26 cm), adult (25-34 cm), large adult (32-43 cm)
1.3.2. | klik sistem za brzo mijenjanje manžeta
1.3.3. | garancija na manžete 3 godine
1.4. | Ostale karakteristike:
1.4.1. | Dimenzije: 15 (h) x 8 x 5.6 cm ±2cm
1.4.2. | Težina: max. 450 g
1.4.3. | Snaga: Li-ion baterija, 3.7 V, 2100 mAh, 7.8 Wh, 100 mjerenja
1.4.4. | Radni ciklus: min. 150 000 ciklusa
1.4.5. | Interna memorija: min. 50 očitanja
2. | TLAKOMJER NA PERO, POKRETNI NA STALKU ( 8 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: Tlakomjer na pero na stalku s kotačima
2.1.1. | Pumpica s metalnim ventilom ergonomski oblikovana za dlan
2.1.2. | Spiralno crijevo dužine min. 1.5 m
2.2. | Manžete:
2.2.1. | Manžeta br. 11 u cijeni
2.2.2. | Promjena veličine manžete pomoću klik adaptera
2.2.3. | Garancija na manžete: 3 godine
2.3. | Stalak:
2.3.1. | Stalak s 5 kotača, dva kotača s kočnicama
2.3.2. | Ergonomska košarica za manžetu i pumpicu na stalku
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 36.Digit. vizualiz. vena
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 36. Aparat za digitalnu vizualizaciju vena
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA DIGITALNU VIZUALIZACIJU VENA | kom | 3
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 36. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 36. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA DIGITALNU VIZUALIZACIJU VENA ( 3 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice:
1.1.1. | Rad uređaja na principu interpretacije apsorpcije infracrvene svjetlosti u hemoglobinu
1.1.2. | Prikaz vaskulature u realnom vremenu uz spremnost uređaja za rad u max. 2 s od pokretanja
1.1.3. | Color TFT LCD zaslon na uređaju sa navigacijskim tipkama za upravljanje
1.1.4. | Max. težina uređaja 300 g
1.1.5. | Uređaj ne zahtjeva kalibraciju
1.1.6. | Pasivno hlađenje uređaja izvedeno bez ventilatora i ventilacijskih otvora na kućištu
1.1.7. | Mogućnost dezinfekcije uređaja brisanjem vlažnom krpom
1.1.8. | Prikaz vena do dubine 10 mm
1.1.9. | Točnost prikaza centralne linije vaskulature min. 0,1 mm
1.1.10. | Punjiva Li-ion baterija sa prikazom stanja napunjenosti na zaslonu uređaja
1.1.11. | Min. 3 h rada u ekspoziciji sa jednom baterijom
1.1.12. | Inverzni mod prikaza vaskulature za optimalan prikaz malih vena
1.1.13. | Uređaj se isporučuje sa bazom za punjenje
1.1.14. | fleksibilna ruka za montažu uređaja - 1 kom
1.1.15. | stalak sa fleksibilnom rukom - 1 kom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 37.Ergometrija
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 37. Ergometrija
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | JEDINICA ZA ERGOMETRIJU S POKRETNIM SAGOM, EKG MONITOROM, SOFRWEARIMA I PISAČEM | kom | 1
2 | POKRETNI SAG S PROGRAMABILNOM JEDINICOM | kom | 1
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 37. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 37. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | JEDINICA ZA ERGOMETRIJU S POKRETNIM SAGOM, EKG MONITOROM, SOFRWEARIMA I PISAČEM ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Radna stanica za ergometriju
1.1. | EKG jedinica s bežičnim povezivanjem na radnu stanicu putem 2.0 i 2.1 +EDR BT sučelja
1.2. | Zaslon bežične jedinice u boji, minimalno s prikazom kapaciteta baterije, otpora elektroda (kvalitete signala) i prikazom krivulja svih odvoda
1.3. | Bežična jedinica mora imati zaštitu od defibrilacije
1.4. | Bežična jedinica mora imati detekciju srčanog stimulatora
1.5. | Upravljanje bežičnom jedinicom samo jednom tipkom
1.6. | Bežična jedinica mora omogućavati minimalno 36 sati neprekidnog rada s jednim punjenjem baterija
1.7. | Bežična jedinica mora imati automatsko isključivanje kod nekorištenja radi uštede baterija
1.8. | Težina bežične jedinice maksimalno 118 grama uključujući baterije
1.9. | Dimenzije bežične jedinice maksimalno 90x58x20mm
1.10. | Frekvencija uzorkovanja (sampling rate) minimalno 8000 uzoraka/sekundi
1.11. | Ispis na običnom papiru pomoću vanjskog pisača
1.12. | Radna stanica mora imati automatsko i ručno snimanje EKG-a u mirovanju, uz odabir načina prikaza na zaslonu i/ili ispisa
1.13. | Mogućnost pregleda i ponovnog mjerenja svih spremljenih podataka
1.14. | Dinamički generator protokola EKG-a u opterećenju baziran na fizičkom stanju pacijenta, godinama, visini i ostalim mjerodavnim čimbenicima
1.15. | Moguća naknadna ponovna mjerenja EKG-a u mirovanju
1.16. | Interpretacija EKG-a za odrasle i djecu
1.17. | Mogućnost snimanja hitnog EKG-a bez potrebe unosa podataka pacijenta
1.18. | Automatski izračun BMI po unešenim podacima o pacijentu
1.19. | Prikaz kvalitete signala i otpora elektroda u minimalno tri razine, te automatski prikaz u posebnom prozoru u slučaju prevelikog otpora ili otpuštenih elektroda s oznakama odvoda koji ima slab signal
1.20. | Kontinuirano snimanje/pohrana minimalno do 120 minuta 12 kanalnog EKG-a zbog naknadne analize poremećaja ritma u svakom trenutku snimanja
1.21. | QT korekcija po minimalno 4 algoritma (Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham)
1.22. | Prikaz razlike između najdužeg i najkraćeg QT intervala svih odvoda EKG-a
1.23. | Mogućnost pretraživanja po imenu ili ID pacijenta
1.24. | Mogućnost generiranja i PDF ispisa
1.25. | Tijekom testa opterećenja obavezan je prikaz minimalno slijedećih parametara:
1.25.1. | osnovni podaci pacijenta
1.25.2. | prikaz trenutne i ciljne srčane frekvencije, uz prikaz postotka do dostizanja ciljane srčane frekvencije
1.25.3. | krvni tlak trenutne i prijašnje faze protokola
1.25.4. | ukupno vrijeme u kojem je pacijent bio pod opterećenjem od početka testiranja
1.25.5. | ST mjerenja
1.25.6. | minimalno tri tablice trendova po izboru korisnika (npr. BP trend, ST ampl. Trend, Sta-STs trend i slično)
1.25.7. | kronometar ergometrijskog testa, vrijeme trenutne faze protokola, postotak do postizanja max. opterećenja
1.25.8. | prikaz svih 12 odvoda istovremeno
1.25.9. | prikaz povećanog referentnog kompleksa
1.25.10. | mogućnost prikaza broja aritmija/minuti
1.25.11. | mjerenje Borg-a i laktata, ukoliko su unešene vrijednosti
1.26. | Radna stanica mora imati automatsko (po podesivim granicama) i ručno bilježenje događaja
1.27. | Radna stanica mora omogućavati naknadni pregled cijelog testa uključujući pregled svih 12 odvoda, ST trendova, ST tablica, prosjeka QRS kompleksa, pregled ritma, pregled događaja, svih unešenih podataka pacijenta, svih podataka testa opterećenja, trendova srčane frekvencije, trendova krvnog tlaka, interpretacije, razlog prekida testa
1.28. | Filteri: visokopropusni/niskopropusni: 0.05 Hz - 150 Hz. AC: 50-60 Hz, pročišćivač bazne linije i artefakata, pročišćivač mišićnog tremora
1.29. | Omogućen korisnički definiran ispis izvješća/nalaza
1.30. | Moguće kreiranje korisničkih grupa i korisnika s dozvolama za pojedine grupe/korisnike
1.31. | Zvučna signalizacija srčane frekvencije
1.32. | Simultano snimanje svih 12 kanala EKG-a
1.33. | Prikaz 3, 6 ili 12 odvoda na zaslonu
1.34. | Formati prikaza: 3, 6, 9, 12, 2x6, 2x6+1, 3x4+1, 3x3+1
1.35. | Brzine prikaza: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s
1.36. | Osjetljivost prikaza: 5, 10, 20, 40 mm/mV
1.37. | Snimanje ritma podesivo u trajanju od minimalno 15 sekundi do 120 minuta
1.38. | Neograničen broj snimanja EKG-a u mirovanju tijekom snimanja ritma
1.39. | "All in one" računalo certificirano za medicinsku uporabu
1.40. | Monitor visoke rezolucije, dijagonale min. 20", zaslon osjetljiv na dodir
1.41. | Kolica za sustav
1.42. | Ergometar- Pokretna traka kompatibilna sa sustavom
1.42.1. | Gazna površina minimalno 150cm x 50 cm
1.42.2. | Neklizajuća gazna površina
1.42.3. | Raspon brzine: minimalno 0- 20 km/h
1.42.4. | Nagib minimalno 0- 24 %, s rezolucijom promjene do maksimalno 0.1%
1.42.5. | Mogućnost kontroliranja i programiranja trake putem računala bez testa opterećenja
1.42.6. | Tipka za trenutni prekid rada u slučaju hitnosti (emergency stop)
1.43. | Vakuumski sustav
1.43.1. | Napajanje 115/230 V-50/60 Hz; 50 VA
1.43.2. | Raspon vakuuma min. 60-260 mbar; 4 razine prilagodbe kapaciteta vakuuma, raspon tlaka i indikator statusa
1.43.3. | Podrška za ruku s integriranom zaštitom od defibrilacije
1.43.4. | Raspon pivotiranja približno 360⁰
1.43.5. | Elektrode individualno zamjenjive izvana
1.43.6. | Stezni vijak s rasponom fiksiranja 20-55 mm
1.43.7. | Vakuumska pumpa s elektrodama 6x1 m i 4x1,3 m
1.44. | Uređaj za automatsko mjerenje krvnog tlaka
1.44.1. | LCD zaslon s pozadinskim osvijetljenjem
1.44.2. | Težina max. 1,2 kg bez baterije
1.44.3. | Sučelja: EKG i RS-232, USB
1.44.4. | Metode mjerenja: auskultacijska i oscilometrijska
1.44.5. | Raspon mjerenja: sistolički min. 50-270 mmHg, dijastolički min. 20-150 mmHg, srčana frekvencija min. 40-250 otkucaja/min
1.44.6. | Intervali mjerenja: min. 2-20 min
1.44.7. | Kapacitet memorije min. 200 mjerenja
2. | POKRETNI SAG S PROGRAMABILNOM JEDINICOM ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2. | Vrsta jedinice: Ergometar- Pokretna traka
2.1. | Gazna površina minimalno 150cm x 50 cm
2.2. | Neklizajuća gazna površina
2.3. | Raspon brzine: minimalno 0- 20 km/h
2.4. | Nagib minimalno 0- 24 %, s rezolucijom promjene do maksimalno 0.1%
2.5. | Mogućnost kontroliranja i programiranja trake putem računala bez testa opterećenja
2.6. | Tipka za trenutni prekid rada u slučaju hitnosti (emergency stop)
2.7. | Integrirani korisnički terminal s LCD zaslonom i tipkama za upravljanje trakom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 38.Spirometar-IOS
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 38. Spirometar s impulsnom oscilometrijom (IOS)
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | SPIROMETAR S IMPULSNOM OSCILOMETRIJOM (IOS) | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 38. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 38. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | SPIROMETAR S IMPULSNOM OSCILOMETRIJOM - IOS ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Spirometrijski sustav s impulsnom oscilometrijom, modulom za specifične i nespecifične inhalacijske provokacije te modulom za test opterećenja hodanjem Mjereni parametri i moduli:
1.1.1. | Spirometrija
1.1.1.1. | Mirna smirometrija: VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, VCin, VCex, VCmax, Ti, TE, Ttot
1.1.1.2. | Protok-volumen krivulja: FVC, FEV1, FEV.5, FEV2, FEV3, FEV1%VCmax, FEV1%FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, FEF75/85, PIF, MIF50, MEF50%MIF50
1.1.1.3. | Maksimalna voljna ventilacija: MVV, BF_MVV, VT_MVV
1.1.2. | Impulsna oscilometrija
1.1.2.1. | Kompletno integrirana u sustav i radi s jednim impulsom koji ima kontinuirani spektar frekvencija za mjerenje i omogućava analizu unutar jednog udaha (Intra Breath Analysis)
1.1.2.2. | Trenutni prikaz (real time) traženih parametara, uključujući Z5 parametar impedance i krivulju volumena. Vremenski trend svih parametara potreban za određivanje suradnje pacijenata posebno djece. Automatska detekcija artefakata te njihovo odbacivanje
1.1.2.3. | Opremljen programom za interpretaciju mjerenja uz prikaz matematičkog modela pluća – interpretacijski graf
1.1.2.4. | Potpuna integracija manevra za određivanje vitalnog kapaciteta snimanjem respiracije bez potrebe za forsiranjem pacijenta. Mogućnost testiranja pacijenata od 2 godine starosti na dalje. Uključene očekivane vrijednosti parametara za pacijente od 2 godine na dalje
1.1.2.5. | Sustav treba omogućiti preciznu diferencijaciju proksimalnih i distalnih komponenti – a ne samo ukupni otpor kod disanja
1.1.2.6. | Pogodan za određivanje efekata medikacije u raznim dijelovima pluća
1.1.3. | Modul za specifične i nespecifične inhalacijske provokacije
1.1.3.1. | Potpuno integriran u sustav te omogućuje trenutni grafički prikaz parametara disanja
1.1.3.2. | Računalno kontrolirano raspršivanje pomoću jet nebulizatora i ugrađenog kompresora
1.1.3.3. | Direktno mjerenje protoka tijekom inhalacije i pomoć za optimizaciju načina disanja
1.1.3.4. | Ugrađen sustav za osiguranje korektnog načina inhalacija s automatskim prepoznavanjem prekida inhalacije, prepoznavanjem kašlja i sl.
1.1.3.5. | Mogućnost pulsnog i kontinuiranog raspršivanja
1.1.3.6. | Moguća izvedba bilo kojeg provokacijskog protokola
1.1.4. | Modul za test opterećenja hodanjem
1.1.4.1. | Potpuno integriran modul za test opterećenja hodanjem – šest minutni test (6MWT)
1.1.4.2. | Uključuje snimanje i trenutni prikaz srčane frekvencije (HR) i saturacije kisikom (SpO2)
1.1.4.3. | Prikaz protokola i instrukcija pacijentu
1.1.4.4. | Omogućeno upisivanje podataka o krvnom tlaku, upotrebi kisika, pomagala i sl.
1.1.5. | Pribor
1.1.5.1. | Pribor prilagođen djeci
1.1.6. | Ostala oprema
1.1.6.1. | Računalo najnovije generacije, Windows operacijski sustav, pisač u boji
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 39.CTG
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 39. Cardiotocograf (CTG)
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | CARDIOTOCOGRAF ZA JEDNOPLODNU TRUDNOĆU | kom | 4
2 | CARDIOTOCOGRAF ZA BLIZANAČKU TRUDNOĆU - BEŽIČNI | kom | 1
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 39. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 39. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | CARDIOTOCOGRAF ZA JEDNOPLODNU TRUDNOĆU ( 4 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: CTG uređaj za praćenje jednog fetusa - 4 kom
1.1. | Kompaktan uređaj s integriranom Li-ion baterijom, trajanje baterije najmanje 4 sata
1.2. | Jezik prikaza na ekranu engleski i hrvatski, prema odabiru korisnika
1.3. | Program za prikaz mjerenja na računalu isporučen na CD-u
1.4. | Mogućnost priključenja na stanicu za centralni nadzor
1.5. | Namještanje TOCO sonde na nulu pritiskom na jednu tipku koja se nalazi na uređaju
1.6. | Držači sondi integriran na samom uređaju
1.7. | UZ i TOCO sonde vodonepropusne
1.8. | Mogućnost nadogradnje fetal stimulatora
1.9. | Priključak sučelja: RS-232, LAN, USB
1.10. | FHR alarm: postavljanje gornje i donje granice
1.11. | Obilježavanje kliničkog događaja od strane osoblja
1.12. | Obilježavanje događaja od strane trudnice pritiskom na tipku markera
1.13. | Automatska detekcija pomaka fetusa
1.14. | Alarm detekcije istog srčanog ritma kod praćenja blizanaca, kako bi se izbjeglo praćenje otkucaja istog srca
Zaslon
1.15. | Zaslon TFT u boji dijagonale najmanje 5.6"
1.16. | Podešavanje nagiba zaslona
1.17. | Upis podataka pacijenta pomoću kružnog gumba i virtualne tipkovnice prikazane na zaslonu
1.18. | Istovremeni prikaz svih numeričkih parametara na zaslonu
1.19. | Istovremeni prikaz najmanje 3 krivulja (FHR1, FHR2, TOCO) u obliku trenda s pohranom od najmanje 12 sati podataka
1.20. | Istovremeni prikaz svih numeričkih parametara i krivulja
Pisač
1.21. | Termalni pisač: brzina u stvarnom vremenu od 1, 2 i 3 cm/min
1.22. | Papir 150/152 mm, Z-fold, američki ili internacionalni standard
1.23. | Brzi ispis iz memorije: 15 mm/sec
1.24. | Papir: Z-fold termo osjetljiv
1.25. | Memoriranje podataka u slučaju nestanka papira za naknadni ispis snimljenih krivulja
UZ kardio sonda
1.26. | UZ sonda: ultrazvučni pulsni Doppler s autokalibracijom, 9 kristala
1.27. | Verifikacija preklapanja signala
1.28. | Frekvencija pulsa: 2 Khz
1.29. | Ultrazvučna frekvencija: 1.0 MHz
1.30. | FHR raspon: 50 - 240 bpm
1.31. | Rezolucija: 1 bpm
1.32. | Točnost: +/- 2 bpm
TOCO sonda
1.33. | TOCO raspon skale: od 0% - 100%
1.34. | Rezolucija: 1%
1.35. | Automatska detekcija pokreta fetusa
1.36. | Postavljanje početne linije: automatski/ručno
Uz svaki uređaj potrebno isporučiti:
1.37. | Pokretna kolica sustava s košarom za pribor
1.38. | Jedna UZ sonda
1.39. | Jedna TOCO sonda
1.40. | Dva remena za učvršćivanje sondi
1.41. | Marker događaja (tipkalo)
1.42. | Program “Insight” na CD za spajanje CTG uređaja na računalo sa priključnim kabelom
1.43. | Ultrazvučni gel za UZ sondu
1.44. | Termo papir za ispis 100x150x150 mm, 3 komada
1.45. | Eternet kabel
1.46. | Priključni mrežni kabel s rezervnim osiguračima
2. | CARDIOTOCOGRAF ZA BLIZANAČKU TRUDNOĆU - BEŽIČNI ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2. | Vrsta jedinice: CTG uređaj za praćenje blizanaca, vitalnih parametara majke i telemetrijskim bežičnim sondama - 1 kom
2.1. | Jezik prikaza prema odabiru korisnika: hrvatski ili engleski
2.2. | Kompaktan uređaj sa integriranom Li-ion baterijom, trajanje baterije najmanje 4 sata
2.3. | Pohrana svih podataka 24 h po pacijentu
2.4. | Program za prikaz mjerenja na računalu isporučen na CD-u s uređajem
2.5. | Mogućnost bežičnog spajanja na mrežu
2.6. | Mogućnost priključenja na stanicu za centralni nadzor
2.7. | Namještanje TOCO sonde na nulu pritiskom na jednu tipku koja se nalazi na uređaju
2.8. | Držač sondi integriran na samom uređaju
2.9. | UZ i TOCO sonde vodonepropusne 12 kristala
2.10. | Mogućnost nadogradnje fetal stimulatora
2.11. | Integrirana ručka za nošenje
2.12. | Priključak sučelja: RS-232, LAN, USB
2.13. | FHR alarm – visoki i niski za obje UZ sonde
2.14. | Obilježavanje kliničkog događaja
2.15. | Obilježavanje događaja od strane trudnice pritiskom na tipku markera
2.16. | Automatska detekcija pomaka fetusa
2.17. | Alarm detekcije istog srčanog ritma kod praćenja blizanaca kako bi se izbjeglo praćenje otkucaja istog srca
2.18. | Praćenje EKG-a majke
2.19. | Praćenje SpO2 majke
2.20. | Praćenje tlaka majke
2.21. | Praćenje temperature tijela majke
2.22. | Zaslon
2.22.1. | Zaslon LCD u boji osjetljiv na dodir dijagonale 12.1" (30 cm)
2.22.2. | Podešavanje nagiba zaslona
2.22.3. | Upis podataka pacijenta pomoću virtualne tipkovnice prikazane na ekranu zaslona
2.22.4. | Istovremeni prikaz na zaslonu svih numeričkih parametara
2.22.5. | Istovremeni prikaz na zaslonu najmanje 4 krivulja (FHR1, FHR2, Toco i Markeri) u obliku trenda s pohranom od najmanje 24 sati podataka
2.22.6. | Uključen i alternativni način upravljanja uređajem putem “turn and push” tipke
2.22.7. | Promjena predefiniranih načina prikaza numeričkih podataka i krivulja prema želji korisnika pritiskom na jednu tipku na ekranu uređaja, najmanje 4 predefinirana oblika prikaza
2.23. | Pisač
2.23.1. | Termalni pisač: brzina u stvarnom vremenu od 1, 2 i 3 cm/min
2.23.2. | Papir 150/152 mm, Z-fold, američki ili internacionalni standard
2.23.3. | Brzi ispis iz memorije: 15mm/sec
2.23.4. | Papir: Z-fold termo osjetljiv
2.23.5. | Memoriranje podataka u slučaju nestanka papira za naknadni ispis snimljenih krivulja
2.24. | UZ kardio sonda
2.24.1. | UZ sonda: ultrazvučni pulsni Doppler sa autokalibracijom, 12 kristala
2.24.2. | UZ sonde UZ1 i UZ2 za praćenje blizanaca
2.24.3. | Verifikacija preklapanja signala
2.24.4. | Frekvencija pulsa: 2Khz
2.24.5. | Ultrazvučna frekvencija: 1.0 MHz
2.24.6. | FHR raspon: 50 - 240 bpm
2.24.7. | Rezolucija: 1 bpm
2.24.8. | Točnost: +/-1 bpm
2.25. | TOCO sonda
2.25.1. | TOCO Raspon skale: od 0% - 100%
2.25.2. | Rezolucija: 1%
2.25.3. | Automatska detekcija pokreta fetusa
2.25.4. | Postavljanje početne linije: automatski/ručno
2.26. | IUP
2.26.1. | Mjerni opseg: 0 - 100 mmHg
2.26.2. | Nelinearna pogreška: +/- 3 mmHg
2.26.3. | Razlučivost: 1%
2.26.4. | Postavljanje početne linije: automatski/ručno
2.27. | EKG
2.27.1. | Mjerni opseg: 30 - 240 bpm
2.27.2. | Točnost: +/-2 bpm
2.27.3. | Brojčani prikaz na zaslonu
2.27.4. | Ručni odabir prikaza krivulje EKG-a
2.27.5. | Automatsko prepoznavanje gubitka signala
2.28. | SpO2
2.28.1. | Mjerni opseg: 5% - 100%
2.28.2. | Razlučivost: 1%
2.28.3. | Točnost: +/- 2% u rasponu od 90 - 100%; +/- 4% u rasponu od 70 - 90%
2.29. | Tlak
2.29.1. | Sistolički tlak: 40 - 270 mmHg
2.29.2. | Srednji tlak: 20 - 235 mmHg
2.29.3. | Dijastolički tlak: 10 - 215 mmHg
2.29.4. | Razlučivost: 1 mmHg
2.30. | Temperatura
2.30.1. | Mjerni opseg: 0 - 50°C
2.30.2. | Točnost: +/-0.2°C
2.31. | Uz uređaj potrebno isporučiti:
2.31.1. | Dvije UZ sonda različitih boja za lakše prepoznavanje
2.31.2. | Jedna TOCO sonda
2.31.3. | Tri remena za učvršćivanje sondi
2.31.4. | Marker događaja (tipkalo)
2.31.5. | Program “Insight” na CD za spajanje CTG uređaja na računalo sa priključnim kabelom
2.31.6. | Ultrazvučni gel za UZ sondu
2.31.7. | Termo papir za ispis 100x150x150 mm, 3 komada
2.31.8. | Eternet kabel
2.31.9. | Priključni mrežni kabel s rezervnim osiguračima
2.31.10. | Upute za upotrebu na hrvatskom i engleskom jeziku
2.31.11. | Zidni nosač s rukom za montažu uređaja i košarom za pribor
2.32. | Telemetrijska stanica za praćenje dva fetusa
2.32.1. | Bazna stanica s ugrađenom antenom
2.32.2. | Dvije UZ kardio sonde s 12 kristala
2.32.3. | Jedna TOCO sonda
2.32.4. | Dvobojni OLED zaslon na sondama
2.32.5. | Ugrađena punjiva baterija u sondama
2.32.6. | Automatska identifikacija sondi
2.32.7. | Prikaz kvalitete signala, stanja baterije i vrste sonde
2.32.8. | Sonde vodootporne i bežične (mogućnost korištenja za porode u vodi)
2.32.9. | Kompatibilnost s gore opisanim CTG uređajem
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 40.Vage
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 40. Vage
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | DIGITALNA VAGA S VISINOMJEROM | kom | 7
2 | VAGA ZA NAMIRNICE | kom | 1
3 | PLATFORMSKA VAGA DIGITALNA | kom | 1
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 40. predmeta nabave bez PDV-a
5 | Porez na dodanu vrijednost
6 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 40. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | DIGITALNA VAGA S VISINOMJEROM ( 7 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Digitalna stupna vaga s visinomjerom
1.1.1. | III medicinske klase - za zdravstvene ustanove - ovjera u cijeni
1.1.2. | mjerno područje min 300 kg
1.1.3. | točnost do 150 kg max. 50 g, iznad 150 kg max. 100 g
1.1.4. | LCD zaslon
1.1.5. | funkcije BMI, HOLD (zaključavanje težine), TARA, pre-TARA
1.1.6. | funkcija majka / dijete vaganje
1.1.7. | bežični prijenos podataka na PC / integracija na bolnički IT sustav
1.1.8. | automatsko isključenje
1.1.9. | kotačići za prijevoz vage
1.1.10. | integrirani visinomjer mehanički, obostrano očitanje
1.1.11. | opseg visine od 6 do 230 cm, min. točnost 1 mm
1.1.12. | napajanje vage: baterijsko
1.1.13. | napajanje vage - strujno
2. | VAGA ZA NAMIRNICE ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: vaga za namirnice
2.1.1. | ovjera u cijeni
2.1.2. | digitalna, kapacitet min 3 kg, točnost min. 1 g
2.1.3. | platforma inox dimenzija min. 200 x 300 mm
2.1.4. | LCD sa pozadinskim svjetlom
2.1.5. | funkcije vaganje, tara, pre-tara
2.1.6. | hold (zaključavanje težine)
2.1.7. | napajanje: strujno
2.1.8. | napajanje: baterijsko ( kučište za obične ili punjive baterije)
3. | PLATFORMSKA VAGA DIGITALNA ( 1 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3.1. | Vrsta jedinice: Vaga digitalna platformska
3.1.1. | III medicinske klase - za zdravstvene ustanove - ovjera u cijeni
3.1.2. | mjerno područje min. 300 kg
3.1.3. | točnost min 100 g do 200 kg, iznad 200 kg min. 200 g
3.1.4. | LCD ekran povišen, okretni za lako očitanje
3.1.5. | platforma min. 800 x 900 mm
3.1.6. | obostrano rampa za laki navoz/silazak invalidskih kolica
3.1.7. | držač - oslonac teško pokretnim pacijentima
3.1.8. | sklopiva, s kotačima za transport
3.1.9. | funkcije BMI, HOLD (zaključavanje težine), TARA, pre-TARA
3.1.10. | mogućnost bežičnof prijenosa podataka na PC
3.1.11. | automatsko isključenje
3.1.12. | napajanje vage: baterijsko
3.1.13. | napajanje vage - strujno opcija
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 41.Sterilizator
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 41. Aparat za sterilizaciju
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA STERILIZACIJU | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 41. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 41. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA STERILIZACIJU ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Autoklav za brzu sterilizaciju, stolni model
1.1. | Vlastiti rezervoar za destiliziranu vodu, kapacitet 2lit
1.2. | Jednodjelna duboko uvučena sterilizacijska komora, odobrena prema AOTC standardima ili jednakovrijedno, nehrđajući čelik
1.3. | Napajanje: 230V, 50/60 Hz
1.4. | Sigurnosni sistem, ventili, vrata, komora, pregrijavanje
1.5. | 4 tacne, nehrđajući čelik
1.6. | Dimenzije: max.20x30 cm
1.7. | Dozvoljena težina: 1,5kg po tacni
1.8. | Biranje 4 ciklusa, sa sušenjem i bez sušenja ( 121°C i 134°C )
1.9. | Trajanje ciklusa na 134C: 15min bez sušenja; 25 min sa sušenjem
1.10. | Trajanje ciklusa na 121C: 25 min bez sušenja; 40 min sa sušenjem
1.11. | Iglični štampač
1.12. | Rad sa samo jednom tipkom
1.13. | Potpuna mikro-kompjutorska regulacija
1.14. | Regulacija na dodir
1.15. | Poruke na displeju indiciraju stanje ciklusa, signali za „kraj ciklusa“
1.16. | Skidanje podataka o sterilizaciji u Mirosoft Windows OS (Windows 2000; XP; Vista; 7)
1.17. | Mogućnost ugradnje posebnog čitača podataka (dim.: 67x67x28) i zaštitom IP 203 s SD ili MMC karticom i vanjskom jedinicom za očitanje 250.000 ciklusa sa spajanjem na PC preko RS232 priključka.
Dimenzije
1.18. | Vanjske dimenzije: Širina aparata: 46 cm, Dužina aparata: 46 cm, Visina aparata: 36 cm
1.19. | Težina aparata: max. 27 kg
1.20. | Dimenzije Komora: Promjer: 20 cm
1.21. | Dubina komora: 35 cm
1.22. | Kapacitet: 11 lit.
Dodatna oprema:
1.23. | Čeono povećalo
1.23.1. | 2.5x povećanje
1.23.2. | radna udaljenost 330-350mm
1.23.3. | vidno polje > 90mm φ
1.23.4. | Pupilarna distanca u rasponu 48mm - 77 mm
1.23.5. | Mogućnost individualne prilagodbe kuta otklona
1.24. | Kontejner za sterilizaciju kirurških instrumenata
1.24.1. | Dimenzije min. 402mm x min. 158mm x max. 52mm
1.24.2. | Oba dijela kontejnera (posuda i poklopac) su perforirana sa uključenim pamučnim filterima
1.24.3. | Poklopac je izrađen od nehrđajućeg čelika
1.24.4. | U poklopac su ugrađene silikonske brtve koje osiguravaju apsolutno prijanjanje
1.24.5. | Donji dio kontejnera je izrađen od eloksiranog aluminija
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 42.Lampe
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 42. Lampe
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | WOODOVA LAMPA NA POSTOLJU, POKRETNA | kom | 1
2 | OPERACIJSKA LAMPA NA STALKU | kom | 1
3 | LAMPA SAMOSTOJEĆA - LED SVJETLO | kom | 4
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 42. predmeta nabave bez PDV-a
5 | Porez na dodanu vrijednost
6 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 42. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | WOODOVA LAMPA NA POSTOLJU, POKRETNA ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Woodova lampa na postolju, s kotačima
1.2. | Primjena u ginekologiji
1.3. | Metalno postolje
1.4. | 3 dioptrijske leće
1.5. | 5 kotača
1.6. | Podesiva visina lampe u rasponu 110-140 cm
1.7. | Težina maksimalno 5 kg
2. | OPERACIJSKA LAMPA NA STALKU ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: Operacijska lampa na stalku s kotačima
2.2. | Mogućnost podešavanja fokusa od 140 do 250 mm
2.3. | Osvjetljenje 60.000 luxa
2.4. | Temperatura boje 4500 K
2.5. | Regulator za podešavanje osvjetljenja od 50-100 %
2.6. | Trajnost žarulje minimalno 40.000 h
2.7. | Svjetiljka s 19 LED žarulja promjera minimalno 330 mm
2.8. | Metalno postolje
2.9. | 5 kotača
2.10. | Podesivi raspon visine od 700 do 1400 mm
2.11. | Potrošnja maksimalno 20 W
2.12. | Napajanje mrežni napon 220 V, 50 Hz
2.13. | Težina maksimalno 12 kg
3. | LAMPA SAMOSTOJEĆA - LED SVJETLO ( 4 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3.1. | Vrsta jedinice: Lampa LED za manje zahvate
3.2. | LED tehnologija
3.3. | Intenzitet osvjetljenja: bijela, min. 42 000 lux
3.4. | temperatura boje: 5000K
3.5. | Indeks reprodukcije boje > 90
3.6. | posebni indeks crvene boje: R9 > 90.
3.7. | Osigurava prirodni prikaz boje tkiva
3.8. | Optimalna pozicija i Iluminacija bez sjena postiže se pomoću fleksibilnog vrata lampe
3.9. | LED životnog vijeka: min. 30 000 sati rada LED dioda
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 43.Aparati-hemat-ped.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 43. Aparati razni za DB - primjena u pedijatriji i hematologiji
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | INSTRUMENT ZA MJERENJE OPSEGA GLAVE | kom | 2
2 | NAGLAVNA LAMPA - ČEONO SVJETLO | kom | 1
3 | OTOSKOP STANDARDNI | kom | 2
4 | SPECULUM NOSNI PO HARTMANN-U | kom | 1
5 | TOPLOMJER BESKONTAKTNI KLINIČKI S IC TEHNOLOGIJOM | kom | 3
6 | SILIKONSKI AMBU BALON SA MASKOM | kom | 2
7 | INHALATOR PRIJENOSNI | kom | 1
8 | INHALATOR S MASKOM ZA ODRASLE I DJECU | kom | 3
9 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 43. predmeta nabave bez PDV-a
10 | Porez na dodanu vrijednost
11 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 43. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | INSTRUMENT ZA MJERENJE OPSEGA GLAVE ( 2 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Izrađen od specijalne mekane nerastezljive plastike
1.2. | Raspon mjerenja 3- min. 59 cm
1.3. | Graduacija 1 mm
2. | NAGLAVNA LAMPA - ČEONO SVJETLO ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Visokokvalitetne LED diode: bijelo i homogeno svjetlo
2.2. | Podesiva veličina snopa svjetlosti: 30 - 80 mm
2.3. | Radna udaljenost: max. 45 cm
2.4. | Koaksialna iluminacija: slika bez sjena
2.5. | Napajanje: Strujni transformator
2.6. | napajanje: baterijsko
3. | OTOSKOP STANDARDNI ( 2 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3.1. | Vrsta jedinice: Otoskop standardni
3.1.1. | Unutrašnjost mat crne boje: eliminira refleksije
3.1.2. | Prozor s 3x povećanjem: optimizirana površina kućišta za oštre slike i minimalne refleksije
3.1.3. | Otvor za insuflaciju: pouzdan test za pokretljivost bubnjića
3.1.4. | Napredna XHL xenon halogena tehnologija
3.1.5. | Jednokratni lijevci - 10 kom
3.2. | Punjač za otoskop standardni
3.2.1. | Punjač za otoskop odgovara otoskopu pod rednim brojem 3.1.
3.2.2. | Dva posebna odjeljka za punjenje
3.2.3. | Automatsko isključivanje po završetku punjenja
3.2.4. | Prikaz statusa punjenja pomoću lampice
3.2.5. | Napajanje: 2,5V
4. | SPECULUM NOSNI PO HARTMANN-U ( 1 KOM )
4.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
4.1. | Vrsta jedinice: Speculum nosni po Hartmann-Halle-u
4.1.1. | Inox speculum
4.1.2. | Figura 00
4.1.3. | dužina 150 mm
5. | TOPLOMJER BESKONTAKTNI KLINIČKI S IC TEHNOLOGIJOM ( 3 KOM )
5.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
5.1. | Vrsta jedinice: Toplomjer beskontaktni klinički s IC tehnologijom
5.1.1. | Bez kontakta s pacijentom
5.1.2. | Infracr veni senzor očitava temperaturu 4 - 6 cm od centra čela
5.1.3. | Pregledni LCD zaslon
5.1.4. | Sistem povratne informacije o udaljenosti od čela (osigurava konzistentnu točnost)
5.1.5. | Dodatne funkcije: timer pulsa, memorija, auto gašenje 10s nakon zadnjeg mjerenja
5.1.6. | Temperaturni opseg 34 - 43°C
5.1.7. | Laboratorijska točnost ± 0.2° C (34 - 43°C)
5.1.8. | Napajanje: 2x 1.5 V AAA za 3200 - 3300 mjerenja
6. | SILIKONSKI AMBU BALON SA MASKOM ( 2 KOM )
6.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
6.1. | Vrsta jedinice: balon silikonski za odrasle
6.1.1. | Mogućnost autoklaviranja
6.1.2. | 1850 ml
6.1.3. | Maska dvodjelna za odrasle br. 5
6.1.4. | Crijevo za kisik dužine 2 m,
6.1.5. | Ohio vrećica
7. | INHALATOR PRIJENOSNI ( 1 KOM )
7.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
7.1. | Vrsta jedinice: Profesionalni inhalator namijenjen intenzivnim tretmanima u bolnicama
7.1.1. | Uključuje veliki spremnik za spremanje pribora i lijekova
7.1.2. | Na aparatu su uključeni regulator protoka i manometar
7.1.3. | Uključeno u komplet:
7.1.3.1. | HI-FLO mlazni rašpršivač
7.1.3.2. | Maska za odrasle
7.1.3.3. | Maska za djecu
7.1.3.4. | Maska za nos
7.1.3.5. | Maska za usta
7.1.3.6. | Crijevo za zrak
7.1.3.7. | Filter za zrak
7.1.3.8. | Torba
7.1.4. | Maksimalni tlak: 2.5 bar, 36 psi, 250 Kpa
7.1.5. | Radni tlak: 1.3 bar, 18.9 psi, 130 Kpa
7.1.6. | Radni protok zraka: 5.2 L/min
7.1.7. | Radni ciklus: non-stop
8. | INHALATOR S MASKOM ZA ODRASLE I DJECU ( 3 KOM )
8.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
8.1. | Vrsta jedinice: Inhalator kontinuiranog rada za terapiju u zdravstvenim ustanovama
8.1.1. | Kontinuirani rad
8.1.2. | Prikladan za sve dobne skupine
8.1.3. | Standardni pribor uključuje:
8.1.3.1. | Maska za odrasle
8.1.3.2. | Maska za djecu
8.1.3.3. | Nastavak za usta
8.1.3.4. | Microneb III komore - 2 kom
8.1.3.5. | Filter - 2 kom
8.1.3.6. | Crijeva - 2 kom
8.1.4. | Drška za prenošenje
8.1.5. | Trajanje inhaliranja: 0.39 ml/min
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 44.Aparati-oftalmologija
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 44. Aparati za DB / DK - primjena u oftalmologiji
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA ( OCT ) | kom | 1
2 | AUTOKERATOREFRAKTOMETAR | kom | 1
3 | APARAT ZA ISPITIVANJE VIDA, ELEKTRIČNI | kom | 2
4 | TABLICA ZA PROVJERU VIDA | kom | 2
5 | SET PROBNIH LEĆA ZA ISPITIVANJE VIDA - KOMPLET 240 KOM | kom | 2
6 | NEKONTAKTNI BIOMETAR OKA (IOL Master) | kom | 1
7 | OKVIR PROBNI, UNIVERZALNI | kom | 2
8 | OKVIR PROBNI, ERGONOMSKI | kom | 1
9 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 44. predmeta nabave bez PDV-a
10 | Porez na dodanu vrijednost
11 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 44. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA - OCT ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Optički koherentni tomograf
1.1. | Način rada: spektralni
1.2. | Izvor svjetlosti: SLD min. 840 nm
1.3. | Brzina skeniranja: min. 27000 do 68000 skenova u sekundi
1.4. | Dubina skeniranja po A-scan-u: min. 2 mm, min. 1024 točaka
1.5. | Aksialna rezolucija: min. 5 mikrona
1.6. | Transverzalna rezolucija: min. 15 mikrona
1.7. | Interna fiksacija: min. +/- 20 dioptrija
1.8. | Windows 7
1.9. | Min. 19“ integrirani ekran
1.10. | Analiza slojeva retinalnih nervnih niti, očnog živca, debljine makule, ganglijskih stanica
1.11. | Prikaz makule i očnog živca na jednom nalazu
1.12. | Prikaz i kvantitativna analiza skena cijelovite prednje očne komore
1.13. | Skeniranje rožnice min. 9 mm
1.14. | Pahimetrijska karta
1.15. | Stol podešavajući električni
2. | AUTOKERATOREFRAKTOMETAR ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2. | Vrsta jedinice: Automatski refraktometar i keratometar
2.1. | Mjerenje refrakcije od min. -25D do +22 D sfera i 0 D +/-10 D cilindar
2.2. | Mjerenje kornealnog astigmatizma od min. 0 D do -15 D
2.3. | Mjerenje kornealne refrakcije od min. 33 do 67 D
2.4. | Pupilarna distanca od min. 10-85 mm
2.5. | Mjerenje kontaktnih leća
2.6. | Motorizirani naslon za bradu
2.7. | TFT ekran u boji za upravljanje
2.8. | Integrirani termo printer
2.9. | Stol podešavajući električni
3. | APARAT ZA ISPITIVANJE VIDA, ELEKTRIČNI ( 2 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3. | Vrsta jedinice: Aparat za ispitivanje oštrine vida
3.1. | električni
3.2. | s unutarnjim osvjetljenjem
3.3. | gledanje preko ogledala - 3m
4. | TABLICA ZA PROVJERU VIDA ( 2 KOM )
4.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
4. | Vrsta jedinice: Tablica za provjeru vida
4.1. | gledanje preko ogledala - 3m
4.2. | tablica dvostrana
4.3. | brojke, slova, slike
5. | SET PROBNIH LEĆA ZA ISPITIVANJE VIDA - KOMPLET 240 KOM ( 2 KOM )
5.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
5. | Vrsta jedinice: Set probnih leća
5.1. | komplet 240 kom
5.2. | pokriva raspon od 22mm
5.3. | dodatak:
5.3.1. | cross cilindri
5.3.2. | zatvarači
5.3.3. | crveni/zeleni filteri
5.3.4. | stenopeic otvor
5.3.5. | cross
5.3.6. | maddox
5.3.7. | plano leće
5.4. | odvojivi pretinac za jednostavno raspoređivanje leća
5.5. | sferne leće: +0.25 do +20.00D, -0.25 do - 20.00D
5.6. | cilindar leće: +0.25 do + 6.00D, -0.25 do - 6.00D
5.7. | prizmatične leće: 0.5 do 10.D
6. | NEKONTAKTNI BIOMETAR OKA -IOL Master ( 1 KOM )
6.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
6. | Vrsta jedinice: Nekontaktni SWEPT OCT Biometar oka
Mjerenja:
6.1. | Axialna duljina
6.2. | Zakrivljenost rožnice
6.3. | Dubina prednje sobice
6.4. | Debljina leće (uključivši pseudofakiju)
6.5. | Centralna debljina rožnice (CCT)
6.6. | “White to White” mjerenje
Formule za izračun jakosti IOL:
6.7. | Haigis
6.8. | Holladay 2
6.9. | Hoffer
6.10. | SRK/T
6.11. | Formula za izračun očiju nakon refraktivnih zahvata PRK/LASIK/LASEK kod kratkovidnih (myopic) i dalekovidnih (hyperopic) osoba
Povezivost:
6.12. | Povezivost sa sistemom za kompjuterski asistiranu operaciju oka (npr. Callisto eye na OPMI Lumera 700)
6.13. | Povezivost sa sistemom za upravljanje datotekama. (npr. Zeiss FORUM)
6.14. | Sučelje za povezivost sa EMR (elektronska baza medicinskih podataka) i PMS (sistem za upravljanje podatcima pacijenata)
6.15. | USB sučelje za izvoz podataka
6.16. | Ethernet mrežna povezivost
Važne značajke:
6.17. | „SWEPT Source Biometry“ – OCT prikaz anatomskih detalja na longitudinalnom presjeku cijelog oka
6.18. | Mogućnost otkrivanja neuobičajenih pojava oka, u geometrijskom smislu, kao što su “tilt” i decentracija
6.19. | “Fixation check” – mogućnost provjere pacijentove fiksacije
6.20. | Haigis suite – formule za izračun jakosti leće:
6.20.1. | standardne formule
6.20.2. | formula za izmjere jakosti IOL kod očiju nakon laserske korekcije oka
6.20.3. | formula za izmjeru jakosti leće kod očiju sa astigmatizmom.
6.21. | Telecentrično mjerenje
6.21.1. | keratometrija neovisna o udaljenosti
6.21.2. | Mogućnost izmjere nemirnih pacijenata
6.23. | Stol podešavajući električni
7. | OKVIR PROBNI, UNIVERZALNI ( 2 KOM )
7.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
7. | Vrsta jedinice: Okvir probni - univerzalni
7.1. | podesiva dužina i kut radi prilagodbe svim morfologijama lica
7.2. | jednostavno otvaranje fleksibilnih tipki za podešavanje
7.3. | posebni utori za prihvat do 10 leća
7.4. | razmak zjenica 48 - 80mm
8. | OKVIR PROBNI, ERGONOMSKI ( 1 KOM )
8.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
8. | Vrsta jedinice: Okvir probni - ergonomski
8.1. | podesiva dužina i kut radi prilagodbe svim morfologijama lica
8.2. | jednostavno otvaranje fleksibilnih tipki za podešavanje
8.3. | posebni utori za prihvat do 10 leća
8.4. | razmak zjenica 46 - 82mm
8.5. | posebna konstrukcija za sprječavanje zaplitanja kose
8.6. | par polariziranih filtera za ispitivanje na blizinu i daljinu
8.7. | težina max. 64 gr.
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 45.Aparati-pulmologija
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 45. Aparati za DB - primjena u pulmologiji
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | BODY PLETIZMOGRAF + CO DIFUZIJA | kom | 1
2 | APARAT ZA BRONHOPROVOKACIJU | kom | 1
3 | APARAT ZA MJERENJE DUŠIK OKSIDA U ORGANIZMU (FeNO) | kom | 1
4 | SPIROMETAR | kom | 1
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 45. predmeta nabave bez PDV-a
6 | Porez na dodanu vrijednost
7 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 45. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | BODY PLETIZMOGRAF + CO DIFUZIJA ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Potpuni laboratorij za testiranje pulmoloških funkcija
1.1.1. | Dijagnosticiranje parametara otpora dišnog puta, dinamičkih/statičkih plućnih volumena i krivulje protok/volumen unutar 1 minute
1.1.2. | Optimizirani troškovi i prostor
1.2. | Mjerenja
1.2.1. | Mjerenje protoka ultrazvučnim mjerenjem prolaznog vremena
1.2.2. | Raspon mjerenja protoka 0 do ± 20 L/s, točnost ± 2 % ili 50 ml/s
1.2.3. | Mjerenje volumena digitalnom integracijom
1.2.4. | Mjerenje volumena bez ograničenja, preciznost ± 2 %
1.2.5. | Mjerenje usnog tlaka metodom "piezo resistive", preciznost ± 1 %
1.3. | Neraspršujući infracrveni CO analizator
1.3.1. | Raspon mjerenja CO 0-0,5 %, preciznost ± 1%
1.4. | Mjerenje tlaka u kabini metodom "piezo resistive"
1.4.1. | Preciznost mjerenja tlaka u kabini ± 1 %, raspon ± 1 kPa
1.5. | Ultrazvučni analizator helija
1.5.1. | Raspon mjerenja helija 0-20 %, preciznost ± 1 %
1.6. | Programi i ostale karakteristike
1.6.1. | Uključeni administrativni programi: SQL baza podataka, generator izvješća, korisničke predviđene vrijednosti
1.6.2. | Mogućnosti administrativnih programa: višekorisnička licenca, GDT prijenos podataka, HL7 sučelje, worklista, DICOM
1.6.3. | Uključeni programi za mjerenje: bodypletizmografija, otpornost dišnih puteva (Eff, Tot, 0.5, mid, peak), polagana spirometrija, forsirana spirometrija/protok-volumen, difuzija u realnom vremenu, difuzija jednog izdaha, unos plinova u krvi
1.6.4. | Mogućnosti za mjerenje: FRC, provokacija, rinomanometrija, Rocc, MIP/MEP, MVV, ROS/FOT, compliance, kapnovolumetrija
1.6.5. | Bez potrebe dnevne kalibracije senzora protoka i volumena, čistoća i visoka preciznost pomoću ultrazvučne tehnologije
1.6.6. | Izvođenje ATP-BTPS kalkulacije i korekcije u realnom vremenu tijekom mjerenja
1.6.7. | Pomična ruka senzora s mogućnošću podešavanja u tri dimenzije
1.6.8. | Poluautomatska kalibracija plinova s kalibracijom plinova u nekoliko sekundi
1.6.9. | Bez balona za disanje, s regulacijom udisajnih plinova ventilom
1.6.10. | Ultrazvučni senzor protoka visoke učinkovitosti, bez potrebe kalibracije
1.6.11. | Težina kabine max. 150 kg
1.6.12. | Uključuje kolica za smještaj računala, monitora, pisača i izolacijskog transformatora
2. | APARAT ZA BRONHOPROVOKACIJU ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: Aerosol dozimetar za inhalacijsko provokacijske testove
2.1.1. | Specifična ili nespecifična provokacija s pojedinačnim ili višestupnjevitim stadijima testova
2.1.2. | Doziranje aerosola sinkronizirano s disanjem i samo tijekom faze udisaja
2.1.3. | Do 6 različitih standardnih provokacijskih serija s maksimumom od 10 stadija za svaku seriju
2.1.4. | Doza za svaki stadij može se mijenjati povećanjem koncentracije provokacijske tekućine ili promjenom ukupnog vremena raspršivanja
2.1.5. | Rad po principu "breath by breath" s prilagodbom vremena raspršivanja i kratkim dišnim ciklusima
2.1.6. | Automatski izračun ukupne količine raspršivanja po stadijima i provokacijskim serijama
2.1.7. | Rad s minimalnim količinama aerosola i visokoefektivnim filterom, praktički bez kontaminacije zraka u prostoriji
2.1.8. | Napajanje 220-240 V, 50 Hz, 580 mA, dvostruko izolirano
2.1.9. | Težina max. 2 kg
2.1.10. | Podesivo bolus vrijeme 0.1 do 5 sekundi
2.1.11. | Ukupno vrijeme raspršivanja po stadiju max. 65 sekundi
2.1.12. | Stadiji po seriji mjerenja: max. 10
2.1.13. | Kompresor 220 V/ 50 Hz, volumena spremnika 3l
2.1.14. | Spremnik kompresora otporan na koroziju
2.1.15. | Maksimalna opskrba zraka 70 l/min
2.1.16. | Maksimalan tlak 4 bara
3. | APARAT ZA MJERENJE DUŠIK OKSIDA U ORGANIZMU - FeNO ( 1 KOM )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3.1. | Vrsta jedinice: Uređaj za mjerenje izdahnutog NO
3.1.1. | Uređaj ima mogućnost mjerenja izdahnutog NO pomoću 3 opcije: bronhijalno, nazalno, alveolarno
3.1.2. | Bronhijalna opcija pomoću brzine protoka od 50ml/s s poticajnim ekranom
3.1.3. | Nazalna opcija pomoću uzoraka brzine protoka od 100ml/s kroz nazalni kateter
3.1.4. | Alveolarna opcija pomoću automatske "Calv" i "Jaw" grafičke generacije različitim brzinama protoka: 50, 100 i 150 ml/s
3.1.5. | Lagana procedura testa, "step-by-step"
3.1.6. | Ćelija NO: vijek trajanja min. 24 mjeseca
3.1.7. | Dimenzije uređaja max. 15x30x45 cm
3.1.8. | Težina uređaja max. 10 kg
3.1.9. | Vrijeme zagrijavanja uređaja: max. 20 min
3.1.10. | Rad na temperaturi: 10-35⁰C
3.1.11. | Rad na minimalno Windows 7 računalnom programu
3.1.12. | Uključuje kompletan PC paket
4. | SPIROMETAR ( 1 KOM )
4.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
4.1. | Vrsta jedinice: SPIROMETAR
4.1.1. | Osnovni mjerni programi za usporenu spirometriju, forsiranu spirometriju, protok- volumen
4.1.2. | Mogućnosti mjerenja: provokacija, rinomanometrija, Rocc, MIP/MEP, MVV, FOT, kapnovolumetrija, mogućnost mjerenja s filterom
4.1.3. | Automatska BTPS korekcija (temperature i tlaka zraka) tijekom mjerenja
4.1.4. | Mrežna kompatibilnost s mogućnosti spajanja na BIS (HIS) putem GDT, HL7, Worklist ili DICOM protokola
4.1.5. | Ultrazvučni senzor protoka visoke učinkovitosti, bez potrebe kalibracije
4.1.6. | Opseg mjerenja protoka od 0 do 20 L/s, točnost <±2%, rezolucija 0.001 l/s
4.1.7. | Mjerenje volumena metodom digitalne integracije
4.1.8. | Opseg mjerenja volumena bez ograničenja, točnost ± 2%, rezolucija 1 mL
4.1.9. | Težina spirometra maksimalno 1000 g, težina senzora maksimalno 185g
4.1.10. | Povezivanje s računalom putem USB-a
4.1.11. | Uključuje kompletan PC paket
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 46.Aparati-neurologija
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 46. Aparati za DB - primjena u neurologiji
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | SUSTAV ZA VIDEONISTAMOGRAFIJU | kom | 1
2 | SUSTAV ZA VIDEO HEAD IMPULSE TEST | kom | 1
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 46. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 46. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | SUSTAV ZA VIDEONISTAMOGRAFIJU ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Sustav za videonistagmografiju za vestibularnu i okulomotronu analizu na hardverskoj platformi sa računalom, monitorom, kolor laser printerom, softverom za testiranje ravnoteže, LCD TV monitorom, kalorijskim stimulatorima vestibulara
1.2. | Naočale binokularne sa 2 IR kamere, 1 kom
1.3. | Na načalama poklopac za zaklonjen pogled, poklopac se skida za nezaklonjen pogled
1.4. | Kamera standard IEEE1394 FireWire ili jednakovrijedno
1.5. | Rezolucija kamere minimalno 640 x 480 pixela
1.6. | Frekvencija kamera binokularno minimalno 105 slika/sek
1.7. | Sigurnosni standardi: IEC 60601-1, IEC 60601-1-1, IEC 60601-1-2. ili jednakovrijedno
1.8. | Težina naočala sa 2 kamere sa poklopcem za zaklonjeni pogled max. 385 grama
1.9. | Nožna pedala sa usb konekcijom za povezivanje sa računalom iz pozicije 1.12. specifikacije - 1 kom
1.10. | Softver za bazu pacijenata, vng testiranje, obradu i arhiviranje vng podataka i ispis nalaza, instaliran na računalo iz pozicije 1.12. specifikacije - 1 kpl
1.10.1. | Softver treba u slučaju potrebe omogućiti korisniku mrežni rad više različitih uređaja kao što su audiometar, timpanometar, otoakustična emisija, evocirani potencijali od istog proizvođača kao i vng sustav iz ovog predmeta nabave, te arhiviranje nalaza od tih uređaja u softver za bazu pacijenta iz pozicije 1.10. specifikacije
1.11. | Testovi:
1.11.1. | Bitermalni kalorijski test.
1.11.2. | Spontani nistagmus test
1.11.3. | Test položaja
1.11.4. | Dix-Hallpikeov test
1.11.5. | Gaze test - test fiksiranog pogleda
1.11.6. | Smooth Pursuit test - test praćenja
1.11.7. | Test sakada
1.11.8. | Optokinetički test
1.11.9. | Sinusoidni pendularni test za uporabu kod naknadne nadogradnje sustava sa rotacionom stolicom za vng
1.11.10. | Step Rotation test - postepeno/koračno rotatorni test za uporabu kod naknadne nadogradnje sustava sa rotacionom stolicom za vng
1.12. | Mogućnost naknadne nadogradnje sustava sa rotacionom stolicom za vng.
1.13. | Odgovarajuće stolno računalo sa monitorom minimalno 19'', tipkovnicom i mišem, odgovarajućim softverom za vng, za nadzor i upravljanje VNG sustavom - 1 kpl
1.14. | Color laser printer za ispis formata A4, povezan na računalo iz pozicije 1.13. , - 1 kom
1.15. | HD TV monitor ovješen na zid, dijagonale ekrana minimalno 127 cm, povezan sa računalom iz pozicije 1.13.. - 1 kom
1.16. | Uređaj za kalorijsku termalnu stimulaciju nistagmusa vodom - 1 kpl.
1.16.1. | Uporaba uređaja kao samostojeće jedinice i upravljanje uređajem preko vng softvera na računalu iz pozicije 1.13. specifikacije
1.16.2. | Uređaj ima spremnik za vodu bez potrebe povezivanja na dovod i odvod vode
1.16.3. | Spremnik za vodu je dostatan za minimalno 14 testova bez pražnjenja i punjenja spremnika
1.16.4. | Tipka za hladnu irigaciju na 30°C
1.16.5. | Tipka za toplu irigaciju na 44°C
1.16.6. | LED osvjetljenje i start tipka na dršci uređaja
1.16.7. | Napajanje 230V 50Hz
1.17. | Uređaj za kalorijsku termalnu stimulaciju nistagmusa zrakom - 1 kpl.
1.17.1. | Uređaj sa grijanjem i hlađenjem zraka ovisno o odabranoj temperaturi
1.17.2. | Odabir najmanje 2 razine temperature zraka u rasponu minimalno od 20˚C do 50˚C, putem tipke na uređaju
1.17.3. | U dršci ugrađen otoskop sa osvjetljenjem i lećom za povećanje
1.17.4. | Uporaba uređaja kao samostojeće jedinice i upravljanje uređajem preko vng softvera na računalu iz pozicije 1.13. specifikacije
1.17.5. | Električno napajanje 230V 50Hz
1.18. | Izolacijski transformator 1 kom sa dovoljnim brojem priključaka za povezivanje opreme medicinske tehnologije na siguran način
CE certifikat za uređaje za ispitivanje vestibulara
Certifikat EN ISO 13485. ili jednakovrijedno
2. | SUSTAV ZA VIDEO HEAD IMPULSE TEST ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: Sustav za video impulsni test glave
2.2. | Sustav za brzu i objektivnu procjenu funkcije vestibularnog okularnog refleksa i spontanog nistagmusa pri procjeni vestibularnih poremećaja
2.3. | Sigurnosni standardi: IEC 60601-1, Klasa II, Tip B ili jednakovrijedno
2.4. | Standardi za EMC: IEC 60601-1-2 ili jednakovrijedno
2.5. | Računalno sučelje: USB 2.0.
2.6. | Kamera: Monokularna kamera, izmjenjiva za lijevo i desno oko
2.7. | Naočale: Lijevani materijal iz jednog komada, ugodne dobro prijanjajuće bez pomicanja - klizanja sa očiju pacijenta, kontaktno područje naočala sa kožom pacijenta presvučeno silikonom za lako čišćenje, iste naočale prikladne i za djecu i za odrasle.
2.8. | Težina naočala sa kamerom max. 75 grama
2.9. | Laser za kalibraciju u najmanje 5 točaka montiran na nočalama
2.10. | Frekvencija uzorkovanja najmanje 220 Hz
2.11. | Senzor za praćenje glave mjerenjem inercije pomoću žiroskopa sa najmanje 6 stupnjeva slobode
2.12. | Mjerenje svih 6 polukružnih kanala vestubularnog sustava
2.13. | Softver za mjerenje i analizu podataka sa bazom pacijenata
2.14. | Softver omogućuje snimanje i kasniju reprodukciju video zapisa za specifičnog pacijenta
2.15. | Softver omogućuje opsežan grafički izvještaj za svih 6 testiranih kanala
2.16. | Softver omogućuje grafički trenutni prikaz točaka vestibularnog okularnog refleksa pri 40, 60 i 80 ms
2.17. | Softver omogućuje grafički prikaz punog opsega regresije smjera brzine
2.18. | Sustav se isporučuje spreman za uporabu, sa odgovarajućim prijenosnim računalom i instaliranim softverom
2.19. | Kolor laser printer formata A4
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 47.Aparati-neuro_psih.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Medicinski aparati za DB/DK podijeljeni na 47 grupa predmeta nabave
Evidencijski broj nabave: 22/17.
GRUPA 47. Aparati za DB - primjena u neurologiji i psihijatriji
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | SUSTAV ZA NEUROFEEDBACK - PRIMJENA U NEUROLOGIJI | kom | 1
2 | NEUROFEEDBACK UREĐAJ SA SOFTWARE-OM I RAČUNALOM - PRIMJENA U PSIHIJATRIJI | kom | 1
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 47. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 47. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | SUSTAV ZA NEUROFEEDBACK - PRIMJENA U NEUROLOGIJI ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: 10-KANALNI NEURO/BIOFEEDBACK UREĐAJ SA RAČUNALNIM PROGRAMOM
Opće karakteristike:
1.1. | Broj kanala: 10
1.2. | Dimenzije: max. 120 X 140 x 45 mm
1.3. | Težina: max. 500 grama
1.4. | Displej: Status, baterija, konekcija
1.5. | ADC izlaz/rezolucija: 24 bita
1.6. | Sigurnosna klasa: Klasa IIa
EXG kanali
1.7. | Broj kanala: 4
1.8. | EMG: Do 4
1.9. | EEG: Do 4
1.10. | EOG: Do 4
1.11. | ECG: Do 4
1.12. | SCP: Da
1.13. | Raspon ulaznog signala: -100mV / + 100mV
1.14. | Ulazni "common mode" raspon: -2.0 Volta ..... +2.0 Volta
1.15. | Broj uzoraka: 8192 Hz (uzoraka/sek)
1.16. | Broj uzoraka: 2048 Hz sa Bluetooth vezom
1.17. | Faktor pojačanja: 19,5
1.18. | Šum: <1 uV RMS (1-64 Hz frek. raspon)
1.19. | Ulazna impedancija: > 10^12 Ohma
1.20. | CMRR (tipično): > 100 dB
1.21. | Točnost: +- 2%
1.22. | Konektori: Lemo OB serija 6 pinski (2 kanala)
AUX kanali
1.23. | Broj kanala: 4
1.24. | Provodljivost kože: Do 4
1.25. | Temperatura: Do 4
1.26. | BVP/ HR: Do 4
1.27. | Respiracija: Do 4
1.28. | HEG: Zahtjeva 2 ulaza
1.29. | Sila: Do 4
1.30. | Akcelerometrija (3D): Zahtjeva 3 ulaza
1.31. | Raspon ulaznog signala: -2.0 Volta ..... +2.0 Volta
1.32. | Ulazni "common mode" raspon: -2.0 Volta ..... +2.0 Volta
1.33. | Broj uzoraka: 128-1024 Hz (uzoraka/sek)
1.34. | Faktor pojačanja: 1x
1.35. | Šum : <3 uV RMS (1-64 Hz frek. Raspon)
1.36. | Ulazna impedancija: > 10^10 Ohma
1.37. | CMRR: 80 dB
1.38. | Točnost : +- 2%
1.39. | Konektor: Lemo OB serija 5 pinski
Ostali kanali
1.40. | Oximetrija: 1
1.41. | Digitalni ulaz: Da
1.42. | Okidač/ sinkronizacija: 1
Spojivost, napajanje
1.43. | Bluetooth Veza do 10 metera udaljenosti
1.44. | USB
1.45. | Flash memorija: SDHC flash memorijska kartica (do 32GB)
1.46. | Izvor napajanja: 8000 mAh LiPo Baterija
1.47. | Trajanje baterije: 24+ sati
Dodatni sadržaj:
1.48. | SENZOR ZA MJERENJE RESPIRACIJUE
1.49. | SENZOR ZA MJERENJE OTPORA KOŽE
1.50. | SENZOR ZA MJERENJE PROKRVLJENOSTI NA PERIFERIJI -BVP
1.51. | SENZOR ZA MJERENJE EEG, EMG, EKG, EOG
1.52. | KABEL ZA UZEMLJENJE
1.53. | SENZOR ZA MJERENJE TEMPERATURE
1.54. | ELEKTRODE ZA EXG - 50 kom
1.55. | ELEKTRODE ZA EMG - 30 kom
1.56. | MINI EEG KAPE - set od 4 kom i to: 42-47 (1 kom), 47-52 (1 kom), 52-57 (1 kom), 57-62 (1 kom)
1.57. | KONTAKTNA PASTA
1.58. | ABRAZIVNA PASTA
1.59. | SENZOR ZA MJERENJE PROKRVLJENOSTI NA GLAVI -BVP HEAD
1.60. | RAČUNALO ZA NEUROFEEDBACK
1.60.1. | Procesor Intel® Core™ i5-7200U sa Intel HD grafikom 620 (2.5 GHz, up to 3.1 GHz sa Intel Turbo Boost Technologijom, 3 MB cache, 2-jezgreni
1.60.2. | Memorija1 x 8GB DDR4 2133MHz
1.60.3. | Zaslon 17.3" FullHD (1920x1080) IPS nereflektirajući ekran, flat
1.60.4. | HDD 1TB 7mm 5400rpm
1.60.5. | Optički pogon Eksterno 9.5mm DVD/RW
1.60.6. | Zvuk stereo zvučnici s tehnologijom Dolby® Home Theater®
1.60.7. | Komunikacija LAN
1.60.8. | Intel Dual Band Wireless-AC 3165
1.60.9. | Bluetooth® 4.0
1.60.10. | I/O priključci 2 x USB 3.0
1.60.11. | 1 x USB 2.0
1.60.12. | 1 x RJ-45
1.60.13. | 1 x HDMI izlaz
1.60.14. | 4-u-1 čitač kartica (SD,SDHC, SDXC, MMC)
1.60.15. | audio combo jack
1.60.16. | OS Windows 10 Home
2. | NEUROFEEDBACK UREĐAJ SA SOFTWARE-OM I RAČUNALOM - PRIMJENA U PSIHIJATRIJI ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/ godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2. | Vrsta jedinice: Dvokanalni neurofeedback uređaj sa mogućnošću rada po Othmerovoj metodi (Infra low frekv.)
Tehničke karakteristike:
2.1. | Dvo kanalno EEG pojačalo 32bita rezolucije, 165 dB dinamički raspon
2.2. | Mjerač impedancije
2.3. | EEG pojačalo: u sebi mora imati precizno izračunate i konstruirane filtere za optimalno odbacivanje smetnji i dobru kvalitetu signala
2.4. | Mjerač impedancije: na jednostavnom displeju da prikazuje prelazni otpor svake elektrode posebno
2.5. | EEG pojačalo
2.5.1. | Dva kanala visoke razlučivosti s niskom razinom šuma, DC
2.5.2. | Nema operativne kontrole - daljinski kontrolirano pomoću PC softvera
2.5.3. | Niska razina ulaznog šuma
2.5.4. | Kratko vrijeme podešavanja
2.5.5. | Ne prekrivajući filteri, 165dB dinamičkog raspona
2.6. | Mjerač impedancije
2.6.1. | Veliki raspon mjerenog otpor (<5K ... 100k)
2.6.2. | Svijetleći, jednostavan za čitanje LED zaslon za svaku elektrodu
2.6.3. | Zaslon uravnoteženja elektroda za optimalno uklanjanje smetnji
2.6.4. | Kompenzacija galvanskog napona elektroda i smetnji mrežnog napona
2.6.5. | Upozorenje u slučaju loših (istrošenih) elektroda
2.7. | Napajanje
2.7.1. | Napajanje preko USB-porta, baterije nisu potrebne
2.7.2. | Automatsko isključivanje
Neurofeedback igrice
2.8. | Aktivacijski kodovi za NFB animacije:
2.8.1. | Advanced media player
2.8.2. | Dual drive extreme
2.8.3. | Dreamscapes
2.8.4. | Tropical heat
2.8.5. | Inner tube
2.8.6. | Mogučnost nadogradnje sa dodatnim feedback igrama
2.9. | RAČUNALO ZA NEUROFEEDBACK
2.9.1. | Procesor Intel® Core™ i7-6700HQ procesor (6M Cache, do 3.50 GHz)
2.9.2. | Memorija 2 x 8GB DDR4 2133MHz
2.9.3. | Grafika NVIDIA GeForce 940M 2GB
2.9.4. | Zaslon 17.3" FullHD (1920x1080) IPS nereflektirajući ekran, flat
2.9.5. | HDD 1TB 7mm 5400rpm
2.9.6. | Optički pogon Eksterno 9.5mm DVD/RW
2.9.7. | Zvuk stereo zvučnici s tehnologijom Dolby® Home Theater®
2.9.8. | Komunikacija LAN
2.9.9. | Intel Dual Band Wireless-AC 3165
2.9.10. | Bluetooth® 4.0
2.9.11. | I/O priključci 2 x USB 3.0
2.9.12. | 1 x USB 2.0
2.9.13. | 1 x RJ-45
2.9.14. | 1 x HDMI izlaz
2.9.15. | 4-u-1 čitač kartica (SD,SDHC, SDXC, MMC)
2.9.16. | audio combo jack
2.9.17. | OS Windows 10 Home
2.9.18. | Akumulator 3-ćelijska, 45Wh, polimer baterija
2.9.19. | Kensington brava
2.9.20. | 720p HD web kamera s ugrađenim mikrofonom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.