## 1.Integrirana OS
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 1. Integrirana operacijska 4K sala
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | INTEGRIRANA OPERACIJSKA 4K SALA |  | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 1. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 1. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | INTEGRIRANA OPERACIJSKA 4K SALA ( 1 KOM )- po sistemu "ključ u ruke"
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | INTEGRACIJA OPERACIJSKE SALE
1.1 | UPRAVLJAČKA JEDINICA ZA KONTROLU I VIDEOMANAGEMENT
1.1.1 | Medicinski uređaj (MDD certifikat 93/42/EEC Class I) ili jednakovrijedno
1.1.2 | Podržava routing HD-SDI i 3D signala (3G-SDI)
1.1.3 | Minimalno 8 video ulaza i 8 video izlaza
1.1.4 | Prikaz odabranog izvora video signala (preview) na ekranu na dodir
1.1.5 | Streaming HD video signala van sale lokalnom mrežom (LAN), nadogradivo do 3 streama
1.1.6 | Integrirana telefonija preko SIP protokola
1.1.7 | Telefoniranje/konzultacije pomoću bežičnog mikrofona i ugrađenih stropnih zvučnika
1.1.8 | Pristup vanjskom PC-u (PACS/HIS) i kontrola preko ekrana na dodir i ugrađene tipkovnice
1.1.9 | Kontrola audio uređaja, integracija bežičnog mikrofona, integracija u postojeći portafon sustav
1.1.10 | Intuitivno sučelje sa aplikacijskim ikonama kao na smartphone uređajima
1.1.11 | Home screen tipka za povratak na početak iz bilo kojeg ekrana
1.1.12 | Windows Embedded Standard 7 operativni sustav
1.1.13 | Kontrola HD ambijentalne video kamere (PTZ kontrola)
1.1.14 | On-air svjetlo za kontrolu odašiljanja signala van sale
1.1.15 | Minimalno 2 USB porta s prednje strane uređaja
1.1.16 | Neprimjetna integracija sa upravljačkom jedinicom za kontrolu medicinskih uređaja
1.1.17 | Prikaz ikona medicinskih i nemedicinskih uređaja u različitim bojama za lakše snalaženje
1.1.18 | Prepoznavanje uključenih i isključenih uređaja
1.1.19 | Funkcija "privacy" za nesmetan rad
1.1.20 | Mogućnost gledanja video streamova iz sale na bilo kojem računalu u bolničkoj mreži bez instaliranja bilo kakvog software-a
1.1.21 | Video streaming i dvosmjerna audio komunikacija sa više sugovornika na različitim lokacijama
1.1.22 | Mogućnost kasnije nadogradnje multistream viewerom za gledanje i kombiniranje više video signala
1.1.23 | Podrška za prava pristupa i korištenja (LDAP i Active Directory)
1.2 | UPRAVLJAČKA JEDINICA ZA KONTROLU MEDICINSKE OPREME
1.2.1 | Medicinski uređaj (MDD certifikat 93/42/EEC Class IIb)
1.2.2 | Upravljanje kompletnom medicinskom opremom prema listi kompatibilnosti (uvjet), pomoću ekrana na dodir
1.2.3 | Kontrola OP stola, OP lampe, OP kamere sa dva mjesta (ekran na dodir na zidu i u sterilnom području)
1.2.4 | Upravljanje funkcijama uređaja na kirurškom stativu (4K videoprocesor, izvor svjetla, HF generator, insuflator, ultrazvučni nož, video snimač, itd.)
1.2.5 | Upravljanje LCD monitorima HDTV i 4K rezolucije
1.2.6 | Upravljanje ambijentalnim svjetlima, u min. 2 boje, pomoću ekrana na dodir
1.2.7 | Mogućnost memoriranja parametara za više operatera i procedura
1.3 | KONTROLNI PANEL S INTEGRIRANIM 22" EKRANOM NA DODIR
1.3.1 | Ugradnja u zid OP sale, u ravnini s površinom zida (flush mounting)
1.3.2 | 22" HD ekran na dodir za upravljanje i kontroliranje funkcijama opreme operacijske sale (nesterilna zona)
1.3.3 | Omjer stranica ekrana na dodir 16:9
1.3.4 | Rezolucija ekrana na dodir min. 1920x1080
1.3.5 | Tipkovnica i miš
1.3.6 | Ugrađena tipka za prekidanje daljinskog upravljanja OP stolom
1.3.7 | Upravljanje medicinskom i nemedicinskom opremom
1.3.8 | Certifikacija panela po standardu: IEC/EN60601-1 (3rd edition)
1.4 | KONTROLNI PANEL S INTEGRIRANIM 55'' PROFESIONALNIM MONITOROM
1.4.1 | Ugradnja u zid OP sale, u ravnini s površinom zida (flush mounting)
1.4.2 | Dubina ugradnje max. 120mm
1.4.3 | Kućište u kombinaciji nehrđajućeg čelika i nereflektirajućeg zaštitnog stakla
1.4.4 | Profesionalni monitor za kontrolu i prikaz slike
1.4.5 | Rezolucija monitora min. 1920 x 1080
1.4.6 | Tip monitor panela: LCD s DICOM postavkama
1.4.7 | Minimalno 1.07 milijardi boja
1.4.8 | Osvjetljenost min. 700cd/m2
1.4.9 | Kontrast min. 1300:1
1.4.10 | Ulazi signala minimalno: 2xDVI-I, 1x3G-SDI, 2xVGA, 3xFBAS, 1xS-Video
1.5 | VIDEO HD SNIMAČ
1.5.1 | Video snimač u punoj HD rezoluciji 1920x1080i
1.5.2 | Interni tvrdi disk kapaciteta min. 320 GB
1.5.3 | Snimanje video zapisa, format: MPEG-4 AVC/H.264
1.5.4 | Snimanje slika, format: BMP, TIFF, JPEG
1.5.5 | Mogućnost simultanog snimanja/slikanja na internu memoriju i kompatibilne eksterne medije: Blu-ray disk, DVD disk, USB medije (USB stickovi i eksterni diskovi HDD) ili mreža (FTP,CIFS)
1.5.6 | Vrijeme snimanja, na unutrašnji tvrdi disk: HD (1920x1080i): najviša rezolucija min. 27 h, visoka min. 40 h, standardna min. 80 h
1.5.7 | Vrijeme snimanja, na unutrašnji tvrdi disk: SD (720x480i/720x576i): najviša rezolucija min. 120 h, visoka min. 200 h, standardna min. 330 h
1.5.8 | Broj spremljenih slika, na unutrašnji tvrdi disk: BMP/TIFF (HD 1920x1080i): min 35.000 slika, JPEG (HD 1920x1080i): najviša rezolucija min. 140.000 slika, visoka min. 280.000 slika, standardna min. 560.000 slika
1.5.9 | Kompatibilost sa video procesorom: mogućnost čitanja podataka o pacijentu sa video procesora i pridruživanja istih na snimljene snimke/slike
1.5.10 | Kompatibilnost sa pisačem za ispis slika.
1.5.11 | Mogućnost simultanog snimanja zvuka i slike (uz spajanje vanjskog mikrofona).
1.5.12 | Tipke za spremanje u foldere na prednjem panelu snimača - za direktno spremanje zapisa u posebne foldere
1.5.13 | Funkcija pretraživanja podataka po identifikacijskom broju pacijenta, imenu i prezimenu pacijenta ili doktora, datumu snimanja, statusu.
1.5.14 | Mogućnost slikanja/snimanja jednim dodirom tipke za daljinsko upravljanje na endoskopu/glavi kamere
1.5.15 | U isporuku uključiti daljinski upravljač i blu-ray disk
1.5.16 | Video ulazi: HD-SDI (BNC), Y/C, kompozitni
1.6 | KABLIRANJE
1.6.1 | Povezivanje sve medicinske i nemedicinske opreme koja se upravlja sa kontrolnim jedinicama
1.6.2 | Izvođenje kabliranja, povezivanje audio, video i kontrolnim kablovima, te montaža svih pojedinačnih konektora na licu mjesta
1.6.3 | Postavljanje kablova kroz vodilice i kanale u stropovima i zidovima
2 | 4K UHD STUP S INSTRUMENTIMA
2.1 | 4K UHD GLAVA KAMERE
2.1.1 | Minimalno jedan 4K CMOS senzor za oštru sliku s manje šuma ili jednakovrijedno
2.1.2 | 4K prijenos visoke brzine bez zadrške
2.1.3 | NBI kompatibilna ili s odgovarajućom funkcijom za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu.
2.1.4 | Minimalno 4 upravljačke tipke integrirane u glavu kamere
2.1.5 | Omjer povećavanja: žarišna udaljenost f = minimalno 23.5 mm
2.1.6 | Težina maksimalno 280 g
2.1.7 | Spajanje na standardne okulare
2.1.8 | Funkcija elektronskog okidača
2.1.9 | Funkcija auto fokusa na jedan dodir
2.1.10 | Funkcija elektronskog uvećanja
2.1.11 | Mogućnost čišćenja i sterilizacije u otopini dezinficijensa / ETO / Sterrad
2.2 | LAPAROSKOPSKA PUMPA ZA IRIGACIJU/ISPIRANJE
2.2.1 | Protok od 0-1800 ml/min
2.2.2 | Maksimalni tlak 400 mm Hg
2.2.3 | Zaštita od prekoračenja tlaka automatskim zaustavljanjem motora kada tlak prijeđe granicu od 500 mm Hg
2.2.4 | Mogućnost sukcije putem spajanja na centralni sustav za sukciju ili na sukcijsku pumpu.
2.2.5 | Uključuje set za spajanje na infuzijski stalak ili na šipku/nosač na kolicima.
2.3 | IRIGACIJSKA CRIJEVA, Y-OBLIKA SA 2 KANILE ZA SPAJANJE NA DVIJE VREĆICE OTOPINE. VIŠEKRATNA, AUTOKLAVNA.
2.4 | KONTROLNA RUČICA INSTRUMENTA ZA SUKCIJU/IRIGACIJU. MOGUĆNOST SPAJANJA SUKCIJSKO-IRIGACIJSKE LAPAROSKOPSKE CIJEVI PROMJERA 3, 5 ILI 10 MM. VIŠEKRATNA, AUTOKLAVNA
2.5 | SUKCIJSKO IRIGACIJSKA LAPAROSKOPSKA CIJEV PROMJERA 5 MM, VIŠEKRATNA, AUTOKLAVNA
2.6 | 4K KABEL DULJINE MINIMALNO 8.5 M
2.7 | 4K UHD LCD MEDICINSKI MONITOR MINIMALNO 31"
2.7.1 | Napredna LCD tehnologija kreirana posebno za medicinske svrhe
2.7.2 | Ergonomski dizajn koji omogućuje brzo i jednostavno namještanje položaja monitora
2.7.3 | OptiContrast Panel za postizanje čiste slike visokog kontrasta
2.7.4 | Sa osvijetljenom upravljačkom trakom na prednjem panelu
2.7.5 | Opcije gledanja slike: slika pokraj slike (side-by-side), slika u slici (PIP: picture-in-picture), slika van slike (POP Picture-out-picture), FLIP funkcija rotiranja slike (zrcalna slika, slika rotirana za 180°) za prikaz prikladan za zahvat koji se izvodi
2.7.6 | Dimenzije monitora (ŠxVxD): maksimalno 760x460x70 mm
2.7.7 | Veličina ekrana dijagonalno minimalno 31"
2.7.8 | Rezolucija ekrana: minimalno 4096x2160 piksela
2.7.9 | Težina maksimalno 12 kg
2.7.10 | Zaslon: a-Si TFT active matrix LCD
2.7.11 | Format slike: 17:9
2.7.12 | Pozadinsko svijetlo: LED
2.7.13 | Tehnologija panela: LCD sa IPS
2.7.14 | Svjetlina: 770cd/m2
2.7.15 | Omjer kontrasta: 1450:1
2.7.16 | Panel s minimalno 1 bilijun boja
2.7.17 | Kut gledanja: 89°/89°/89°/89°
2.7.18 | Ulazi: HDMI (x1), DVI-D (x1), SDI: BNC (x5), 3G/HD/SD-SDI, LAN ulaz, DC ulaz
2.7.19 | Izlazi: DVI-D (x1), SDI: BNC (x5), 3G/HD/SD-SDI, DC izlaz
2.8 | 4K UHD LCD MEDICINSKI MONITOR MINIMALNO 55"
2.8.1 | Napredna LCD tehnologija kreirana posebno za medicinske svrhe
2.8.2 | Ergonomski dizajn koji omogućuje brzo i jednostavno namještanje položaja monitora
2.8.3 | OptiContrast Panel za postizanje čiste slike visokog kontrasta
2.8.4 | Sa osvijetljenom upravljačkom trakom na prednjem panelu
2.8.5 | Opcije gledanja slike: slika pokraj slike (side-by-side), slika u slici (PIP: picture-in-picture), slika van slike (POP Picture-out-picture), FLIP funkcija rotiranja slike (zrcalna slika, slika rotirana za 180°) za prikaz prikladan za zahvat koji se izvodi.
2.8.6 | Dimenzije monitora (ŠxVxD): maksimalno 1300x800x90 mm
2.8.7 | Veličina ekrana dijagonalno: minimalno 55"
2.8.8 | Rezolucija ekrana: minimalno 3840x2160 piksela
2.8.9 | Težina maksimalno 36 kg
2.8.10 | Zaslon: a-Si TFT active matrix LCD
2.8.11 | Format slike: 16:9
2.8.12 | Pozadinsko svijetlo: LED
2.8.13 | Tehnologija panela: LCD s IPS
2.8.14 | Svjetlina: 520cd/m2
2.8.15 | Omjer kontrasta: 1400:1
2.8.16 | Panel s minimalno 1 bilijun boja
2.8.17 | Kut gledanja: 89°/89°/89°/89°
2.8.18 | Ulazi: HDMI (x1), DVI-D (x1), SDI: BNC (x5), 3G/HD/SD-SDI, LAN ulaz
2.8.19 | Izlazi: DVI-D (x1), SDI: BNC (x5), 3G/HD/SD-SDI, DC izlaz
2.9 | NAPREDNI UHD 4K PROCESOR KAMERE
2.9.1 | Napon: 220 - 240 V AC; +/-10%
2.9.2 | Frekvencija: 50/60 Hz; +/-1%
2.9.3 | Ulaz: 350 VA
2.9.4 | Dimenzije (ŠxVxD): maksimalno 400x170x510 mm
2.9.5 | Težina: maksimalno 14 kg
2.9.6 | Signal sustava odgovara 4K i HD
2.9.7 | Moguće izabrati između sljedećih rezolucija: 4096x2160, 3840x2160, 1920x1080
2.9.8 | Mogućnost odabira između 3G-SDI ili HD-SDI izlaza za prijenos slike
2.9.9 | Mogućnost spajanja 4K Exmor R CMOS glave kamere
2.9.10 | Mogućnost odabira funkcije Podešavanje ravnoteže bijele boje
2.9.11 | Mogućnost prikazivanja sheme 'Color bar' na zaslonu.
2.9.12 | Funkcije:
2.9.12.1 | Narrow Band Imaging (NBI) - raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu ili jednakovrijedna funkcija.
2.9.12.2 | Podešavanje tona boje: crvena: ±8 koraka , plava: ±8 koraka, krom: ±8 koraka
2.9.12.3 | AGC (auto gain control) - automatsko elektronsko podešavanje svjetla kod neadekvatnih uvjeta (npr. kada je teleskop previše udaljen od objekta)
2.9.12.4 | Kontrasti: 3 stupnja kontrasta: normalni, visoki i niski
2.9.12.5 | Iris - 2 načina: centar: svjetlina bazirana i podešena prema svjetlini centra slike; auto: svjetlina bazirana i podešena automatski kako bi održavala optimalnu svjetlinu objekta
2.9.12.6 | Način izoštravanja/poboljšavanja slike: min. dva stupnja poboljšanja slike (poboljšanje struktura ili rubova slike)
2.9.12.7 | Mogućnost upravljanja funkcijama kamere preko procesora i/ili glave kamere/videoskopa
2.9.13 | Prikaz sljedećih informacija na monitoru: vrijeme snimanja, podaci o izoštravanju strukture i rubova slike, omjer uvećanja slike (zoom), auto fokus, NBI ili jednakovrijedna funkcija
2.9.14 | Mogućnost memoriranja postavki za min. 10 korisnika
2.9.15 | Korisničke postavke koje se pohranjuju nakon isključivanja video procesora: postavke sustava, ton boje, način boje, način poboljšanja boje, kontrast, balans bijele boje
2.9.16 | Ekran procesora kamere osjetljiv na dodir
2.10 | IZVOR SVJETLA KSENON 300W ZA 4K UHD PROMATRANJE
2.10.1 | Napon: 100 - 240 V AC; sa +/-10%
2.10.2 | Frekvencija: 50/60 Hz; sa +/-1% Hz
2.10.3 | Ulaz: 500 VA
2.10.4 | Dimenzije (ŠxVxD): maksimalno 400x170x530 mm
2.10.5 | Težina: maksimalno 16kg
2.10.6 | Ksenon lampa, 300W
2.10.7 | Prosječni vijek trajanja ksenon lampe: min. 500 sati kontinuirane uporabe
2.10.8 | Kontrola svjetline preko membrane za kontrolu svjetlosnog snopa
2.10.9 | Zračno hlađenje
2.10.10 | Mogućnost odabira između normalnog i visokog intenziteta osvjetljenja
2.10.11 | Rezervna halogena lampa od 35W prosječnog vijeka trajanja minimalno 500 sati
2.10.12 | Pokazatelj za rezervnu lampu i NBI način (ili odgovarajući način) na prednjem panelu
2.10.13 | Automatska kontrola osvjetljenja (sinkronizacijski kabel za spajanje procesora kamere i izvora svjetla za automatsku regulaciju osvjetljenja)
2.10.14 | Automatska ekspozicija u minimalno 17 stupnjeva
2.10.15 | Nadograđen posebnim filterom za NBI (Narrow Band Imaging) ili odgovarajućom funkcijom za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu. Primjena u otkrivanju i diferencijaciji benigne-maligne mukozne pojave i ranijih stadija karcionoma.
2.10.16 | Memoriranje postavki nakon isključivanja izvora svjetla
2.11 | VISOKO PROTOČNI INSUFLATOR CO2 plina
2.11.1 | Brzina punjenja do 45L/min, uključujući i brzinu 45L/min.
2.11.2 | Digitalni zaslon za jasni prikaz i praćenje tlaka, brzine protoka, volumena i kapaciteta boce sa CO2 u realnom vremenu
2.11.3 | Svjetlosni i zvučni alarmi upozorenja
2.11.4 | Mogućnost elektronskog povezivanja na elektrokirurški generator za automatsko usisavanje dima, npr. kod laparoskopskih operacija.
2.11.5 | Minimalno 2 načina upuhivanja ovisno o veličini šupljine: mali (za šupljine manje od abdomena) i normalni za abdominalne šupljine
2.11.6 | Najmanje 3 brzine upuhivanja za svaki način: visoka, srednja i niska
2.11.7 | Automatska kontrola abdominalnog pritiska: 3 do 25 mmHg i automatska insuflacija/sukcija kod odstupanja od zadanih parametara
2.11.8 | Višekratno crijevo za insuflaciju sa potrebnim adapterima za veress iglu/troakar
2.11.9 | Višekratno crijevo za sukciju sa potrebnim adapterima za veress iglu/troakar
2.12 | CRIJEVO ZA POVEZIVANJE NA BOCU SA CO2, DIN STANDARD
2.13 | FILTER, STERILNI, ZA INSUFLACIJU, PAKET OD 10 KOMADA
2.14 | ULTRA HD TELESKOP 10 mm, 0° kut gledanja - 2 kom
2.14.1 | Vanjski promjer 10 mm, kut gledanja 0°
2.14.2 | ED staklene leće
2.14.3 | Optimalan za sliku visoke rezolucije
2.14.4 | Radna dužina 315-320 mm
2.14.5 | Autoklavan
2.15 | ULTRA HD TELESKOP 10 mm, 30° kut gledanja
2.15.1 | Vanjski promjer 10 mm, kut gledanja 30°
2.15.2 | ED staklene leće
2.15.3 | Optimalan za sliku visoke rezolucije
2.15.4 | Radna dužina 315-320 mm
2.15.5 | Autoklavan
2.16 | ULTRA HD TELESKOP 5.4 mm, 0° kut gledanja
2.16.1 | Vanjski promjer maks. 5.4 mm, kut gledanja 0°
2.16.2 | ED staklene leće
2.16.3 | Optimalan za sliku visoke rezolucije
2.16.4 | Oštra slika u kutovima
2.16.5 | Radna dužina 315-317 mm
2.16.6 | Smanjeno kromatsko odstupanje
2.16.7 | Autoklavan
2.17 | SVJETLOSNI KABEL - 2 kom
2.17.1 | Autoklavan
2.17.2 | Minimalno 3 m duljine
2.17.3 | Promjera od 4.25 mm do 5 mm
2.18 | SET KIRURŠKIH INSTRUMENATA
2.18.1 | Laparoskopska hvataljka, atraumatska, maksimalno 5x330 mm, dužine hvata minimalno 16 mm, rotaciona, s kočnicom, višekratna, autoklavna.- 2 kom
2.18.2 | Laparoskopska hvataljka, maksimalno 5x330 mm, atraumatskog vrha duljine minimalno 19 mm, s kočnicom, višekratna, autoklavna. - 2 kom
2.18.3 | Laparoskopska hvataljka, Johann, maksimalno 5x330 mm, dužina radnog vrha instrumenta minimalno 40 mm, za atraumatsko hvatanje većih organa (kolon isl.), s kočnicom, višekratna, autoklavna. - 2 kom
2.18.4 | Laparoskopska hvataljka, maksimalno 5x330mm, tipa "Babcock", s kočnicom, dužine vrha minimalno 31 mm, višekratna, autoklavna.
2.18.5 | Škarice, po Metzenbaum-u, maksimalno 5 x 330 mm, dužine vrha minimalno 19 mm, rotacione, monopolarne, višekratne, autoklavne.
2.18.6 | Škarice, maksimalno 5 x 330 mm, ravnog zupčastog vrha dužine minimalno 19 mm, rotacione, monopolarne, višekratne, autoklavne.
2.18.7 | Sukcijsko-irigacijska cijev, maksimalno 10 mm, dužine maksimalno 450 mm, s distalnim rupicama. Višekratna, autoklavna.
2.18.8 | Ručka, set, s ručicom za kontrolu sukcije, promjer sukcijskog kanala minimalno 8 mm. Upotreba uz pritiskom regulirane roller pumpe.
2.18.9 | Tuba za sukciju/irigaciju, maksimalno 5x330 mm, kanal minimalno 4.5 mm. Višekratna, autoklavna. - 2 kom
2.18.10 | Ručni kontroler sukcije i irigacije, za pumpu za sukciju i irigaciju. Višekratan. - 2 kom
2.18.11 | Visokofrekventna elektroda, kuka pod 90°, maksimalno 5 x 330 mm, monopolarna, višekratna, autoklavna. - 2 kom
2.18.12 | Monopolarni kabel, dužine minimalno 3.5m, autoklavan. - 2 kom
2.18.13 | Troakar tuba koso odrezanog vrha, maksimalno 5.5 mm, minimalno 80 mm radne dužine, s ventilom za CO2, s navojem. Višekratna, autoklavna, s osnovnim setom gumica.
2.18.14 | Troakar tuba koso odrezanog vrha, maksimalno 5.5 mm, minimalno 80 mm radne dužine, s ventilom za CO2, višekratna, autoklavna, s osnovnim setom gumica. - 2 kom
2.18.15 | Troakar bodež, za maksimalno 5.5 mm tubu, minimalno 80 mm radne dužine, triangularnog vrha. Višekratan, autoklavan. - 3 kom
2.18.16 | Troakar tuba koso odrezanog vrha, maksimalno 11 mm, minimalno 80 mm dužine, s navojem, s ventilom za CO2, višekratna, autoklavna, s osnovnim setom gumica.
2.18.17 | Troakar tuba koso odrezanog vrha, maksimalno 11 mm, minimalno 80 mm radne dužine, sa ventilom za CO2, višekratna, autoklavna, s osnovnim setom gumica. - 2 kom
2.18.18 | Troakar bodež, maksimalno 11 mm, minimalno 80 mm radne dužine, triangularnog vrha, višekratan, autoklavan. - 3 kom
2.18.19 | Reduktor, sa 13/11 na 5.5 mm. Višekratan, autoklavan. - 2 kom
2.18.20 | Veress igla, standardne dužine 120 mm, višekratna, autoklavna - 3 kom
2.18.21 | Veress igla, dužine minimalno 150 mm, višekratna, autoklavna
2.18.22 | Iglodržač, maksimalno 5x330 mm, ravnog vrha, s kočnicom, modularan, višekratan, autoklavan - 2 kom
3 | UREĐAJ ZA ULTRAZVUČNO PRANJE PRIBORA
3.1 | Timer za podešavanje trajanja pranja
3.2 | Dimenzije maks. 500x430x270 mm
3.3 | Težina maks. 10 kg
3.4 | Potrošnja struje. 500 VA
3.5 | Napajanje:120V 60 Hz, 220V 50 Hz
3.6 | Kapacitet spremnika min. 7,5 l
3.7 | Frekvencija 38 – 42,5 kHz
4 | PIŠTOLJ ZA ČIŠĆENJE S MINIMALNO 8 (OSAM) NASTAVAKA
4.1 | Nastavak za šprice i kanile
4.2 | Nastavak za pipete
4.3 | Nastavak za katetere i endoskope
4.4 | Nastavak za šprice i kanile sa sustavom zaključavanja
4.5 | Nastavak za drenažne tube
4.6 | Nastavak za staklene posude
4.7 | Nastavak za raspršivače
4.8 | Nastavak za vodeni mlaz sa sukcijom
5 | APARAT ZA ANESTEZIJU
5.1 | Aparat za anesteziju za poluzatvoreni sustav anestezije uključujući "low flow" i " minimal flow", za primjenu kod pacijenata od novorođenčadi do odraslih
5.1.1 | Mobilno podvozje s centralnom kočnicom, s ladicom za smještaj pribora, šinama za montažu dodatne opreme s lijeve i desne strane aparata i radnom površinom za pisanje s rasvjetom podesivog intenziteta
5.1.2 | Utikači i crijeva za priključak aparata na centralni sustav medicinskih plinova za O2, N2O, zrak, vakuum i odsis anestetičkih plinova te rezervne boce od 3 litre s regulatorima tlaka za O2 i N2O
5.1.3 | Integrirana baterija koja osigurava normalan rad aparata 30 minuta u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
5.1.4 | Elektronsko podešavanje protoka svježih plinova s regulacijom protoka u minimalnom rasponu od 0,2 do 15 l/min
5.1.5 | Sučelje za montažu barem dva isparivača hlapivih anestetika istovremeno, sa sigurnosnom zaporkom koja osigurava korištenje samo jednog od njih
5.1.6 | Sevofluranski i izofluranski isparivač hlapivih anestetika
5.1.7 | Bronhijalni aspirator, vakuumski, s kompletnim priborom
5.1.8 | Košara za katetere, šinska, vješanje na šine na bočnoj strani aparata
5.1.9 | Sigurnosni mehanizmi:
5.1.9.1 | Alarm prekida opskrbe kisikom, zrakom i N2O
5.1.9.2 | Sigurnosna funkcija osiguravanja minimalnog udjela kisika od 25% u smjesi svježih plinova s N2O
5.1.9.3 | Ventilacija ambijentalnim zrakom u slučaju potpunog nestanka napajanja medicinskim plinovima
5.1.9.4 | Tipka za brzo ispiranje sustava kisikom protokom od minimalno 75 l/min
5.1.9.5 | Mehanička regulacija protoka kisika za ručnu ventilaciju u hitnim slučajevima do min. 10 l/min
5.2 | Integrirani ventilator
5.2.1 | Električno pogonjen, elektronički kontroliran ventilator
5.2.2 | Grijani kompaktni dišni sustav s jednokratnim CO2 apsorberom od minimalno 1200 ml
5.2.3 | Modovi ventilacije:
5.2.3.1 | Spontano disanje
5.2.3.2 | Ručna ventilacija
5.2.3.3 | Volumenom kontrolirana automatska ventilacija
5.2.3.4 | Tlakom kontrolirana automatska ventilacija
5.2.3.5 | SIMV - sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
5.2.3.6 | PS – tlačna potpora spontanom disanju
5.2.3.7 | Programska opcija kod volumskih modova automatske kontinuirane korekcije protoka u svrhu postizanja željenog volumena uz minimalni tlak u dišnim putovima
5.2.3.8 | APRV
5.2.3.9 | CPAP u modovima spontano disanje i ručna ventilacija
5.2.4 | Podesivi parametri:
5.2.4.1 | Tidalni volumen u minimalnom rasponu : 20 – 1400 ml
5.2.4.2 | Frekvencija disanja u minimalnom rasponu: 3 – 100 1/min
5.2.4.3 | Vrijeme inspiracije u minimalnom rasponu: 0.2 – 10 s
5.2.4.4 | Maksimalni inspiracijski protok: barem 180 l/min
5.2.4.5 | Inspiracijski tlak u minimalnom rasponu: 10 – 70 mbar
5.2.4.6 | Relativno trajanje inspiratorne pauze (TIP:TINSP) u minimalnom rasponu: 20 do 50 %
5.2.4.7 | PEEP s podešavanjem u rasponu do barem 25 mbar
5.2.4.8 | Trigger za sinkronizaciju sa spontanim disanjem pacijenta kod svih modova ventilacije definiran protokom, s podešavanjem u minimalnom rasponu od 0,3 do 15 l/min
5.2.5 | Alati za prilagodbu doziranja svježih plinova i hlapivih anestetika:
5.2.5.1 | Upravljanje ekspiratornom koncentracijom anestetika na jedan od dva načina:
5.2.5.1.1 | Neposrednim, direktnim zadavanjem ekspiratorne vrijednosti sa automatskom regulacijom protoka svježih plinova
5.2.5.1.2 | Posredno, pomoću alata sa grafičkim prikazom predviđanja inspiratorne i ekspiratorne vrijednosti u ovisnosti o zadanoj insp. vrijednosti na isparivaču i protoku svježih plinova. Minimalni raspon perioda predviđanja 20 min. Prikaz krivulje predviđanja i bez stvarne promjene odabrane vrijednosti ("što ako" analiza).
5.2.5.2 | Kontrola inspiratorne koncentracije kisika na jedan od dva načina:
5.2.5.2.1 | Kontrola inspiratorne i ekspiratorne vrijednosti uz automatsku regulaciju protoka svježih plinova
5.2.5.2.2 | Pomoću alata sa grafičkim prikazom predviđanja inspiratorne vrijednosti u ovisnosti o protoku svježih plinova. Minimalni raspon perioda predviđanja 20 min. Prikaz krivulje predviđanja i bez stvarne promjene odabrane vrijednosti ("što ako" analiza).
5.2.5.2.3 | Ugrađeni ekonometar tj. pokazivač efikasnosti doziranja svježih plinova
5.2.5.2.4 | Grafičkog prikaza trenda efikasnosti doziranja svježih plinova za posljednjih barem 30 minuta rada
5.2.5.2.5 | Mjerenje potrošnje anestetika te procjena metaboličkog uptake-a
5.2.6 | Automatsko podešavanje parametara ventilacije u ovisnosti o tjelesnoj masi pacijenta
5.2.7 | AGSS sustav za odsis viška anestetičkih plinova, indikator rada odsisa vidljiv s prednje strane aparata
5.2.8 | Balon za ručnu ventilaciju
5.3 | Integriran plinski monitor i upravljačka jedinica
5.3.1 | TFT ekran u boji, osjetljiv na dodir, minimalne dimenzije od 38 cm po dijagonali, s istovremenim prikazom minimalno 3 krivulje, s podešavanjem nagiba ekrana
5.3.2 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
5.3.3 | Potrebni parametri:
5.3.3.1 | Inspiracijske i ekspiracijske koncentracije O2, N2O, CO2, te hlapivih anestetika
5.3.3.2 | Minutna ventilacija - ukupna i spontana, respiracijski volumen
5.3.3.3 | Frekvencija disanja - ukupna i spontana
5.3.3.4 | Vršni tlak, tlak platoa, srednji tlak, PEEP
5.3.3.5 | Popustljivost (compliance), elastencija (elastance), otpor (resistance)
5.3.3.6 | Kalkulacija MAC vrijednosti, s korekcijom u ovisnosti o dobi pacijenta
5.3.3.7 | Potrošnja (uptake) O2 pacijenta
5.3.4 | Prikaz sljedećih krivulja: tlaka u dišnim putovima, inspiratornog i ekspiratornog protoka, koncentracija CO2, O2 i hlapivog anestetika
5.3.5 | Istovremeni prikaz petlji tlak/volumen i volumen/protok
5.3.6 | Automatsko samotestiranje uređaja i softvera
5.3.7 | Automatska detekcija vrste hlapivog anestetika
5.3.8 | Funkcija stanke - zaustavljanje ventilacije i protoka svježeg plina radi smanjenja zagađenja okolnog zraka anestezijskim plinovima pri kratkim odspajanjima ili intubacija
5.3.9 | Netrošivi (paramagnetski) senzor za mjerenje koncentracije O2
5.3.10 | Prikaz grafičkih trendova mjerenih vrijednosti
5.3.11 | Prikaz trenutačne postavke koncentracije na isparivaču hlapivog anestetika na ekranu upravljačke jedinice
5.3.12 | Prikaz upozorenje na nisku razinu hlapivog anestetika u spremniku isparivača na ekranu upravljačke jedinice
5.3.13 | Automatsko paljenje uređaja u predpodešeno vrijeme i potpuno automatizirano samotestiranje bez potrebe za prisutnošću medicinskog osoblja
5.3.14 | Automatsko ispiranje i sušenje cijevi za ventilaciju za uklanjanje zaostale vlage nakon završetka rada
5.3.15 | Automatsko prepoznavanje priključenog pribora s funkcijom upozorenja u obliku ispisa poruke na ekranu u slučaju pogrešnog spajanja i/ili isteka definiranog vremenskog intervala korištenja
5.4 | Monitor vitalnih funkcija
5.4.1 | Monitor za mjerenje i praćenje vitalnih funkcija bolesnika
5.4.2 | Modovi rada: odrasli, djeca, novorođenčad
5.4.3 | Ugrađen priključak za umrežavanje (standardna Ethernet mreža)
5.4.4 | Dijagonala ekrana najmanje 30 cm, ekran u boji, TFT LCD
5.4.5 | Prikaz najmanje 8 krivulja na ekranu istovremeno
5.4.6 | Prikaz trendova parametara u najmanje 24 sata, tabelarno i grafički
5.4.7 | Praćenje sljedećih parametara:
5.4.7.1 | EKG - 3 odvoda
5.4.7.2 | Respiracija
5.4.7.3 | SpO2 – saturacija kisika (Masimo i Nellcor tehnologija)
5.4.7.4 | NIBP – neinvazivni tlak
5.4.7.5 | IBP – invazivni tlak x 2
5.4.7.6 | Temperatura x 2
5.4.7.7 | Analiza aritmija
5.4.8 | Pribor za praćenje parametara za odrasle: EKG kabel – 3 voda, crijevo za mjerenje tlaka i 3 veličine manžeta, osnovni kabel i višekratni SpO2 senzor za prst, višekratni senzor za temperaturu, kabel za mjerenje 2 IBP-a
5.4.9 | Nadogradivost monitora dodatnim modulima:
5.4.9.1 | CNAP - kontinuirano u potpunosti neinvazivno mjerenje arterijskog tlaka pomoću specijalnih manžeta s ugrađenim foto senzorom, mjereno na prstu pacijenta
5.4.9.2 | Mjerenje etCO2 "mainstream" i "sidestream" metodom
5.4.9.3 | Picco - kontinuirano mjerenje minutnog volumena srca
5.4.9.4 | BISx - mjerenje s XP tehnologijom
5.4.9.5 | Praćenje i prikaz 12 odvoda EKG-a pomoću reduciranog seta od 6 vodova/elektroda
5.4.9.6 | 12-kanalni dijagnostički EKG- mjereno s 10 vodova/elektroda
5.4.9.7 | IBP- proširivanje broja ulaza do barem 8
5.4.9.8 | Cardiac Output- mjerenje pomoću Swanz-Ganz katetera
5.4.9.9 | NMT - neuro muskularna transmisija (minimalno metode Single Twitch, Train-Of-Four (TOF), Post-Tetanic Count)
5.4.9.10 | EEG - mjerenje najmanje 4 kanala
5.4.10 | Upotreba stacionarno i u transportu
5.4.11 | Težina monitora s integriranom baterijom najviše 7 kg.
5.4.12 | Integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 3 sata
5.4.13 | Neprekidno pohranjivanje mjerenih podataka tokom transporta
5.4.14 | Ispis direktno s monitora na mrežni laserski ili termalni pisač
5.4.15 | Alarmi za sve mjerene veličine s podjelom prema važnosti u najmanje tri stupnja
5.4.16 | Alarmno svjetlo smješteno na vrhu monitora, vidljivo u području od 360° oko monitora, signaliziranje tri razine alarma
5.4.17 | Priključak za spajanja dodatnog ekrana (ekran za kirurga) čiji prikaz je moguće konfigurirati neovisno od ekrana monitora
5.4.18 | "Docking" jedinica, komunikacijsko sučelje i nosač za monitor
5.4.18.1 | Nosač monitora s jednostavnim spajanjem i odspajanjem od svih električnih i komunikacijskih priključaka pomicanjem samo jedne ručice
5.4.18.2 | Pohrana najmanje 4 specifične konfiguracije za sami monitor sukladno potrebama radnog mjesta, s automatskim preuzimanjem željene konfiguracije samim spajanjem monitora
5.4.18.3 | Priključak za napajanje (220 V)
5.4.18.4 | Mrežni priključak (standardna Ethernet mreža)
5.4.18.5 | Sučelje za povezivanje s aparatom za anesteziju
5.4.18.6 | Spajanje dodatnog ekrana s neovisnom konfiguracijom
5.4.18.7 | Analogni i RS232 izlaz
5.4.18.8 | Izlaz za spajanje termalnog/tračnog pisača
5.4.18.9 | Izlaz za spajanje dodatne tastature za daljinsko upravljanje funkcijama monitora
5.4.19 | Nosač monitora/"docking" jedinice za montažu na aparat za anesteziju, s regulacijom horizontalnog i vertikalnog otklona
5.5 | Servisna podrška
5.5.1 | Implementirano rješenje za "Remote Service" podršku koje omogućuje korisniku slanje log zapisa sa uređaja na internetski portal proizvođača u svrhu brze dijagnostike kvara na uređaju
6 | STATIV STROPNI ZA ENDOSKOPSKU OPREMU I MONITOR 22'
6.1 | Stropni stativ za endoskopsku opremu s dvije dvostruke zglobne ruke
6.2 | Podkonstrukcija za ugradnju na strop i pribor za montažu. Priključci struje i plinova moraju biti ispod spuštenog stropa radi olakšanog kasnijeg održavanja opreme.
6.3 | Lijeva strana, za endoskopsku opremu:
6.3.1 | Dvostruka zglobna ruka, ukupne duljine minimalno 175 cm
6.3.2 | Minimalna nosivost na kraju zglobne ruke 180 kg
6.3.3 | Rotacija zglobova minimalno 330°
6.3.4 | Podešavanje visine zglobne ruke u rasponu od barem 60 cm
6.3.5 | Zglobna ruka mora biti opremljena s pneumatskom i frikcijskom kočnicom u svakom zglobu, radi dodatne sigurnosti u slučaju kvara ili pada tlaka u pneumatskom sustavu
6.3.6 | Pneumatske kočnice su pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku
6.3.7 | Obojane oznake zglobova ruku su u skladu s tipkama kontrole kočnica
6.4 | Nosivi stup za opremu, mogućnost okretanja oko vlastite osi, minimalne duljine 125 cm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na pet ploha, u cijeloj duljini stupa (lijevo, desno, straga, naprijed)
6.4.1 | Glatke površine nosivog stupa, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i otvorenih vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju
6.4.2 | Integrirana pneumatska kočnica u osi nosivog stupa
6.4.3 | Ugrađene utičnice u stupu:
medicinski plinovi (DIN norma, oznake prema ISO 32 standardu, zaobljeni rubovi utičnica radi čišćenja i higijene):
1x kisik
2x komprimirani zrak 5 bar
1x vakuum
2x CO2
električne utičnice:
12x 230V
12x izjednačenje potencijala
2x RJ45 CAT6
2x VGA
6.4.4 | - mogućnost okretanja oko vlastite osi minimalno 330°
6.4.5 | - dvije horizontalne šine 10x25mm za opremu, ugrađene na bočnim stranicama nosivog stupa.
6.4.6 | - ugrađena kanalica za higijensko spremanje viška električnih kabela s prednje strane nosivog stupa
6.4.7 | - ugrađene dvije vertikalne medicinske šine profila 10x25mm, po cijeloj duljini stupa. Omogućuju ergonomsko podešavanje visine opreme
6.4 | Četiri police s bočnim šinama, jednom ladicom za tipkovnicu i jednom ladicom za pribor
6.4.1 | - minimalna površina police 53x48 cm
6.4.2 | - minimalna nosivost police 40 kg
6.4.3 | - ladica za pribor, dubine minimalno 10cm
6.5 | Desna strana, nosač monitora 22':
6.5.1 | Smještaj držača monitora na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom minimalno 330°, s podešavanjem visine, te sa smještajem na kardanskoj ruci i rotacijom minimalno 330°
6.5.2 | Sučelje za prihvat monitora težine od 8 kilograma i dijagonale 22'
6.5.3 | Prihvat monitora sa standardnim adapterima VESA 300x100, VESA 200x100, VESA 200x200, VESA 100x100, VESA 75x75
6.5.4 | Glatke površine sučelja za prihvat monitora, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju
6.5.5 | Ulazni kabeli i adapteri za priključak video kabela u monitor moraju biti zatvoreni poklopcem radi higijene
6.5.6 | Mogućnost prihvata transformatora monitora dimenzija 37x7x7 cm unutar zatvorenog kućišta
6.5.7 | 1xHD-SDI kabel, 1x 4-polni S-video kabel, 1x kabel napajanja 230V
6.5.8 | Ručica za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju koja se može lako skinuti i sterilizirati
7 | STATIV STROPNI ZA ANESTEZIOLOGA I NOSAČ MONITORA 55''
7.1 | Stropni stativ za s dvije dvostruke zglobne ruke
7.2 | Podkonstrukcija za ugradnju na strop i pribor za montažu. Priključci struje i plinova moraju biti ispod spuštenog stropa radi olakšanog kasnijeg održavanja opreme
7.3 | Lijeva strana, za anesteziologa:
7.4 | Zglobna ruka iz dva segmenta, ukupne duljine minimalno 175 cm
7.4.1 | Minimalna nosivost na kraju zglobnih ruku 115 kg
7.4.2 | Rotacija svih zglobova minimalno 330°
7.4.3 | Podešavanje visine zglobne ruke u rasponu od barem 60 cm
7.4.4 | Zglobna ruka opremljena s pneumatskom i frikcijskom kočnicom u svakom zglobu, radi dodatne sigurnosti u slučaju kvara ili pada tlaka u pneumatskom sustavu
7.4.5 | Pneumatske kočnice su pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku
7.4.6 | Obojane oznake zglobova ruku su u skladu s tipkama kontrole kočnica
7.5 | Nosiva glava za opremu, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje u cijeloj širini glave, na pet ploha (lijevo, desno, naprijed, straga, odozdo)
7.5.1 | Glatke površine nosive glave, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i otvorenih vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju
7.5.2 | Ugrađene utičnice u glavi:
medicinski plinovi (DIN norma, oznake prema ISO 32 standardu, zaobljeni rubovi utičnica radi čišćenja i higijene):
2x kisik
1x komprimirani zrak 5 bar
2x vakuum
1x N2O
1x AGSS;
električne utičnice:
8x 230V
8x izjednačenje potencijala
1x CAT6
1x VGA
7.5.3 | - mogućnost okretanja oko vlastite osi minimalno 330°
7.5.4 | - prilikom podešavanja visine, nosiva glava mora uvijek biti u horizontalnom položaju - važno radi infuzijskih pumpi.
7.5.5 | - dvije standardne šine profila 10x25mm na bočnim stranicama nosive glave
7.6 | Desna strana, nosač monitora 55'':
7.6.1 | Dvostruka zglobna ruka, ukupne duljine minimalno 200 cm.
7.6.1.1 | Minimalna nosivost na kraju zglobne ruke 75 kg
7.6.1.2 | Rotacija zglobova minimalno 330°
7.6.1.3 | Podešavanje visine zglobne ruke u rasponu od barem 80 cm
7.6.1.4 | Zglobna ruka opremljena s pneumatskom i frikcijskom kočnicom, radi dodatne sigurnosti u slučaju kvara ili pada tlaka u pneumatskom sustavu
7.6.2 | Nosiva glava s regalom za ovjes monitora, mogućnost okretanja oko vlastite osi
7.6.2.1 | Dvije ručice za pomicanje sustava ugrađene sa zadnje strane monitora
7.6.2.2 | Kanalice za uredno pospremanje kabela i održavanje higijene smještene sa zadnje strane monitora
7.6.2.3 | Ugrađen kavez oko monitora 55'' radi zaštite i podešavanja položaja sustava
8 | OPERACIJSKE SVJETILJKE (2 KOM) S HD KAMEROM I DRŽAČEM MONITORA 31''
8.1 | Podkonstrukcija za ugradnju na puni armirano-betonski strop i pribor za montažu.
8.2 | Smještaj svjetiljke na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja 160cm, s rotacijom > 360°, s podešavanjem visine, te sa smještajem na dvostrukoj kardanskoj ruci i rotacijom > 360°. Rotacija svjetiljke na kardanskoj ruci: minimalno 200° rotacija oko svake osi
8.3 | Karakteristike svjetiljke (2 kom):
8.3.1 | Jačina svjetlosti 160.000 luksa
8.3.2 | Izvor svjetla LED svjetleće diode, minimalno 90 dioda u rasvjetnoj glavi
8.3.3 | Promjena temperature boje svjetla u minimalno 4 stupnja (3.800K / 4.400K / 5.000K / 5.600K)
8.3.4 | Podešavanje jačine osvjetljenja u minimalnom rasponu od 20.000 do 160.000 luksa
8.3.5 | Istovremena sinkronizacija između svjetiljki: promjena jačine osvjetljenja i promjena temperature boje
8.3.6 | Prigušena rasvjeta pri endoskopskim operacijama, jačina svjetla maksimalno 3.000 luksa
8.3.7 | Vijek trajanja LED svjetlećih dioda minimalno 50.000 sati
8.3.8 | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d10 minimalno 19 cm
8.3.9 | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d50 minimalno 12 cm
8.3.10 | Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 70 cm
8.3.11 | Indeks prikaza boje Ra minimalno 95
8.3.12 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 u cilindru, minimalno 99%
8.3.13 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s jednom maskom, minimalno 45%
8.3.14 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s dvije maske, minimalno 45%
8.3.15 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s jednom maskom i jednim cilindrom, minimalno 45%
8.3.16 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s dvije maske i jednim cilindrom, minimalno 45%
8.3.17 | Ručica u centru svjetiljke omogućuje jednostavno rukovanje svjetiljkom
8.3.18 | Ručica je izrađena od jednog dijela, bez mehaničkih dijelova, pogodna za sterilizaciju na 134° (2 kom)
8.3.19 | Sterilno namještanje fokusa i jačine osvjetljenja klizanjem prsta preko gornjeg dijela sterilne ručice
8.3.20 | Upravljački panel s tipkama za upravljanje smješten kraj rasvjetne glave, zaštićen folijom
8.3.21 | Tipke upravljačkog panela s kapacitivnim otporom omogućuju upravljanje funkcijama svjetiljke bez pomicanja rasvjetne glave
8.3.22 | Težina rasvjetne glave maksimalno 16 kg
8.3.23 | Promjer rasvjetne glave ne veći od 65 cm
8.4 | Nosač za monitor 31"
8.4.1 | Smještaj držača monitora na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja 160cm, s rotacijom minimalno 330°, s podešavanjem visine, te sa smještajem na kardanskoj ruci i rotacijom minimalno 330°
8.4.2 | Sučelje za prihvat monitora težine od 17 kilograma i dijagonale 31''
8.4.3 | Prihvat monitora sa standardnim adapterima VESA 300x100, VESA 200x100, VESA 200x200, VESA 100x100, VESA 75x75
8.4.4 | Glatke površine sučelja za prihvat monitora, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju
8.4.5 | Ulazni kabeli i adapteri za priključak video kabela u monitor moraju biti zatvoreni poklopcem radi higijene
8.4.6 | Mogućnost prihvata transformatora monitora dimenzija 37x7x7 cm unutar zatvorenog kućišta
8.4.7 | 1xHD-SDI kabel, 1x 4-polni S-video kabel, 1x kabel napajanja 230V
8.4.8 | Ručica za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju koja se može lako skinuti i sterilizirati
8.5 | Bežična kamera rezolucije Full HD 1080 ugrađena u rasvjetnu glavu
8.5.1 | Karakteristike kamere: 10 x optičko povećanje slike
8.5.1.1 | 12 x digitalno povećanje slike
8.5.1.2 | Auto fokus
8.5.1.3 | Korisničko namještanje fokusa
8.5.1.4 | Težina maksimalno 0.3 kg
8.5.1.5 | Automatsko postavljanje balansa bijele boje sukladno postavljenoj temperaturi boje operacijske svjetiljke
8.6 | Kontrola radom svjetiljki i kamere udaljenim komandama (integracijska operacijska dvorana)
9 | MOBILNI OPERACIJSKI STOL
9.1 | Pokretni OP stol, djeljiv u min. 5-6 sekcija, elektromehanički ili elektrohidraulički upravljan Rezervno upravljanje na stupu OP stola preko sigurnosne tipkovnice.
9.2 | Ploča stola izrađena bez poprečnih motki omogućuje radiografski pregled
9.3 | Akumulatorske baterije, LiIon koje se mogu puniti. Servisno lako dostupne. Punjač baterije ugrađen u bazu OP stola
9.4 | Nivo punjenja baterije elektronički monitorirano i signalizirano ( akustično i vizualno )
9.5 | Stabilno postolje opremljeno s četiri stabilna, elektroprovodljiva dvostruka kotača promjera min 100mm. Elektronska blokada svih kotača, motorna vožnja OP stola
9.6 | Baza, oklop, nosači ploče, zglobne veze stola izrađene u potpunosti od nehrđajućeg čelika. Y oblik baze sa izrezom za ginekologiju i urologiju. Prostor ispod baze stola dostupan za stopala operatera za optimalan pristup
9.7 | Duljina ploče stola cca 2100 mm
9.8 | Jednostavan sistem konekcija dijelova OP stola, higijenski, poželjno bez „muško-ženskih“ konektora
9.9 | Sve podloške izrađene od visokokvalitetnog RTG propusnog materijala, elektroprovodljive, antidekubitalne
9.10 | Sistem protiv kolizije, prepoznavanje ugrađenih dijelova stola. Obavjesti na ekranu daljinskog upravljača o mogućim kolizijama, prekoraćenju opterećenja
9.11 | Elektro regulacija:
9.11.1 | Visina stola podesiva u rasponu od 580 ili niže- 1145 ili više mm
9.11.2 | Trendelenburg i reverse Trendelenburg min +/-40o
9.11.3 | Lateralni nagib min. +/-30o
9.11.4 | Automatska 0 pozicije
9.11.5 | Nagib donje ploče leđa elektro podesiv od cca +90o -45o
9.11.6 | Nagib ploče nogu elektro podesiv, individualno i simultano min +90o/-90o
9.11.7 | Dozvoljeno opterećenje stola min. 450 kg
9.11.8 | „0“ pozicija
9.11.9 | Longitudinalni pomak min. 450 mm
9.11.10 | Mogućnost reversnog postava OP ploče
9.12 | Daljinski upravljač, kabel; Daljinski upravljač, Wireless; Poželjno sa info ekranom sa informacijama o položajima sa mjernim jedinicama, osvjetljen; Punjač za IR daljinski upravljač
9.13 | Ploča glave sa dvostrukim zglobom za nagibanje
9.14 | Kratka ploča leđa, mogućnost postava ploče sa obje strane stola.
9.15 | Ploča za noge dvodjelna sa zglobom za abdukciju
9.16 | Standardna Oprema:
9.16.1 | Ploča za ruku, duljina cca 600 mm, sa trakama za pričvršćivanje
9.16.2 | Traka za tijelo
9.16.3 | Manžeta za ruku
9.16.4 | Anesteziloški zaslon sa ekstenzijama na izvlačenje
9.16.5 | Radijalna kopča
9.16.6 | Inuzijski stativ sa kopčom za spoj na šinu
10 | UGRADBENI INOX ORMAR
10.1 | Dimenzija ugradbenog ormara 2190x580x2900mm (dxšxv)- UGRADBENO
10.2 | Ormar izrađen iz dva dijela dimenzija 1095x580x2900mm
10.3 | Konstrukcija ormara, police, bočne i zadnja stranica izrađena od nehrđajućeg poliranog čelika AISI 316, EN 1.4401. ili jednakovrijedno
10.4 | Ormar sadrži 3 pregrade sa sljedećim rasporedom:
10.4.1 | Pregrada 1: dvije police na razmaku 425mm
10.4.2 | Pregrada 2: 4 police na razmaku 350mm, 280mm, 280mm, 280mm
10.4.3 | Pregrada 3: jedna polica visine 385mm
10.5 | Prednja strana ormara izvedena je od kaljenog prozirnog stakla 8mm (4mm + folija + 4mm)
10.6 | Dvodjelna stakla imaju inox šarnjire i inox ručkice bez mogućnosti zaključavanja
10.7 | Na vrhu ormara ugrađena je maska od nehrđajućeg čelika s perforacijom za ulaz zraka u sustav ventilacije
10.8 | Ormar ima ugrađene inox nogice za podešavanje visine i nagiba.
11 | SAMONOSIVI MODULARNI SUSTAV STAKLENIH ZIDNIH OBLOGA OPERACIJSKE SALE
11.1 | Satinirano kaljeno staklo debljine 10mm u boji prema izboru korisnika (prema RAL karti)
11.2 | Aluminijski okviri
11.3 | Izvođenje spoja sa postojećim stropom
11.4. | Obučeno i certificirano osoblje za projektiranje - certifikati o završenom školovanju (PMP ili jednakovrijedno) - certifikat se prilaže prije zaključivanja ugovora
11.5. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja za instaliranje sale po principu "Ključ u ruke" na temelju uvida u prostor korisnika koji je predviđen za smještaj integrirane operacijske sale
11.6. | U cijenu ponude su uključena sva ojačanja i pripreme za instalaciju, te materijal za nosivu podkonstrukciju
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 2.Kir. generator
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 2. Kirurški generatori
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | KIRURŠKI GENERATORI |  | kom | 2
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 2. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 2. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | KIRURŠKI GENERATORI ( 2 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | ELEKTROKIRURŠKI GENERATOR
1.1.1. | Mono i bipolar, jedinica sa mikroprocesorskim upravljanjem, automatsko podešavanje izlaznog napona i jakosti ovisno o otporu tkiva pomoću minimalno tri različita algoritma za niski, srednji i visoki raspon otpora
1.1.2. | Konstantna krivulja snage kroz široki raspon otpora različitih tkiva
1.1.3. | Mogućnost pozivanja zadnjeg korištenog podešenja posebnom tipkom
1.1.4. | Minimalno 2 monopolarne utičnice, obje sa mogućnošću aktivacije i ručno i pedalom (mogu se spojiti dvije monopolarne pedale u neovisne priključke)-mogu paralelno raditi 2 kirurga na nožnu aktivaciju
1.1.5. | Mogućnost simultane, neovisne (dvostruke komande) aktivacije monopolarne koagulacije (2 kirurga istovremeno)
1.1.6. | Mogućnost mijenjanja podešenja snage za vrijeme aktivacije
1.1.7. | Utičnice za pribor kompatibilne najraširenijim međunarodnim standardima (monopolar: prihvaća -3 pin US tip i 8 mm Bovie tip, bipolar: prihvaća 2 i 3 pin priključke, povratna: 2-pin sa rupom između)
1.1.8. | Kompatibilnost sa ultrazvučnim kirurškim aspiratorom – jedna od monopolarnih utičnica prihvaća 4-pin priključak nastavka za aktivaciju elektrokirurške struje na dršci ultrazvučne sonde, nastavak omogućuje max. izlaznu snagu reza do 100W i koagulacije do 70W, te uključuje posebnu indikator lampicu za taj mod
1.1.9. | Prilagodljivi domet snage u rasponu od max. 1 do min. 300 W u modu čisti rez
1.1.10. | Prilagodljivi raspon snage od max. 1 W do min. 120 W (svi modovi koagulacije)
1.1.11. | Minimalno 3 bipolarna moda
1.1.12. | Aktivacija bipolara rukom, pedalom ili auto-start sa regulacijom odgode aktivacije
1.1.13. | Auto-stop aktivacija sa min. 4 prilagodljiva namještenja otpora za prekid
1.1.14. | Automatsko samotestiranje starta nakon uključivanja generatora
1.1.15. | Vizualna i akustična signalizacija kvara uz prikazivanje koda greške
1.1.16. | Automatsko isključivanje izlaznih struja u sistemskom alarmu (aktivacija nije moguća)
1.1.17. | Potpuno automatsko individualno prilagođavanje alarma povratne elektrode pacijentu, registriranje i praćenje otpora tokom cijele operacije, varijabilni raspon granice alarma +/- 40% od inicijalnog otpora, ali ne izvan raspona 5-135 ohma; funkcionira neovisno o smjeru postavljanja bilo koje CE certificirane dvodijelne povratne elektrode
1.1.18. | Vizualni indikator razlikuje ispravni kontakt dvodijelne povratne elektrode i pacijenta od kontakta jednodijelne povratne elektrode i pacijenta
1.1.19. | Izvana dostupan (utičnica na kućištu generatora) RS-232 ulaz za servisnu dijagnostiku i prijenos podataka
1.1.20. | Mogućnost provjere memoriranih podataka pomoću RS232 ulaza
1.1.21. | Mogućnost provjere kalibracijskih vrijednosti bez potrebe otvaranja kućišta
1.1.22. | Bipolarna pedala 1 kom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 3.Aparat za blijedu stazu
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 3. Aparat za blijedu stazu
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | APARAT ZA BLIJEDU STAZU |  | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 3. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 3. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | APARAT ZA BLIJEDU STAZU ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Aparat za blijedu stazu
1.1. | Uređaj treba biti električki pogonjen, u 2-kanalnoj Blijeda staza/IVRA izvedbi, s digitalnim zaslonom na kojem se upravlja potrebnim tlakovima, u rasponu 0-600 mmHg
1.2. | Tlakovi moraju biti mikroprocesorski kontrolirani, uz vrlo precizno namještanje zadanog tlaka u 2 komore, a na zaslonu se trebaju jasno pokazivati tlakovi u komorama
1.3. | Uređaj treba biti opremljen internim rezervnim baterijskim napajanjem, kako bi se bez problema moglo nastaviti i izvršiti zahvat i kada nije dostupno napajanje iz 220Vac mreže
1.4. | Uređaj treba imati "flash" tastere za brzo pražnjenje komora, kada to bude potrebno, ili treba provjeriti "blijedu stazu" u IVRA postupku
1.5. | Crijeva do manžeta trebaju biti kodirana bojom
1.6. | Uređaj treba biti opremljen automatskim mjeračem vremena, kako bi se jasno vidjelo koliko traje zahvat, s vizualnim i zvučnim alarmom svakih 30 min
1.7. | Alarmni sustav treba vizualno i zvučno upozoriti korisnika, ako u tijeku samog zahvata dođe do popuštanja tlaka u komori u odnosu na prethodno zadani/odabrani
1.8. | Uređaj treba imati ugrađen utor za pisač (ako se naknadno želi osigurati i ispis zapisa o postupku)
Potrebna konfiguracija:
1.9. | Uređaj gore opisanih svojstava treba biti ponuđen na pokretnom stativu
1.10. | Košara u koju se smješta pribor koji se koristi uz uređaj
Dodatna oprema:
1.11. | 4 tipa 2-kanalnih manžeta, u veličinama za djecu (20x5cm), manju ruku (35x12 cm), veću ruku (46x12 cm) i nogu (76x12cm)
1.12. | Manžete moraju biti lako perive
1.13. | Trake za izvođenje blijede staze u dimenziji 100mm X 5m - 2 kom
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 4.SentyMag System
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 4. SentiMag System
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | SentiMag System |  | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 4. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 4. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | SentiMag System ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Sentimag magnetski senzor - 1 kom
1.1. | Magnetski senzor za intra-operativno otkrivanje i lociranje prvog (sentinel) limfnog čvora
1.2. | Magnetski senzor sadrži:
1.1.3. | baznu jedinicu s napajanjem
1.1.4. | odvojivu ručnu sondu s kablom
1.1.5. | odvojivi nožni prekidač s kablom
1.1.6. | tester osjetljivosti kako bi olakšali kirurgu pristup limfnom čvoru
1.3. | Magnetski senzor koristi se sa magnetskim obilježivačem i ostalim potrošnim materijalom
1.4. | Magnetski senzor koristi se u svrhu otkrivanja i lociranja malih količina magnetskog materijala proizvodnjom zvučnog i numeričkog signala koji se mijenja približavanjem ili udaljavanjem sonde od magnetskog materijala
1.5. | Magnetski obilježivač - Tracer - 18 kom
1.5.1. | Magnetski obilježivač sadrži sterilnu vodenu suspenziju sa super paramagnetskim česticama
1.5.2. | Magnetski obilježivač namijenjen je i kalibriran za uporabu s uređajem gore navedenih karakteristika
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 5.Dermatom_Skin graft
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 5. Dermatom baterijski, Skin Graft Mesher
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | DERMATOM BATERIJSKI |  | kom | 1
2 | SKIN GRAFT MESHER + PLOČICE ZA MESHER POVEĆANJE |  | kom | 1
3 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 5. predmeta nabave bez PDV-a
4 | Porez na dodanu vrijednost
5 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 5. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | DERMATOM BATERIJSKI ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Baterijski dermatom sastoji se od uređaja sa funkcionalnom glavom (tijelo dermatoma), mini baterije, sterilnog uvođača i sterilnog poklopca
1.1.1. | Tijelo dermatoma
1.1.1.1. | tijelo dermatoma iskljičivo od titana sa ergonomskom drškom i specijalnim uleknućem za pritisak jagodice prstiju
1.1.1.2. | mehanizam motora isključivo bez četkica
1.1.1.3. | napon 220W
1.1.1.4. | dimenzije: min.290mm x min. 110mm x min.90mm
1.1.1.5. | brzina zamaha 0-6.500 1/min
1.1.1.6. | težina uređaja max. 1.700g.
1.1.1.7. | dubina reza 0,2-1,2mm (fino graduiranje)
1.1.1.8. | dubina reza je graduirana po 1/10mm (svaki korak-jedan stupanj graduiranja)
1.1.1.9. | širina reza - max. 78mm (mogućnost određivanja širine prema svakom pacijentu i memoriranje širine reza)
1.1.2. | Mini baterija
1.1.2.1. | jakost 9,6V
1.1.2.2. | snaga baterije max.1,05Ah
1.1.2.3. | ugrađen sustav samostalne elektroničke provjere punjenosti i ispravnosti baterije,
1.1.2.4. | ne sterilizira se
1.1.3. | Sterilni uvođač
1.1.3.1. | sterilni uvođač od polimer/kobalta
1.1.4. | Sterilni poklopac
1.1.4.1. | od polimer/kobalta
1.1.4.2. | unutrašnji dio učvršćen specijalnim kobaltnim vijkom
1.1.4.3. | ergonomski utor za pritisak za otvaranje
Ostali pribor:
1.1.5. | Mini rezervna baterija
1.1.5.1. | Li-ion-Mg
1.1.5.2. | ne sterilizira se
1.1.5.3. | ugrađen sustav samostalne elektroničke provjere punjenosti i ispravnosti baterije
1.1.5.4. | jakost 9,6V
1.1.5.5. | snaga baterije max.1,05Ah
1.1.5.6. | težina baterije max. 304g,
1.1.5.7. | spoj na punjač i motor dermatoma preko 2 karbidna prstena
1.1.5.8. | karbidni utikač na punjaču i motoru
1.1.6. | Nožići za dermatom
1.1.6.1. | dva kvadratna utora
1.1.6.2. | "ključ u bravu" konekcija na tijelo dermatoma
1.1.6.3. | 1 pak nožića (10kom)
1.1.7. | Sterilit ulje
1.1.7.1. | Sterilit ulje u spreju za podmazivanje i pripremu za sterilizaciju
1.1.7.2. | 1 pak Sterilit ulja (6 kom boca od 300ml)
1.1.8. | Punjač s 4 mjesta za brzo punjenje baterija
1.1.8.1. | punjenje max. 20 min
1.1.8.2. | elektronski displej za kontrolu punjenosti i stanja baterije,
1.1.8.3. | omogućava "no memory" efekt
1.1.8.4. | težina max.3.500g
1.1.8.5. | potpuna elektronska provjera ispravnosti i punjenosti baterija (provjera i starosti baterija)
1.1.8.6. | dva karbidna utora za spoj baterije na punjač
1.1.9. | Kabel
1.1.9.1. | kabel za spoj punjača sa izvorom el. energije
1.1.9.2. | dužina min. 5 m
1.2. | Kontejner za sterilizaciju
1.2.1. | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju
1.2.1.1. | od anodiziranog aluminija
1.2.1.2. | metalne ručke od nehrđajučeg čelika
1.2.1.3. | sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj.
1.2.1.4. | min. 4 utora za identifikacijske pločice
1.2.1.5. | min. 2 utora za kartice sterilizacije
1.2.1.6. | dimenzije kutije max. 470x274x135mm
1.2.1.7. | poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje)
1.2.1.8. | indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija)
1.2.1.9. | Identifikacijske aluminijske pločice, mogućnost graviranja do 13 slova
1.2.2. | Poklopac aluminijske kutije
1.2.2.1. | termostabilni polimer sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za min. 5.000 ciklusa sterilizacija
1.2.2.2. | jedan otvor
1.2.2.3. | dimenzija poklopca odgovara dimenziji kutije
1.2.2.4. | na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve
1.2.3. | Žičana košara
1.2.3.1. | Žičana košara od nehrđajučeg čelika
1.2.3.2. | tip "kvadrat" oko
1.2.3.3. | metalne ručke
1.2.3.4. | kobaltne nogice
1.2.3.5. | dimenzija košare odgovara dimenziji kutije
1.2.3.6. | mikro otvor na rešetki
1.2.3.7. | kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m)
1.2.4. | Silikonski podmetač
1.2.4.1. | mekani igličasti
1.2.4.2. | dimenzija podmetača odgovara dimenziji košare
2. | SKIN GRAFT MESHER + PLOČICE ZA MESHER POVEĆANJE 1,5x ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2.1. | Vrsta jedinice: SKIN GRAFT MESHER
2.1.1. | Mesher - uređaj za širenje i bušenje odsječka kože
2.1.2. | sastoji se od uređaja, valjka i ručke
2.1.3. | valjak ima zubce s preciznom skalom za bušenje
2.1.4. | mogućnost širine utora na pločici: 1:1,5, 1:3, 1:6
2.1.5. | mogućnost promjene podloške (pločice)
2.2. | PLOČICE ZA MESHER POVEĆANJE
2.2.1. | pločice za povećavanje odsječka kože
2.2.2. | plastična podloška sa utorima za povećanje 1:1,5, - 1 pak (10kom/pak)
2.2.3. | plastična podloška sa utorima za povećanje 1:3, - 1 pak (10kom/pak)
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 6.Instrumenti_Gin_Urol.
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 6. Instrumenti za DK ginekologije i urologije
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | MINI OPERACIJSKI HISTEROSKOP |  | kpl | 1
2 | AMNIOSKOP SA SETOM TUBUSA |  | kom | 1
3 | OPTIČKA BIOPTIČKA KLIJEŠTA |  | kpl | 1
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 6. predmeta nabave bez PDV-a
5 | Porez na dodanu vrijednost
6 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 6. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | MINI OPERACIJSKI HISTEROSKOP ( 1 KPL )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: MINI OPERACIONI HISTEROSKOP - 1 komplet
1.1. | VANJSKI TUBUS S KONTINUIRANIM ISPIRANJEM - 1 kom
1.1.1. | promjer 5,4 mm
1.1.2. | radni kanal promjera 7 Fr.
1.1.3. | s priključcima za dovod i odvod vode
1.1.4. | pipe na priključcima se mogu skidati i posebno sterilizirati
1.1.5. | mogućnost autoklaviranja
1.1.6. | mogućnost plazma sterilizacije
1.1.7. | mogućnost potapanja
1.2. | UNUTARNJI TUBUS S KONTINUIRANIM ISPIRANJEM - 1 kom
1.2.1. | za spoj s vanjskim tubusom promjera 5,4 mm
1.2.2. | spajanje na „klip“
1.2.3. | mogućnost autoklaviranja
1.2.4. | mogućnost plazma sterilizacije
1.2.5. | mogućnost potapanja
1.3. | OPTIKA-TELESKOP - 1 kom
1.3.1. | promjer 2mm
1.3.2. | kut gledanja 12°
1.3.3. | 90° širokokutna optika-teleskop
1.3.4. | spaja se sa vanjskim i unutarnjim tubusom
1.3.5. | može se autoklavirati
1.3.6. | mogućnost plazma sterilizacije
1.3.7. | mogućnost potapanja
1.4. | KLIJEŠTA ZA BIOPSIJU - 1 kom
1.4.1. | promjer 5 Charr.
1.4.2. | radna dužina 340 mm
1.4.3. | može se autoklavirati
1.4.4. | mogućnost plazma sterilizacije
1.4.5. | mogućnost potapanja
1.5. | KLIJEŠTA ZA PREPARACIJU I DISEKCIJU - 1 kom
1.5.1. | promjer 7 Charr.
1.5.2. | radna dužina 370 mm
1.5.3. | može se autoklavirati
1.5.4. | mogućnost plazma sterilizacije
1.5.5. | mogućnost potapanja
2. | AMNIOSKOP SA SETOM TUBUSA ( 1 KOM )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2. | Vrsta jedinice: AMNIOSKOP
2.1. | Amnioskopski tubus
2.1.1. | Promjer 12/19 mm
2.1.2. | Radna dužina 200 mm
2.1.3. | mogućnost autoklaviranja
2.1.4. | mogućnost potapanja
2.1.5. | mogućnost plazma sterilizacije
2.2. | Amnioskopski tubus
2.2.1. | Promjer 16/23 mm
2.2.2. | Radna dužina 200 mm
2.2.3. | mogućnost autoklaviranja
2.2.4. | mogućnost potapanja
2.2.5. | mogućnost plazma sterilizacije
2.3. | Amnioskopski tubus
2.3.1. | promjer 20/27 mm
2.3.2. | radna dužina 200 mm
2.3.3. | mogućnost autoklaviranja
2.3.4. | mogućnost potapanja
2.3.5. | mogućnost plazma sterilizacije
2.4. | Nastavak za priključak optičkog kabela - za spajanje amnioskopskog tubusa i optičkog kabela
2.5. | Optički nastavak za gledanje
2.5.1. | za promatranje prilikom pretrage
2.5.2. | mogućnost autoklaviranja
2.5.3. | mogućnost potapanja
2.5.4. | mogućnost plazma sterilizacije
2.6. | LED Izvor hladnog svjetla
2.6.1. | Zaštitna klasa prema EN60601-1---------------- 1 ili jednakovrijedno
2.6.2. | EMC------EN 60601-1-2/ IEC 601-1-2 ili jednakovrijedno
2.6.3. | Linija prema Medicinskim produktima 93/42 EEC:Klasa 1
2.6.4. | Klasifikacija: CF
2.6.5. | Napon-priključak struje 100-240 V,50/60 Hz
2.6.6. | odgovara xenonskom izvoru hladnog svjetla od 180 W
2.6.7. | poklopac na univerzalnom priključku za optički kabel onemogućuje rasipanje svjetla
2.6.8. | priključak za hladno svjetlo: 1 rotacioni
2.6.9. | prepoznavanje priključenja kabla
2.6.10. | Regulacija svjetlosti:0-100%
2.6.11. | Radni vijek LED illuminanta: min. 30000 radnih sati
2.6.12. | Temperatura boje: 6500 K
2.6.13. | Stabilna temperature boje od 6500 K za trajanja cijelog životnog ciklusa LED-a
2.6.14. | Operacioni mod: kontinuirani i tihi rad
2.7. | Optički kabel za hladno svjetlo
2.7.1. | promjer 3,5 mm
2.7.2. | dužine min. 2,3 m
2.7.3. | mogućnost autoklaviranja
2.7.4. | mogućnost potapanja
2.7.5. | mogućnost plazma sterilizacije
3. | OPTIČKA BIOPTIČKA KLIJEŠTA ( 1 KPL )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3. | Vrsta jedinice: KLIJEŠTA I HVATALICE ZA UROLOGIJU - 1 komplet
3.1. | OPTIČKA KOAGULACIONA BIOPTIČKA KLIJEŠTA - 1 kom
3.1.1. | za kombiniranu biopsiju i zaustavljanje krvarenja
3.1.2. | pogodne za „Mapping“ mjehura
3.1.3. | pogodne za kvadrantnu biopsiju
3.1.4. | za rad s cystoskopskim tubusima od minimalno 21 Charr.
3.1.5. | za rad s optikom promjera 4 mm
3.1.6. | za rad s optikom od 0°
3.1.7. | mogu se autoklavirati
3.1.8. | mogućnost plazma sterilizacije
3.1.9. | mogu se potapati
3.2. | OPTIČKE HVATALICE ZA STRANA TIJELA - 1 kom
3.2.1. | za tretiranje stranih tijela
3.2.2. | za rad s cystoskopskim tubusima od minimalno 19,5 Charr
3.2.3. | za smanjivanje malih mekanih kamena
3.2.4. | za rad s optikom promjera 4 mm
3.2.5. | za rad s optikom od 0°
3.2.6. | mogu se autoklavirati
3.2.7. | mogućnost plazma sterilizacije
3.2.8. | mogu se potapati
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 7.Instrumenti kirurški
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 7. Kirurški instrumenti za DK
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | INSTRUMENTARIJ ZA JDK KRVNIH ŽILA- SET ZA KAROTIDE |  | set | 1
2 | KOMPLET KIRURŠKIH INSTRUMENATA ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU |  | set | 1
3 | OPĆI SET TRAUMA |  | set | 1
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 7. predmeta nabave bez PDV-a
5 | Porez na dodanu vrijednost
6 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 7. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | INSTRUMENTARIJ ZA JDK KRVNIH ŽILA- SET ZA KAROTIDE ( 1 SET )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Instrumenti - set za karotide
1.1. | Metzenbaum škare, zakrivljene, s tupim vrhom duljine 2,5mm, dužina instrumenta 18cm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420, "super cut" tehnologija oštrice - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
1.2. | Diethrich-Potts škare, oštrica pod kutem od 60 stupnjeva, dužina instrumenta 18cm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420, "super cut" tehnologija oštrice - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
1.3. | DeBakey disekcijska pinceta sa atraumatskim vrhom širine 2mm, dužina instrumenta 19,5cm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420 - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
1.4. | DeBakey disekcijska pinceta sa atraumatskim vrhom širine 1mm, dužina instrumenta 19,5cm, sa ravnom drškom, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420 - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
1.5. | Mikro pinceta s platformskim vrhom, dužina instrumenta 21cm, vrh instrumenta prekriven "Diamond dust" tehnologijom, sa zaobljenom drškom, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420 - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
1.6. | Ochsner disektor s dva kraja, širine 3mm i 4mm, dužina instrumenta 18,1cm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420 - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
1.7. | Baby vaskularna klema sa Cooley atraumatskim vrhom, pod kutem od 45 stupnjeva, dužina instrumenta 14,6cm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420 - 4 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
2. | KOMPLET KIRURŠKIH INSTRUMENATA ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU ( 1 SET )
2.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
2. | Vrsta jedinice: Instrumenti - set kirurgiju
2.1. | Ryder style ravni mikro iglodržać, ekstra fini, dužina instrumenta 16cm, čeljust širine 1,2mm, vrh instrumenta prekriven "Diamond dust" tehnologijom, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420, za igle veličine manje od 5-0 - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
2.2. | Jackobson ravni mikro iglodržać, opružni sa zaključavanjem, zaobljena drška, dužina instrumenta 21cm, vrh instrumenta prekriven "Diamond dust" tehnologijom, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420, za igle veličine manje od 7-0 - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
2.3. | Gerald ravni iglodržać, s finim 1x2 zubima, ravna drška, dužina instrumenta 18cm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420 - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
2.4. | Diethrich-Potts škare, oštrica pod kutem od 125 stupnjeva, dužina instrumenta 18cm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420, "ultra sharp" tehnologija oštrice - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
2.5. | Jackobson mikro škare, ravna drška, oštrica pod kutem od 45 stupnjeva, dužina instrumenta 16,5cm, dužina oštrice 15mm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420 - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
2.6. | Baby vaskularna klema sa Cooley atraumatskim vrhom, pod kutem od 45 stupnjeva, dužina instrumenta 14,6cm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420 - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
2.7. | Metzenbaum škare, zakrivljene, dužina instrumenta 20cm, izrada od nehrđajućeg čelika tipa 420, "super cut" tehnologija oštrice - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3. | OPĆI SET TRAUMA ( 1 SET )
3.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
3. | Vrsta jedinice: Set za traumu
3.1. | Škare za disekciju, LEXER, ravne, TC, 16 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.2. | Škare za disekciju, LEXER-BABY, ravne, TC, 10 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.3. | Hemostatska pinceta, HARTMANN, zakrivljena, 10 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.4. | Hemostatska pinceta, HALSTEAD-MOSQUITO, ravna, 14 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.5. | Hemostatska pinceta, KELLY, ravna, 14 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.6. | Hemostatska pinceta, CRILE, ravna, 14 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.7. | Hemostatska pinceta, PEAN, ravna, 14 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.8. | Hemostatska pinceta, KOCHER, 1x2 nazubljena, ravna, 14 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.9. | Hemostatska pinceta, OVERHOLT-BABY, 14 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.10. | Hemostatska pinceta, MIXTER, 16 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.11. | Hvatalica, PEERS, 14,5 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.12. | Hvatalica, BACKHAUS, 11 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.13. | Hvatalica, LORNA, 13 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.14. | Retraktor set Collin, 15cm, 21x14mm, 32x16mm, 17x14mm, 28x16mm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.15. | Retraktor dvostruki par, set US-ARMY/Parker Langenbeck, 21 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.16. | Retraktor dupli, MATHIEU, 20 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.17. | Retraktor KELLY, 70x65 mm, s drškom, 26 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.18. | Retraktor dupli, SENN-MILLER, 3 tupa zuba, 17 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.19. | Retraktor RIBBON, 32x330 mm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.20. | Retraktor, 3 tupa zuba, 16 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.21. | Retraktor DESMARRES, 16 mm, L16cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.22. | Retraktor, VOLKMANN, šiljasti, 1 zub, 21.5 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.23. | Retraktor, LANGENBECK, 30x16 mm, 21 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.24. | Retraktor, KOCHER, 78x40 mm, 23 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.25. | Retraktor, ISRAEL, tupi, 40x40 mm, 25 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.26. | Retraktor, TRAVERS, 4x5 tupi zubi, 21.5 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.27. | Držač igle, DERF, TC, 12 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.28. | Držač igle, WEBSTER. TC, glatki, 13 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.29. | Držač igle, MAYO-HEGAR, tanak, TC, nazubljen, 16 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.30. | Igla za ligaturu, DECHAMPS, desna, tupa, 24 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.31. | Kliješta za kosti, LUER, 15 cm- 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.32. | Kliješta za kosti, STILLE-LUER, ravna, 22 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.33. | Držač za kosti, samocentrirajuća, s pričvrščivajućim navojem, 19 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.34. | Držač za kosti, samocentrirajuća, 24 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.35. | Držač za kosti, 20 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.36. | Držač za kosti, REDA, 13.5 cm, za male fragmente - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.37. | Držač za kosti, REDA, 16 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.38. | Držač za kosti, REDA, 24 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.39. | Držač za kosti, REDA, samocentrirajuća, 13.5 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.40. | Dlijeta, ALEXANDER, 8 mm, 17 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.41. | Osteotom, LEXER, 22 cm, 10 mm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.42. | Čekić, KIRK, 19 cm, D, 38 mm, 750 gr. - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.43. | Raspatorij, SEBILEAU, 5 mm, 17.5 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.44. | Raspatorij, SEDILLOT, periostelni, 15 mm, 21 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.45. | Raspatorij, LANGENBECK, periostelni, 16 mm, 19 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.46. | Poluga za kosti, HOHMANN, 18 mm, 23.5 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.47. | Poluga za kosti, HOHMANN, 24 mm, 28 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.48. | Rašpa za kosti, PUTTI, 30 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.49. | Igla za uvođenje žice, DEMEL, 27 cm, mala - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.50. | Kliješta, ravni nos, 16 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.51. | Kliješta, ravni nos, 17 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.52. | Sjekač, TC, 23 cm, meka žica 3.5 mm, tvrda žica 2.5 mm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.53. | Škare za prepariranje, METZENBAUM, zakrivljene, 18 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.54. | Škare za prepariranje, TOENNIS-ADSON, zakrivljene, 18 cm- 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.55. | Pinceta, standard,16 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.56. | Pinceta kirurška, 1x2 nazubljena, 16 cm - 2 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.57. | Hvatalica, kirurška, MIKULICZ, 18 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.58. | Hvatalica za tampone, ULRICH, ravna, 25 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.59. | Pinceta, STILE, 15 cm - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
3.60. | Poluga za kosti, 15 cm, 7.0 mm, čvrsta, zakrivljena - 1 kom Jedinična cijena bez PDV-a:
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 8.Bušilica
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 8. Sternotom - bušilica
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | STERNOTOM - BUŠILICA |  | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 8. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 8. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | STERNOTOM - BUŠILICA ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: Baterijska pila za sternum
1.1. | modularna baterijska ručka
1.1.1. | kanulacija 4.0mm
1.2. | poklopac za modularnu baterijsku ručku sa izborom moda rada
1.3. | recipročna oscilacijska pila
1.3.1. | 11000ocs/min., hod 4.0mm
1.4. | natavak za sternum za recipročnu oscilacijsku pilu
1.5. | pila za sternum
1.5.1. | 40 x 10 x 1.10mm
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 9.Set za lipofiling
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 9. Set za lipofiling
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | SET ZA LIPOFILING |  | set | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 9. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 9. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | SET ZA LIPOFILING ( 1 SET )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: SET ZA LIPOFILING - Električna cuntrifuga za masno tkivo
1.1. | Električna cuntrifuga za masno tkivo, 240 V, 50 Hz
1.2. | Minimalni broj okretaja 2600 u minuti
1.3. | Maksimalna relativna centrifugalna sila 950 x g
1.4. | Rotor sa šest tubi za šprice
1.5. | Mogućnost odvajanja rotora
1.6. | Mogućnost odvajanja rotora
1.7. | Metalna kanila za aspiraciju promjera 4 mm, duljine min. 30 cm
1.8. | Kanila za infiltraciju min. promjera 16 ga, duljine min. 15 cm
1.9. | Stalak za šprice
1.10. | Stalak pogodan za sterilizaciju u autoklavu
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 10.Sustav za krioterapiju
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 10. Sustav za krioterapiju
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | SUSTAV ZA KRIOTERAPIJU |  | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 10. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 10. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | SUSTAV ZA KRIOTERAPIJU ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1. | Vrsta jedinice: sustav za krioterapiju s ventilom za bocu i nastavcima
1.1. | Pištolj za krioterapiju s ventilom za bocu
1.1.1. | sprječava pojavu umora u rukama i prstima tijekom napornih zahvata
1.1.2. | moguće korištenje CO2 ili NO2 plina
1.1.3. | prekidač sa tri funkcije (isključeno / zamrzavanje / odmrzavanje )
1.1.4. | prekodač se automatski zaustavlja u položaju "freeze"
1.1.5. | prekodač se automatski vraća na položaj "isključeno" iz položaja "odmrzavanje"
1.1.6. | nastavci za krioterapiju mogu se mijenjati tijekom upotrebe bez potrebe za isključivanjem spremnika
1.1.7. | ugrađeni regulatori tlaka za praćenje tlaka u spremniku
1.1.8. | automatsko čišćenje
1.1.9. | unutarnji filter
1.2. | Nastavci za krioterapiju
1.2.1. | Endo / Exocervical Large
1.2.2. | Exocervical Convex, 19mm
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 11.Core biopsija
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 11. Instrument za core biopsiju
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | INSTRUMENT ZA CORE BIOPSIJU |  | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 11. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 11. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | INSTRUMENT ZA CORE BIOPSIJU ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok:
1. | Vrsta jedinice: Instrument za biopsiju srži mekog tkiva - 1 kom
1.1. | Instrument za višekratno uzimanje bioptata srži mekih tkiva
1.2. | Selektivna dubina penetracije od 22 mm i 15 mm
1.3. | postiže veliku brzinu uzimanja kvalitetnog bioptata, korištenjem originalne igle, čiji se vrh automatski savija kod uzimanja biopsata, uz što manju traumu kod pacijenta
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

## 12.Lupa
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD
PREDMET NABAVE: Ev. broj: 23/17. Integrirana operacijska sala, aparati i instrumenti za OS
podijeljeni na 12 grupa predmeta nabave
GRUPA 12. Kirurška lupa
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave |  | Jed. mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | % PDV-a | Cijena ponude bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5)
1 | KIRURŠKA LUPA |  | kom | 1
2 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 12. predmeta nabave bez PDV-a
3 | Porez na dodanu vrijednost
4 | Ukupna cijena ponude za GRUPU 12. predmeta nabave sa PDV-om
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | NAZIV / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
1. | KIRURŠKA LUPA ( 1 KOM )
1.0. | Proizvođač / zemlja porijekla: Naziv - model ili tip i šifra proizvoda, kataloški broj: Godina proizvodnje/godina tehnologije: Jamstveni rok: Oznaka CE:
1.1. | Vrsta jedinice: Kirurška lupa
1.1.1. | povećanje 3,0x
1.1.2. | "through the lens" leća
1.1.3. | rađena po mjeri korisnika
1.1.4. | širina vidnog polja min. 7,90cm
1.1.5. | dubina vidnog polja min. 15,20cm
1.1.6. | težina max. 50g
* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti
**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike. **U katalogu i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača i/ili uputstvu za uporabu označiti markerom i upisati redni broj iz troškovnika koja potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku
** Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ili proizvođačke tehničke specifikacije i/ili upute za uporabu ponuđenog proizvoda, ovjerene od proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojim se nedvojbeno dokazuje tražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji
**Kako bi se mogli prodavati u EGP-u (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) svi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.